- Szp-241/FZ-021/ 340 /2025					                        Wrocław, dnia 04.06.2025 r.

- INFORMACJA NR 7 DLA WYKONAWCÓW

- KOREKTA ODPOWIEDZI NR 2, 6, 11, 14, 15 W INFORMACJI NR 2 Z DNIA 02.06.2025

- Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść korekty odpowiedzi do postępowania pn.: ,,KPO D1-5.3 - Zakup specjalistycznego sprzętu do diagnostyki obrazowej wraz z adaptacją pracowni TK”

- BYŁO:

- Pytanie nr 2 - Dotyczy opisu w punkcie nr 203, pozycja nr 1, zał. nr 8 do SWZ

- Prosimy o dopuszczenie ofert z automatycznym, bezwkładowym wstrzykiwaczem kontrastu, cechującym się poniższymi parametrami:

- - Wstrzykiwacz bezwkładowy,3 kanałowy do podawania środka cieniującego i roztworu NaCl, pracująca w środowisku TK,

- - Urządzenie na stojaku jezdnym lub zawieszeniu sufitowym

- - Pobieranie środka cieniującego i roztworu NaCl bezpośrednio z oryginalnych opakowań różnych producentów środków cieniujących, bez konieczności przelewania do specjalistycznych wkładów

- - Maksymalna objętość gotowa do podawania kontrastu i roztworu NaCl 2000 ml

- - Maksymalna ilość płynów możliwa do podania jednemu pacjentowi 300 ml

- - Prędkość iniekcji kontrastu 0,5ml/s do 9,7 ml/s (co 0,1ml/s)

- - Możliwość wstrzyknięcia dla każdej fazy 1ml-200ml (co 1ml)

- - Maksymalne ciśnienie w systemie podczas dozowania płynów min. 9,1 bar, +-1,2 bar

- - Możliwość zaprogramowania 8 faz.

- - Aktywne utrzymanie temperatury wstępnie nagrzanego kontrastu, zintegrowane ze strzykawką.

- - Możliwość mieszania środka kontrastującego i soli fizjologicznej za pomocą funkcji DiluJect

- - Kolorowy ekran dotykowy na konsoli zdalnego sterowania.

- - Kolorowy ekran dotykowy na głowicy wstrzykiwacza.

- - Zasilanie sieciowe 100-240V, 50/60 Hz, kable przebiegają w kanałach technicznych pomieszczenia TK.

- - Możliwość pracy z materiałami zużywalnymi o certyfikowanej sterylności przez 12h / 3600ml płynów / 20 pacjentów lub 24h / 6000ml środka kontrastującego.

- - Możliwość wprowadzenia do pamięci wstrzykiwacza prawie niegraniczonej ilości (2GB pamięci) dedykowanych protokołów podania kontrastu i NaCl.

- - Wyświetlanie wszystkich parametrów i funkcji aparatu z możliwością dokonywania zmian i ustawień zarówno na konsoli zdalnego sterowania jak i na głowicy strzykawki – interfejs w języku polskim.

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie pod warunkiem spełnienia poniższych wymagań tj.:

- - Zamawiający wymaga dostarczenia wstrzykiwacza na stojaku jezdnym. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie dodatkowo możliwości montażu urządzenia na zawieszeniu sufitowym.

- - Zamawiający wymaga dostarczenia wstrzykiwacza z zasilaniem sieciowym, z dodatkową możliwością zasilania akumulatorowego (praca w pełni bezprzewodowa) oraz współpracującego z materiałami eksploatacyjnymi bez limitu wykonanych badań, minimalny czas pracy baterii 15 godzin lub 60 iniekcji.

- JEST:

- Pytanie nr 2 - Dotyczy opisu w punkcie nr 203, pozycja nr 1, zał. nr 8 do SWZ

- Prosimy o dopuszczenie ofert z automatycznym, bezwkładowym wstrzykiwaczem kontrastu, cechującym się poniższymi parametrami:

- - Wstrzykiwacz bezwkładowy,3 kanałowy do podawania środka cieniującego i roztworu NaCl, pracująca w środowisku TK,

- - Urządzenie na stojaku jezdnym lub zawieszeniu sufitowym

- - Pobieranie środka cieniującego i roztworu NaCl bezpośrednio z oryginalnych opakowań różnych producentów środków cieniujących, bez konieczności przelewania do specjalistycznych wkładów

- - Maksymalna objętość gotowa do podawania kontrastu i roztworu NaCl 2000 ml

- - Maksymalna ilość płynów możliwa do podania jednemu pacjentowi 300 ml

- - Prędkość iniekcji kontrastu 0,5ml/s do 9,7 ml/s (co 0,1ml/s)

- - Możliwość wstrzyknięcia dla każdej fazy 1ml-200ml (co 1ml)

- - Maksymalne ciśnienie w systemie podczas dozowania płynów min. 9,1 bar, +-1,2 bar

- - Możliwość zaprogramowania 8 faz.

- - Aktywne utrzymanie temperatury wstępnie nagrzanego kontrastu, zintegrowane ze strzykawką.

- - Możliwość mieszania środka kontrastującego i soli fizjologicznej za pomocą funkcji DiluJect

- - Kolorowy ekran dotykowy na konsoli zdalnego sterowania.

- - Kolorowy ekran dotykowy na głowicy wstrzykiwacza.

- - Zasilanie sieciowe 100-240V, 50/60 Hz, kable przebiegają w kanałach technicznych pomieszczenia TK.

- - Możliwość pracy z materiałami zużywalnymi o certyfikowanej sterylności przez 12h / 3600ml płynów / 20 pacjentów lub 24h / 6000ml środka kontrastującego.

- - Możliwość wprowadzenia do pamięci wstrzykiwacza prawie niegraniczonej ilości (2GB pamięci) dedykowanych protokołów podania kontrastu i NaCl.

- - Wyświetlanie wszystkich parametrów i funkcji aparatu z możliwością dokonywania zmian i ustawień zarówno na konsoli zdalnego sterowania jak i na głowicy strzykawki – interfejs w języku polskim.

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie pod warunkiem spełnienia poniższego wymagania tj.:

- - Zamawiający wymaga dostarczenia wstrzykiwacza na stojaku jezdnym. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie dodatkowo możliwości montażu urządzenia na zawieszeniu sufitowym.

- - Zamawiający wymaga dostarczenia wstrzykiwacza z zasilaniem sieciowym, z dodatkową możliwością zasilania akumulatorowego (praca w pełni bezprzewodowa) oraz współpracującego z materiałami eksploatacyjnymi bez limitu wykonanych badań, minimalny czas pracy baterii 15 godzin lub 60 iniekcji.

- BYŁO:

- Pytanie nr 6 - Dotyczy opisu w punkcie nr 203, pozycja nr 1, zał. nr 8 do SWZ

Czy zamawiający wymaga, aby oferowany wstrzykiwacz posiadał dedykowaną funkcję wyboru rozmiaru wkłucia, indywidualnie dla każdego pacjenta w celu określenia faktycznych przepływów podawanych środków kontrastujących i soli fizjologicznej?

- Powyższa funkcjonalność zapewnia precyzyjne określenie prędkości przy zmieniających się parametrach fizyko-chemicznych zarówno dla różnych środków kontrastujących jak i dla różnych rozmiarów stosowanych dostępów żylnych (wenflonów). Wpływa to bezpośrednio na bezpieczeństwo pacjentów minimalizując ryzyko potencjalnego wynaczynienia. Powyższa funkcjonalność zapewnia precyzyjne określenie prędkości przy zmieniających się parametrach fizyko-chemicznych zarówno dla różnych środków kontrastujących jak i dla różnych rozmiarów stosowanych dostępów żylnych (wenflonów). Wpływa to bezpośrednio na bezpieczeństwo pacjentów minimalizując ryzyko potencjalnego wynaczynienia.

- Odpowiedź:

- Zamawiający potwierdza powyższy wymóg.

- JEST:

- Pytanie nr 6 - Dotyczy opisu w punkcie nr 203, pozycja nr 1, zał. nr 8 do SWZ

Czy zamawiający wymaga, aby oferowany wstrzykiwacz posiadał dedykowaną funkcję wyboru rozmiaru wkłucia, indywidualnie dla każdego pacjenta w celu określenia faktycznych przepływów podawanych środków kontrastujących i soli fizjologicznej?

- Powyższa funkcjonalność zapewnia precyzyjne określenie prędkości przy zmieniających się parametrach fizyko-chemicznych zarówno dla różnych środków kontrastujących jak i dla różnych rozmiarów stosowanych dostępów żylnych (wenflonów). Wpływa to bezpośrednio na bezpieczeństwo pacjentów minimalizując ryzyko potencjalnego wynaczynienia. Powyższa funkcjonalność zapewnia precyzyjne określenie prędkości przy zmieniających się parametrach fizyko-chemicznych zarówno dla różnych środków kontrastujących jak i dla różnych rozmiarów stosowanych dostępów żylnych (wenflonów). Wpływa to bezpośrednio na bezpieczeństwo pacjentów minimalizując ryzyko potencjalnego wynaczynienia.

- Odpowiedź:

- Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza powyższy parametr.

- BYŁO:

- Pytanie nr 11 - Dotyczy opisu w punkcie nr 72, pozycja nr 2, zał. nr 8 do SWZ

- Prosimy o dopuszczenie ofert z automatycznym, bezwkładowym wstrzykiwaczem kontrastu, cechującym się poniższymi parametrami:

- - Wstrzykiwacz bezwkładowy,3 kanałowy do podawania środka cieniującego i roztworu NaCl, pracująca w środowisku TK,

- - Urządzenie na stojaku jezdnym lub zawieszeniu sufitowym

- - Pobieranie środka cieniującego i roztworu NaCl bezpośrednio z oryginalnych opakowań różnych producentów środków cieniujących, bez konieczności przelewania do specjalistycznych wkładów

- - Maksymalna objętość gotowa do podawania kontrastu i roztworu NaCl 2000 ml

- - Maksymalna ilość płynów możliwa do podania jednemu pacjentowi 300 ml

- - Prędkość iniekcji kontrastu 0,5ml/s do 9,7 ml/s (co 0,1ml/s)

- - Możliwość wstrzyknięcia dla każdej fazy 1ml-200ml (co 1ml)

- - Maksymalne ciśnienie w systemie podczas dozowania płynów min. 9,1 bar, +-1,2 bar

- - Możliwość zaprogramowania 8 faz.

- - Aktywne utrzymanie temperatury wstępnie nagrzanego kontrastu, zintegrowane ze strzykawką.

- - Możliwość mieszania środka kontrastującego i soli fizjologicznej za pomocą funkcji DiluJect

- - Kolorowy ekran dotykowy na konsoli zdalnego sterowania.

- - Kolorowy ekran dotykowy na głowicy wstrzykiwacza.

- - Zasilanie sieciowe 100-240V, 50/60 Hz, kable przebiegają w kanałach technicznych pomieszczenia TK.

- - Możliwość pracy z materiałami zużywalnymi o certyfikowanej sterylności przez 12h / 3600ml płynów / 20 pacjentów lub 24h / 6000ml środka kontrastującego.

- - Możliwość wprowadzenia do pamięci wstrzykiwacza prawie niegraniczonej ilości (2GB pamięci) dedykowanych protokołów podania kontrastu i NaCl.

- - Wyświetlanie wszystkich parametrów i funkcji aparatu z możliwością dokonywania zmian i ustawień zarówno na konsoli zdalnego sterowania jak i na głowicy strzykawki – interfejs w języku polskim.

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie pod warunkiem spełnienia poniższych wymagań tj.:

- - Zamawiający wymaga dostarczenia wstrzykiwacza na stojaku jezdnym. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie dodatkowo możliwości montażu urządzenia na zawieszeniu sufitowym.

- - Zamawiający wymaga dostarczenia wstrzykiwacza z zasilaniem sieciowym, z dodatkową możliwością zasilania akumulatorowego (praca w pełni bezprzewodowa) oraz współpracującego z materiałami eksploatacyjnymi bez limitu wykonanych badań, minimalny czas pracy baterii 15 godzin lub 60 iniekcji.

- JEST:

- Pytanie nr 11 - Dotyczy opisu w punkcie nr 72, pozycja nr 2, zał. nr 8 do SWZ

- Prosimy o dopuszczenie ofert z automatycznym, bezwkładowym wstrzykiwaczem kontrastu, cechującym się poniższymi parametrami:

- - Wstrzykiwacz bezwkładowy,3 kanałowy do podawania środka cieniującego i roztworu NaCl, pracująca w środowisku TK,

- - Urządzenie na stojaku jezdnym lub zawieszeniu sufitowym

- - Pobieranie środka cieniującego i roztworu NaCl bezpośrednio z oryginalnych opakowań różnych producentów środków cieniujących, bez konieczności przelewania do specjalistycznych wkładów

- - Maksymalna objętość gotowa do podawania kontrastu i roztworu NaCl 2000 ml

- - Maksymalna ilość płynów możliwa do podania jednemu pacjentowi 300 ml

- - Prędkość iniekcji kontrastu 0,5ml/s do 9,7 ml/s (co 0,1ml/s)

- - Możliwość wstrzyknięcia dla każdej fazy 1ml-200ml (co 1ml)

- - Maksymalne ciśnienie w systemie podczas dozowania płynów min. 9,1 bar, +-1,2 bar

- - Możliwość zaprogramowania 8 faz.

- - Aktywne utrzymanie temperatury wstępnie nagrzanego kontrastu, zintegrowane ze strzykawką.

- - Możliwość mieszania środka kontrastującego i soli fizjologicznej za pomocą funkcji DiluJect

- - Kolorowy ekran dotykowy na konsoli zdalnego sterowania.

- - Kolorowy ekran dotykowy na głowicy wstrzykiwacza.

- - Zasilanie sieciowe 100-240V, 50/60 Hz, kable przebiegają w kanałach technicznych pomieszczenia TK.

- - Możliwość pracy z materiałami zużywalnymi o certyfikowanej sterylności przez 12h / 3600ml płynów / 20 pacjentów lub 24h / 6000ml środka kontrastującego.

- - Możliwość wprowadzenia do pamięci wstrzykiwacza prawie niegraniczonej ilości (2GB pamięci) dedykowanych protokołów podania kontrastu i NaCl.

- - Wyświetlanie wszystkich parametrów i funkcji aparatu z możliwością dokonywania zmian i ustawień zarówno na konsoli zdalnego sterowania jak i na głowicy strzykawki – interfejs w języku polskim.

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie pod warunkiem spełnienia poniższych wymagań tj.:

- - Zamawiający wymaga dostarczenia wstrzykiwacza na stojaku jezdnym. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie dodatkowo możliwości montażu urządzenia na zawieszeniu sufitowym.

- - Zamawiający wymaga dostarczenia wstrzykiwacza z zasilaniem sieciowym, z dodatkową możliwością zasilania akumulatorowego (praca w pełni bezprzewodowa) oraz współpracującego z materiałami eksploatacyjnymi bez limitu wykonanych badań, minimalny czas pracy baterii 15 godzin lub 60 iniekcji.

- BYŁO:

- Pytanie nr 14 - Dotyczy opisu w punkcie nr 72, pozycja nr 2, zał. nr 8 do SWZ

- Czy zamawiający wymaga, aby oferowany wstrzykiwacz posiadał dedykowaną funkcję testu iniekcji w celu określenia stanu naczyń pacjenta do zadanych prędkości?

- Powyższa funkcjonalność zapewnia możliwość zweryfikowania stanu naczyń pacjenta solą fizjologiczną z prędkością iniekcji wybranego badania np. angio. Wpływa to bezpośrednio na bezpieczeństwo pacjentów minimalizując ryzyko potencjalnego wynaczynienia.

- Odpowiedź:

- Zamawiający potwierdza powyższy wymóg.

- JEST:

- Pytanie nr 14 - Dotyczy opisu w punkcie nr 72, pozycja nr 2, zał. nr 8 do SWZ

- Czy zamawiający wymaga, aby oferowany wstrzykiwacz posiadał dedykowaną funkcję testu iniekcji w celu określenia stanu naczyń pacjenta do zadanych prędkości?

- Powyższa funkcjonalność zapewnia możliwość zweryfikowania stanu naczyń pacjenta solą fizjologiczną z prędkością iniekcji wybranego badania np. angio. Wpływa to bezpośrednio na bezpieczeństwo pacjentów minimalizując ryzyko potencjalnego wynaczynienia.

- Odpowiedź:

- Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza powyższy parametr.

- BYŁO:

- Pytanie nr 15 - Dotyczy opisu w punkcie nr 72, pozycja nr 2, zał. nr 8 do SWZ

- Czy zamawiający wymaga, aby oferowany wstrzykiwacz posiadał dedykowaną funkcję wyboru rozmiaru wkłucia, indywidualnie dla każdego pacjenta w celu określenia faktycznych przepływów podawanych środków kontrastujących i soli fizjologicznej?

- Powyższa funkcjonalność zapewnia precyzyjne określenie prędkości przy zmieniających się parametrach fizyko-chemicznych zarówno dla różnych środków kontrastujących jak i dla różnych rozmiarów stosowanych dostępów żylnych (wenflonów). Wpływa to bezpośrednio na bezpieczeństwo pacjentów minimalizując ryzyko potencjalnego wynaczynienia.

- Odpowiedź:

- Zamawiający potwierdza powyższy wymóg.

- JEST:

- Pytanie nr 15 - Dotyczy opisu w punkcie nr 72, pozycja nr 2, zał. nr 8 do SWZ

- Czy zamawiający wymaga, aby oferowany wstrzykiwacz posiadał dedykowaną funkcję wyboru rozmiaru wkłucia, indywidualnie dla każdego pacjenta w celu określenia faktycznych przepływów podawanych środków kontrastujących i soli fizjologicznej?

- Powyższa funkcjonalność zapewnia precyzyjne określenie prędkości przy zmieniających się parametrach fizyko-chemicznych zarówno dla różnych środków kontrastujących jak i dla różnych rozmiarów stosowanych dostępów żylnych (wenflonów). Wpływa to bezpośrednio na bezpieczeństwo pacjentów minimalizując ryzyko potencjalnego wynaczynienia.

- Odpowiedź:

- Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza powyższy parametr.

- Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.