Pakiet 1

CYFROWY APARAT RTG KOLUMNOWY Z 2 DETEKTORAMI, CYFROWY APARAT RTG Z ZAWIESZENIEM SUFITOWYM I  3 DETEKTORAMI, DUPLIKATOR, STACJA RTG, SYSTEM UCYFROWIENIA APARATU RTG PRZYŁÓŻKOWEGO

1. Cyfrowy aparat RTG kolumnowy z 2 detektorami

| Producent, miejsce produkcji: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model urządzenia: |  | Rok produkcji: |  |

| Lp. | Wymagane parametry i warunki | Informacja (opis) Wykonawcy o zaoferowanym urządzeniu lub potwierdzenie parametrów poprzez wpisanie słowa „TAK. Zgodnie z SIWZ” |
| --- | --- | --- |
|  | Certyfikat CE, wyrób medyczny, urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2020 |  |
|  | Aparat z 2 detektorami cyfrowymi - jeden detektor bezprzewodowy w stole i jeden detektor w stojaku do zdjęć odległościowych. |  |
|  | Możliwość zamiennego stosowania detektorów bezprzewodowych w obu aparatach RTG |  |
|  | Detektory bezprzewodowe obu aparatów rtg tego samego producenta. |  |
|  | Skonfigurowanie urządzenia do pracy z systemem PACS/RIS i systemem informatycznym Zamawiającego wraz z niezbędnymi w tym celu licencjami o ile są wymagane. Zamawiający posiada ważną umowę z dostawcą systemu RIS/PACS firmą Konsultant na zapewnienie darmowej konfiguracji nowych urządzeń RTG |  |
|  | Przygotowanie przez Wykonawcę projektu osłon stałych |  |
|  | Wykonanie projektu instalacji aparatu; kanały, zasilanie elektryczne wraz z montażem aparatu. |  |
|  | GENERATOR |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości min. 100kHz (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
|  | Moc wyjściowa generatora min. 65kW |  |
|  | Zakres napięcia roboczego min. 40 – 150kV |  |
|  | Minimalny czas ekspozycji ≤ 1ms |  |
|  | Maksymalny czas ekspozycji ≥5000ms |  |
|  | Zakres miliamperów min. 10 – 650mA |  |
|  | Zakres miliamperosekund min. 0,5 – 600mAs |  |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji |  |
|  | Ręczny dobór parametrów ekspozycji |  |
|  | Tryb programów anatomicznych zintegrowany z menu wyboru projekcji w systemie akwizycji obrazu DR w języku polskim lub czytelne menu ikonograficzne |  |
|  | Synchronizacja nastaw programów anatomicznych z generatorem |  |
|  | Autodiagnostyka generatora z komunikatami o błędach |  |
|  | LAMPA RTG, KOLIMATOR |  |
|  | Wielkość małego ogniska ≤ 0,6mm |  |
|  | Moc małego ogniska ≥ 22kW |  |
|  | Wielkość dużego ogniska ≤ 1,2mm |  |
|  | Moc dużego ogniska ≥ 75kW |  |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 300KHU (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 1200KHU (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
|  | Nominalne obroty anody ≥ 8500obr./ min. |  |
|  | Pomiar dawki z prezentacją wartości dawki na konsoli operatora i zapisem w pliku Dicom. Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem zarządzania dawek RTG DoseWatch |  |
|  | Kolimacja manualna (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
|  | Automatyka zabezpieczenia lampy przed przegrzaniem |  |
|  | Monitorowanie poziomu wykorzystania pojemności cieplnej lampy |  |
|  | Obrót kolimatora min. ±45° (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
|  | Dotykowy panel LCD min 10” na kołpaku z możliwością min.: zmiany warunków ekspozycji i pola komory układu AEC, prezentacja SID, miejsce pracy, kąt obrotu lampy (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
|  | Dotykowy panel LCD na kołpaku pozwalający na wyświetlenie danych o badaniu i pacjencie |  |
|  | Oświetlenie pola ekspozycji typu LED |  |
|  | Miarka centymetrowa |  |
|  | Wskaźnik laserowy centrowania |  |
|  | Filtry pediatryczne |  |
|  | RUCHOMA KOLUMNA LAMPY |  |
|  | Kolumna podłogowa, wolnostojąca, nie zintegrowana ze stołem |  |
|  | Możliwość wykonywania badań odległościowych na stojaku płucnym promieniem poziomy na wysokości poniżej poziomu stołu |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego lampy RTG ≥ 230cm lub 135cm z zakresem ramienia min. 90cm |  |
|  | Minimalna wysokość ogniska lampy od podłogi ≤ 40cm |  |
|  | Maksymalna wysokość ogniska lampy od podłogi ≥ 180cm |  |
|  | Obrót kołpaka z lampą RTG wokół osi poziomej (od pozycji środkowej) ≥ ±90° |  |
|  | Obrót kolumny wokół osi pionowej(od pozycji środkowej) ±90° |  |
|  | Nadążność lampy za ruchem stojaka i stołu w pionie (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
|  | STÓŁ Z PŁYWAJĄCYM, PODNOSZONYM BLATEM |  |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji min. trzypolowa |  |
|  | Szerokość blatu ≥80cm (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
|  | Długość blatu ≥210cm |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego ≥ 24cm |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego ≥75cm |  |
|  | Zakres regulacji wysokości blatu stołu ≥25cm. Podać najniższą odległość blatu stołu od podłogi. |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie stołu przez pacjenta na całej długości blatu ≥ 270kg (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
|  | Blat stołu całkowicie płaski |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa |  |
|  | Ręczne wyjmowanie kratki przeciwrozproszeniowej (bez użycia narzędzi) |  |
|  | Odległość powierzchnia płyty stołu-detektor ≤ 80mm |  |
|  | Pochłanialność blatu stołu RTG ≤1 mm Al |  |
|  | Realizacja funkcji przemieszczania blatu stołu przyciskami nożnymi |  |
|  | Detektor w stole bezprzewodowy przenośny ładowany w stole |  |
|  | Uchwyt do zdjęć promieniem poziomym |  |
|  | STOJAK DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH |  |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji min. trzypolowa |  |
|  | Najniższe położenie punktu centralnego detektora w stojaku ≤ 40cm |  |
|  | Zakres ruchu pionowego detektora ≥145cm |  |
|  | Możliwość wykonywania badań odległościowych o zakresie min. 110-180cm |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowana bez narzędzi |  |
|  | Trwałe oznaczenie obszaru aktywnego detektora oraz położenia komór jonizacyjnych systemu AEC |  |
|  | Odległość płyta statywu – detektor ≤ 60mm |  |
|  | Pochłanialność płyty statywu ≤ 1,0 mm Al |  |
|  | Komplet uchwytów pacjenta do projekcji PA i LAT |  |
|  | Blokowanie wysokości pulpitu Bucky za pomocą hamulca elektromagnetycznego |  |
|  | CYFROWY BEZPRZEWODOWY PŁASKI PRZENOŚNY DETEKTOR W STOLE |  |
|  | Płaski bezprzewodowy detektor cyfrowy do wykonywania badań w stole i poza stolem z wymiennymi akumulatorami bez konieczności ładowania całego detektora |  |
|  | Waga detektora z akumulatorem ≤4,5kg |  |
|  | Max obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) ≥ 150 kg |  |
|  | Rozmiar aktywny detektora min. 35 x 43cm ± 1cm |  |
|  | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli ≥6mln (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
|  | Rozmiar piksela ≤ 148µm (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
|  | Głębokość akwizycji ≥ 16bit |  |
|  | DQE ≥ 65% (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
|  | Rozdzielczość detektora ≥3,2 lp/mm (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
|  | Ładowarka umożliwiająca jednoczesne ładowanie min. 3 baterii. Komplet oferowany przez Oferenta do detektorów zawiera 2 baterie |  |
|  | Maksymalna ilość ekspozycji na jednym naładowaniu ≥ 300 |  |
|  | Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤4s |  |
|  | Ładowanie akumulatora detektora z detektorem w Stole |  |
|  | Osłona detektora do wykonywania zdjęć na stojąco |  |
|  | CYFROWY DETEKTOR STAŁY MONTOWANY W STATYWIE |  |
|  | Płaski detektor cyfrowy do wykonywania badań w stojaku |  |
|  | Rozmiar aktywny detektora min. 43 x 43cm ± 1cm |  |
|  | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli ≥ 8mln (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
|  | Rozmiar piksela ≤ 148 µm (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
|  | Głębokość akwizycji ≥ 16 bit |  |
|  | DQE ≥ 65 % (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
|  | Rozdzielczość detektora ≥3,2 lp/mm (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
|  | Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤4s |  |
|  | KONSOLA OPERATORA APARATU RENTGENOWSKIEGO |  |
|  | Obsługa aparatu zintegrowana w jednej konsoli do sterowania generatorem RTG i systemem obrazowania cyfrowego |  |
|  | Kolorowy monitor dotykowy LCD o rozdzielczości min. 1280x1024 pikseli stacji technika do ustalania warunków ekspozycji i wysyłania obrazów o przekątnej min. 19”. Monitor pracujący w trybie Dicom, z możliwością kalibracji przez pracowników szpitala czujnikiem zewnętrznym wraz z oprogramowaniem. Możliwość wykorzystania do tego czujnika zaoferowanego do stacji diagnostycznej rentgenowskiej lub mammograficznej. Monitor min. 256 poziomów szarości (8bit), minimalna rozdzielczość 1 megapiksel, minimalna luminancja w trybie DICOM 250 cd/m2, minimalny kontrast 100/1. |  |
|  | Stacja technika z komputerem minimum czterordzeniowym procesorem, 8 GB RAM, dysk min. 500GB, system operacyjny, oprogramowanie systemowe |  |
|  | Możliwość obsługi za pomocą klawiatury i myszy |  |
|  | Wprowadzanie danych pacjenta za pomocą klawiatury i monitora dotykowego bezpośrednio na stanowisku oraz z systemu RIS z pomocą systemu Dicom Worklist |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające przypisywanie konkretnym projekcjom warunków ekspozycji, zaczernienia, ostrości i dynamiki obrazów |  |
|  | Wybór ustawienia pacjenta (np. AP, bok, itd.) |  |
|  | Ilość obrazów w pamięci (w pełnej matrycy) ≥ 3000 obrazów |  |
|  | Regulacja okna obrazu, jasności, kontrastu |  |
|  | Blendowanie, ręczne z możliwością zmiany powierzchni i i automatyczne |  |
|  | Funkcja obrotu o dowolny kąt |  |
|  | Powiększenia i odbicia obrazu |  |
|  | Funkcja pozytyw – negatyw |  |
|  | Pomiary długości, kątów, |  |
|  | Zarządzanie bazą wykonanych badań oraz listą pacjentów |  |
|  | Funkcja wprowadzania pola tekstowego w dowolnym miejscu na obrazie Oraz elektronicznych markerów z możliwością definiowania własnych |  |
|  | Interfejs DICOM : DICOM 3.0, Work List Manager(WLM), Print, Send, nagrywanie płyt CD dla pacjenta w formacie DICOM z przeglądarką zgodną z Dicom |  |
|  | Przypisywanie własnych ustawień do programów anatomicznych |  |
|  | Oprogramowanie do prowadzenia statystyk zdjęć wykonanych, odrzuconych, wg techników |  |
|  | Dostęp do badań odrzuconych, min. 100 ostatnich, na aparacie z możliwością wysłania na inny serwer do celów kontroli jakości |  |
|  | Oprogramowanie pediatryczne z podziałem wiekowym i wagowym |  |
|  | Automatyczne dodawanie do obrazu skali centymetrowej (na brzegu monitora) lub inna metoda pomiaru długości |  |
|  | Funkcjonalność przywrócenia obrazu do pierwotnej postaci, cofnięcie wprowadzonych zmian wyglądu obrazu |  |
|  | Wydruk obrazów w trybie True Size z możliwością podziału na min. 1/2/4 |  |
|  | Wyświetlanie współczynnika ekspozycji zgodnie z IEC |  |
|  | Wysyłanie sumarycznej dawki po zakończeniu badania do stacji technika lub informacji przypisanej do obrazu radiologiczne |  |
|  | Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji aparatu RTG |  |
|  | UPS do podtrzymania zasilania konsoli w przypadku braku napięcia |  |
|  | Monitor spełniający wymogi monitora przeglądowego w myśl Rozporządzenia MZ dotyczącego tych urządzeń. |  |
|  | Możliwość wyświetlenia obrazów TG 18 QC Pattern, SMPTE |  |
|  | Możliwość kalibracji monitora przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego przy pomocy dostarczonego oprogramowania oraz zewnętrznego detektora, dostarczonego z monitorami do mammografii lub ogólnej diagnostyki |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiający wyznaczenie na obrazie ROI o dowolnej wielkości mierzonej w cm2 i wyznaczeniu w nim co najmniej wartości SNR zgodnie z Rozporządzeniem MZ |  |
|  | Szkolenie z kalibracji monitora wyznaczonych osób bez ponoszenia kosztów szkolenia przez Zamawiającego |  |
| Warunki gwarancji |  |  |
|  | Okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia: min. 24 m-cy |  |
|  | Oferowany okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia. |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski. |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany podzespołu na nowe – max. 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika). |  |
|  | Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max. 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii mailem na adres podany w umowie. |  |
|  | Czas naprawy – max. 5 dni roboczych od podjęcia naprawy. |  |
|  | W przypadku, gdy czas naprawy mobilnych elementów składowych aparatu jak np. detektor, stacje, monitory etc. przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze |  |
|  | Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 5 dni przedłużająca okres gwarancji o tę przerwę. |  |
|  | Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. |  |
|  | Szkolenie z obsługi aparatu dla personelu wskazanego przez zamawiającego przed oddaniem aparatu do użytkowania oraz dodatkowe szkolenie uzupełniające na żądanie Zamawiającego w trakcie trwania okresu gwarancji. Ilość osób oraz organizacja szkolenia wg wytycznych Zamawiającego ( w ramach umowy) |  |
|  | Min. 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji |  |
|  | Roczny koszt pełnego kontraktu serwisowego po okresie gwarancji przez cały okres eksploatacji aparatu z uwzględnieniem wszystkich części zamiennych w tym również lampy oraz generatora nie większy niż 50 000 zł netto (podać) (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |

1. Parametry podlegające ocenie

Cyfrowy aparat RTG kolumnowy z 2 detektorami

| L.p. | Nazwa parametru | Parametr | OŚWIADCZYĆ POPRZEZ WPISANIE ZNAKU „X” W ODPOWIEDNIM WIERSZU DLA KAŻDEJ Z POZYCJI |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wszystkie podstawowe elementy aparatu jak stół, stojak, detektory, generator wyprodukowane przez jednego producenta | NIE – 0 pkt. |  |
|  |  | TAK – 1 pkt. |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości min. 100kHz | ≥ 100kHz < 200kHz – 0 pkt. |  |
|  |  | ≥ 200kHz– 1 pkt |  |
|  | Możliwość przypisania maksymalnej wartości obciążenia prądowo-czasowego do każdego programu anatomicznego z osobna (tzw. backup mAs dla każdej zaprogramowanej projekcji) | NIE – 0 pkt. |  |
|  |  | TAK – 1 pkt. |  |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 300KHU | ≥ 300KHU < 350KHU – 0 pkt. |  |
|  |  | ≥ 350KHU– 1 pkt |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 1200KHU | ≥ 1200KHU < 1330KHU – 0 pkt. |  |
|  |  | ≥ 1330KHU– 1 pkt |  |
|  | Obrót kolimatora min. ±45° | ≥ ±45° < ±90° – 0 pkt. |  |
|  |  | ≥ ±90° – 1 pkt |  |
|  | Dotykowy panel LCD na kołpaku pozwalający na wyświetlenie badania z możliwością akceptacji lub odrzucenia badania | NIE – 0 pkt. |  |
|  |  | TAK – 1 pkt. |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego lampy RTG ≥ 25cm | NIE – 0 pkt. |  |
|  |  | TAK – 1 pkt. |  |
|  | Możliwość odchylenia kołpaka z lampą RTG od osi poziomej | NIE – 0 pkt. |  |
|  |  | TAK – 1 pkt. |  |
|  | Szerokość blatu ≥80cm | ≥ 80cm < 85cm – 0 pkt. |  |
|  |  | ≥ 85cm – 1 pkt |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie stołu przez pacjenta na całej jego długości ≥270kg | ≥ 270kg < 290kg – 0 pkt. |  |
|  |  | ≥ 290kg – 1 pkt |  |
|  | Blat stołu całkowicie płaski, bez widocznych ram utrudniających przemieszczanie pacjenta i dezynfekcję blatu | NIE – 0 pkt. |  |
|  |  | TAK – 1 pkt. |  |
|  | Realizacja funkcji przemieszczania blatu stołu przyciskami ręcznymi lub pilotem | NIE – 0 pkt. |  |
|  |  | TAK – 1 pkt. |  |
|  | DQE detektora w stole, statywie ≥ 65% | ≥ 65% < 70% – 0 pkt. |  |
|  |  | ≥ 70% – 1 pkt |  |
|  | Rozdzielczość detektora w stole wyrażona liczbą pikseli ≥ 6mln | ≥ 6mln < 7mln – 0 pkt. |  |
|  |  | ≥ 7mln – 1 pkt. |  |
|  | Rozdzielczość detektora w statywie wyrażona liczbą pikseli ≥ 8mln | ≥ 8mln < 9mln – 0 pkt. |  |
|  |  | ≥ 9mln – 1 pkt. |  |
|  | Rozdzielczość detektora w statywie oraz stole wyrażona liczbą pikseli ≥ 3,2mln | ≥ 3,2mln < 3,6mln – 0 pkt. |  |
|  |  | ≥ 3,6mln – 1 pkt. |  |
|  | Rozmiar piksela detektora w stole i statywie ≤ 148µm | ≤ 148µm – 0 pkt. |  |
|  |  | ≤ 140µm – 1 pkt. |  |
|  | Uchwyt zintegrowany z detektorem | NIE – 0 pkt. |  |
|  |  | TAK – 1 pkt. |  |
|  | Zaawansowana konstrukcja obudowy detektora w stole oraz w statywie zapewniająca ochronę przed wnikaniem wody i pyłu min. IP57 | NIE – 0 pkt. |  |
|  |  | TAK – 1 pkt. |  |
|  | Oprogramowanie konsoli w całości w języku polskim wraz z systemem pomocy kontekstowej | NIE – 0 pkt. |  |
|  |  | TAK – 1 pkt. |  |
|  | Wprowadzanie danych pacjenta przy pomocy czytnika kodów kreskowych | NIE – 0 pkt. | . |
|  |  | TAK – 1 pkt. |  |
|  | Histogram obrazu ekspozycji | NIE – 0 pkt. |  |
|  |  | TAK – 1 pkt. |  |
|  | Oprogramowanie do supresji kości żeber | NIE – 0 pkt. |  |
|  |  | TAK – 1 pkt. |  |
|  | Kolimacja manualna | Manualna – 0 pkt. |  |
|  |  | Kolimacja manualna i automatyczna w zależności od wybranego badania – 1 pkt. |  |
|  | Dotykowy panel LCD min 10” na kołpaku z możliwością min.: zmiany warunków ekspozycji i pola komory układu AEC, prezentacja SID, miejsce pracy, kąt obrotu lampy | TAK – 0 pkt. |  |
|  |  | Dodatkowo filtrów (np. pediatrycznych) – 1 pkt. |  |
|  | Filtry pediatryczne oraz inne wymagane w procedurach radiologicznych, załączane automatycznie w zależności od wymaganej procedury radiologicznej. | NIE – 0 pkt. |  |
|  |  | TAK – 1 pkt. |  |
|  | Nadążność lampy za ruchem detektora w stole i statywie w pionie w zależności od wybranej procedury | NIE – 0 pkt. |  |
|  |  | TAK – 1 pkt. |  |
|  | Roczny koszt pełnego kontraktu serwisowego po okresie gwarancji przez cały okres eksploatacji aparatu z uwzględnieniem wszystkich części zamiennych w tym również lampy oraz generatora nie większy niż 75 000 zł netto (podać) | < 35 000 zł – 3 pkt. ≥ 35 000 zł < 40 000 zł – 2 pkt. ≥ 40 000 zł < 50 000 zł – 1 pkt. ≥ 50 000 zł < 75 000 zł – 0 pkt. |  |

............................................	.................................................................

Miejscowość  i data	podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

2. Cyfrowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym i 3 detektorami

| Producent, miejsce produkcji: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model urządzenia: |  | Rok produkcji: |  |

| Lp. | Wymagane parametry i warunki | Informacja (opis) Wykonawcy o zaoferowanym urządzeniu lub potwierdzenie parametrów poprzez wpisanie słowa „TAK. Zgodnie z SIWZ” |
| --- | --- | --- |
|  | Certyfikat CE, wyrób medyczny, urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2020 |  |
|  | Aparat z 3 detektorami cyfrowymi - jeden detektor bezprzewodowy w stole i jeden detektor stały w stojaku do zdjęć odległościowych oraz detektor bezprzewodowy do badań poza Bucky |  |
|  | Możliwość zamiennego stosowania detektorów bezprzewodowych w obu aparatach RTG |  |
|  | Skonfigurowanie urządzenia do pracy z systemem PACS/RIS i systemem informatycznym Zamawiającego wraz z niezbędnymi w tym celu licencjami o ile są wymagane. Zamawiający posiada ważną umowę z dostawcą systemu RIS/PACS firmą Konsultant na zapewnienie darmowej konfiguracji nowych urządzeń RTG |  |
|  | Przygotowanie przez Wykonawcę projektu osłon stałych |  |
|  | Wykonanie projektu instalacji aparatu; kanały, zasilanie elektryczne wraz z montażem aparatu. |  |
|  | GENERATOR |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości min. 100kHz (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
|  | Moc wyjściowa generatora min. 65kW |  |
|  | Zakres napięcia roboczego min. 40 – 150kV |  |
|  | Minimalny czas ekspozycji ≤ 1ms |  |
|  | Maksymalny czas ekspozycji ≥5000ms |  |
|  | Zakres miliamperów min. 10 – 650mA |  |
|  | Zakres miliamperosekund min. 0,5 – 600mAs |  |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji |  |
|  | Ręczny dobór parametrów ekspozycji |  |
|  | Tryb programów anatomicznych zintegrowany z menu wyboru projekcji w systemie akwizycji obrazu DR |  |
|  | Synchronizacja nastaw programów anatomicznych z generatorem |  |
|  | Autodiagnostyka generatora z komunikatami o błędach |  |
|  | LAMPA RTG, KOLIMATOR |  |
|  | Wielkość małego ogniska ≤ 0,6mm |  |
|  | Moc małego ogniska ≥ 22kW |  |
|  | Wielkość dużego ogniska ≤ 1,2mm |  |
|  | Moc dużego ogniska ≥ 75kW |  |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 300KHU (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 1200KHU (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
|  | Nominalne obroty anody ≥ 8500obr./ min. |  |
|  | Pomiar dawki z prezentacją wartości dawki na konsoli operatora i zapisem w pliku Dicom. Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem zarządzania dawek RTG DoseWatch |  |
|  | Kolimacja manualna (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
|  | Automatyka zabezpieczenia lampy przed przegrzaniem |  |
|  | Monitorowanie poziomu wykorzystania pojemności cieplnej lampy |  |
|  | Obrót kolimatora min. ±45° (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
|  | Dotykowy panel LCD min 10” na kołpaku z możliwością min.: zmiany warunków ekspozycji i pola komory układu AEC, prezentacja SID, miejsce pracy, kąt obrotu lampy (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
|  | Dotykowy panel LCD na kołpaku pozwalający na wyświetlenie danych o badaniu i pacjencie |  |
|  | Oświetlenie pola ekspozycji typu LED |  |
|  | Miarka centymetrowa |  |
|  | Wskaźnik laserowy centrowania |  |
|  | Filtry pediatryczne (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
|  | ZAWIESZONA SUFITOWO KOLUMNA LAMPY |  |
|  | Kolumna lampy zawieszona na suficie |  |
|  | Możliwość wykonywania badań odległościowych na stojaku płucnym promieniem poziomy na wysokości poniżej poziomu stołu |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego lampy RTG ≥ 340cm |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego lampy RTG ≥220cm |  |
|  | Zakres ruchu pionowego lampy RTG ≥160cm |  |
|  | Automatyczne nadążanie lampy za ruchem pionowym stołu i stojaka płucnego |  |
|  | System automatyzowanego zachowania jednakowej wysokości pulpitu Bucky i wiązki głównej promieniowania RTG przy zdjęciach na stojaku płucnym |  |
|  | Obrót kołpaka z lampą RTG wokół osi poziomej (od pozycji środkowej) min. ±120° |  |
|  | Obrót kolumny wokół osi pionowej(od pozycji środkowej) min. ±120° |  |
|  | STÓŁ Z PŁYWAJĄCYM, PODNOSZONYM BLATEM |  |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji min. trzypolowa |  |
|  | Szerokość blatu ≥80cm (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
|  | Długość blatu ≥210cm |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego ≥ 25cm |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego ≥75cm |  |
|  | Zakres regulacji wysokości blatu stołu ≥24cm. Podać najniższą odległość blatu stołu od podłogi. |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie stołu przez pacjenta na całej długości blatu ≥270kg (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa |  |
|  | Ręczne wyjmowanie kratki przeciwrozproszeniowej (bez użycia narzędzi) |  |
|  | Blat stołu całkowicie płaski, bez widocznych ram utrudniających przemieszczanie pacjenta i dezynfekcję blatu |  |
|  | Odległość powierzchnia płyty stołu-detektor ≤ 80mm |  |
|  | Pochłanialność blatu stołu RTG ≤1 mm Al |  |
|  | Realizacja funkcji przemieszczania blatu stołu przyciskami nożnymi |  |
|  | Detektor w stole bezprzewodowy przenośny ładowany w stole |  |
|  | Uchwyt do zdjęć promieniem poziomym |  |
|  | Wyłącznik zabezpieczający przed przypadkowym zwolnieniem blokad ruchu blatu stołu |  |
|  | Wyłącznik antykolizyjny wyłączający pionowy ruch blatu po napotkaniu przeszkody |  |
|  | STOJAK DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH |  |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji min. trzypolowa |  |
|  | Najniższe położenie punktu centralnego detektora w stojaku ≤ 40cm do podłogi |  |
|  | Zakres ruchu pionowego detektora ≥136cm |  |
|  | Możliwość wykonywania badań odległościowych o zakresie min. 110-180cm |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowana bez narzędzi |  |
|  | Trwałe oznaczenie obszaru aktywnego detektora oraz położenia komór jonizacyjnych systemu AEC |  |
|  | Odległość płyta statywu – detektor ≤ 50mm |  |
|  | Pochłanialność płyty statywu ≤ 1,0 mm Al |  |
|  | Komplet uchwytów pacjenta do projekcji PA i LAT |  |
|  | Blokowanie wysokości pulpitu Bucky za pomocą hamulca elektromagnetycznego |  |
|  | Możliwość ekspozycji kości długich i składania w jeden obraz |  |
|  | Automatyczne składanie obrazów kości długich z min, 3 ekspozycji w jeden obraz z możliwością manualnej korekty |  |
|  | Stojak z linijką nieprzezierną do ekspozycji kości długich dla pacjenta na stojąco przy wykorzystaniu statywu |  |
|  | CYFROWY BEZPRZEWODOWY PŁASKI PRZENOŚNY DETEKTOR W STOLE |  |
|  | Płaski bezprzewodowy detektor cyfrowy do wykonywania badań w stole i poza stołem z wymiennymi akumulatorami bez konieczności ładowania całego detektora |  |
|  | Waga detektora z akumulatorem ≤3,5kg |  |
|  | Max obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) ≥ 150 kg |  |
|  | Rozmiar aktywny detektora min. 35 x 43cm ± 1cm |  |
|  | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli ≥6mln (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
|  | Rozmiar piksela ≤ 148µm (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
|  | Głębokość akwizycji ≥ 16bit |  |
|  | DQE ≥ 65% (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
|  | Rozdzielczość detektora ≥3,2 lp/mm (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
|  | Ładowarka umożliwiająca jednoczesne ładowanie min. 3 baterii. Komplet oferowany przez Oferenta do detektorów zawiera 2 baterie |  |
|  | Maksymalna ilość ekspozycji na jednym naładowaniu ≥ 300 |  |
|  | Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤9s (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
|  | Zaawansowana konstrukcja obudowy zapewniająca ochronę przed wnikaniem wody i pyłu min. IP43 |  |
|  | Ładowanie akumulatora detektora z detektorem w stole |  |
|  | Osłona detektora do wykonywania zdjęć na stojąco |  |
|  | CYFROWY DETEKTOR STAŁY MONTOWANY W STATYWIE |  |
|  | Płaski detektor cyfrowy do wykonywania badań w statywie |  |
|  | Rozmiar aktywny detektora min. 43 x 43cm ± 1cm |  |
|  | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli ≥8mln (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
|  | Rozmiar piksela ≤ 148 µm (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
|  | Głębokość akwizycji ≥ 16 bit |  |
|  | DQE ≥ 65% (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
|  | Rozdzielczość detektora ≥3,2 lp/mm (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
|  | Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤9s (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
|  | CYFROWY DETEKTOR DO BADAŃ POZA BUCKY |  |
|  | Detektor w pełni kompatybilny, o gabarytach umożliwiających pracę z inkubatorami posiadanymi przez Zamawiającego ATOM Rabee rok prod. 2013; CALEO Draeger rok prod. 2010 oraz V-85 MC ATOM rok prod. 1994. |  |
|  | Płaski detektor cyfrowy do wykonywania badań |  |
|  | Rozmiar aktywny detektora 23x28cm ± 3cm Podać wielkość całego detektora oraz to czy posiada rączkę. |  |
|  | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli ≥ 2,9mln (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
|  | Rozmiar piksela ≤ 148 µm |  |
|  | Głębokość akwizycji ≥ 16 bit |  |
|  | DQE ≥ 65% (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
|  | Rozdzielczość detektora ≥3,2 lp/mm |  |
|  | KONSOLA OPERATORA APARATU RENTGENOWSKIEGO |  |
|  | Obsługa aparatu zintegrowana w jednej konsoli do sterowania generatorem RTG i systemem obrazowania cyfrowego |  |
|  | Kolorowy monitor dotykowy LCD o rozdzielczości min. 1280x1024 pikseli stacji technika do ustalania warunków ekspozycji i wysyłania obrazów o przekątnej min. 19’’. Monitor pracujący w trybie Dicom, z możliwością kalibracji przez pracowników szpitala czujnikiem zewnętrznym wraz z oprogramowaniem. Możliwość wykorzystania do tego czujnika zaoferowanego do stacji diagnostycznej rentgenowskiej lub mammograficznej. Monitor min. 256 poziomów szarości (8bit), minimalna rozdzielczość 1 megapiksel, minimalna luminancja w trybie DICOM 250 cd/m2, minimalny kontrast 100/1. |  |
|  | Stacja technika z komputerem minimum czterordzeniowym procesorem, 8 GB RAM, dysk min. 500GB, system operacyjny, oprogramowanie systemowe |  |
|  | Możliwość obsługi za pomocą klawiatury i myszy |  |
|  | Wprowadzanie danych pacjenta za pomocą klawiatury i monitora dotykowego bezpośrednio na stanowisku oraz z systemu RIS z pomocą systemu Dicom Worklist |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające przypisywanie konkretnym projekcjom warunków ekspozycji, zaczernienia, ostrości i dynamiki obrazów |  |
|  | Wybór ustawienia pacjenta (np. AP, bok, itd.) |  |
|  | Ilość obrazów w pamięci (w pełnej matrycy) ≥ 3000 obrazów |  |
|  | Regulacja okna obrazu, jasności, kontrastu |  |
|  | Blendowanie, ręczne z możliwością zmiany powierzchni i i automatyczne |  |
|  | Funkcja obrotu o dowolny kąt |  |
|  | Powiększenia i odbicia obrazu |  |
|  | Funkcja pozytyw – negatyw |  |
|  | Pomiary długości, kątów, |  |
|  | Zarządzanie bazą wykonanych badań oraz listą pacjentów |  |
|  | Funkcja wprowadzania pola tekstowego w dowolnym miejscu na obrazie Oraz elektronicznych markerów z możliwością definiowania własnych |  |
|  | Interfejs DICOM : DICOM 3.0, Work List Manager(WLM), Print, Send, nagrywanie płyt CD dla pacjenta z badaniem w trybie DICOM z przeglądarką zgodną z Dicom |  |
|  | Przypisywanie własnych ustawień do programów anatomicznych |  |
|  | Oprogramowanie do prowadzenia statystyk zdjęć wykonanych, odrzuconych, wg techników |  |
|  | Dostęp do badań odrzuconych, min. 100 ostatnich, na aparacie z możliwością wysłania na inny serwer do celów kontroli jakości |  |
|  | Oprogramowanie pediatryczne z podziałem wiekowym i wagowym |  |
|  | Automatyczne dodawanie do obrazu skali centymetrowej (na brzegu monitora) lub inna metoda pomiaru długości |  |
|  | Funkcjonalność przywrócenia obrazu do pierwotnej postaci, cofnięcie wprowadzonych zmian wyglądu obrazu |  |
|  | Wydruk obrazów w trybie True Size z możliwością podziału na min. 1/2/4 |  |
|  | Wyświetlanie współczynnika ekspozycji zgodnie z IEC |  |
|  | Wysyłanie sumarycznej dawki po zakończeniu badania do stacji technika lub informacji przypisanej do obrazu radiologicznego |  |
|  | Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji aparatu RTG |  |
|  | UPS do podtrzymania zasilania konsoli w przypadku braku napięcia |  |
| Warunki gwarancji |  |  |
|  | Okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia: min. 24 m-cy |  |
|  | Oferowany okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia. |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski. |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany podzespołu na nowe – max. 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika). |  |
|  | Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max. 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii mailem na adres podany w umowie. |  |
|  | Czas naprawy – max. 5 dni roboczych od podjęcia naprawy. |  |
|  | W przypadku, gdy czas naprawy mobilnych elementów składowych aparatu jak np. detektor, stacje, monitory etc. przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze |  |
|  | Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 5 dni przedłużająca okres gwarancji o tę przerwę. |  |
|  | Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. |  |
|  | Szkolenie z obsługi aparatu dla personelu wskazanego przez zamawiającego przed oddaniem aparatu do użytkowania oraz dodatkowe szkolenie uzupełniające na żądanie Zamawiającego w trakcie trwania okresu gwarancji. Ilość osób oraz organizacja szkolenia wg wytycznych Zamawiającego ( w ramach umowy) |  |
|  | Min. 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji |  |
|  | Roczny koszt pełnego kontraktu serwisowego po okresie gwarancji przez cały okres eksploatacji aparatu z uwzględnieniem wszystkich części zamiennych w tym również lampy oraz generatora nie większy niż 50 000 zł netto (podać) (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |

2. Parametry podlegające ocenie

Cyfrowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym i 3 detektorami

| L.p. | Nazwa parametru | Parametr | OŚWIADCZYĆ POPRZEZ WPISANIE ZNAKU „X” W ODPOWIEDNIM WIERSZU DLA KAŻDEJ Z POZYCJI |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wszystkie podstawowe elementy aparatu jak stół, stojak, detektory, generator wyprodukowane przez jednego producenta | NIE – 0 pkt. |  |
|  |  | TAK – 1 pkt. |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości min. 100kHz | ≥ 100kHz < 200kHz – 0 pkt. |  |
|  |  | ≥ 200kHz– 1 pkt |  |
|  | Możliwość przypisania maksymalnej wartości obciążenia prądowo-czasowego do każdego programu anatomicznego z osobna (tzw. backup mAs dla każdej zaprogramowanej projekcji) | NIE – 0 pkt. |  |
|  |  | TAK – 1 pkt. |  |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 300KHU | ≥ 300KHU < 350KHU – 0 pkt. |  |
|  |  | ≥ 350KHU– 1 pkt |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 1200KHU | ≥ 1200KHU < 2500KHU – 0 pkt. |  |
|  |  | ≥ 2500KHU– 1 pkt |  |
|  | Obrót kolimatora min. ±45° | ≥ ±45° < ±90° – 0 pkt. |  |
|  |  | ≥ ±90° – 1 pkt |  |
|  | Dotykowy panel LCD na kołpaku pozwalający na wyświetlenie badania z możliwością akceptacji lub odrzucenia badania | NIE – 0 pkt. |  |
|  |  | TAK – 1 pkt. |  |
|  | Szerokość blatu ≥80cm | ≥ 80cm < 85cm – 0 pkt. |  |
|  |  | ≥ 85cm – 1 pkt |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie stołu przez pacjenta ≥270kg | ≥ 270kg < 290kg – 0 pkt. |  |
|  |  | ≥ 290kg – 1 pkt |  |
|  | Blat stołu całkowicie płaski, bez widocznych ram utrudniających przemieszczanie pacjenta i umożliwiający dezynfekcję blatu | NIE – 0 pkt. |  |
|  |  | TAK – 1 pkt. |  |
|  | Realizacja funkcji przemieszczania blatu stołu przyciskami ręcznymi lub pilotem | NIE – 0 pkt. |  |
|  |  | TAK – 1 pkt. |  |
|  | Uchwyt zintegrowany z detektorem | NIE – 0 pkt. |  |
|  |  | TAK – 1 pkt. |  |
|  | Zaawansowana konstrukcja obudowy detektora w stole, statywie oraz badań poza bucky zapewniająca ochronę przed wnikaniem wody i pyłu min. IP57 | NIE – 0 pkt. |  |
|  |  | TAK – 1 pkt. |  |
|  | DQE detektora w stole, statywie oraz do badań poza bucky ≥ 65% | ≥ 65% < 70% – 0 pkt. |  |
|  |  | ≥ 70% – 1 pkt |  |
|  | Rozdzielczość detektora w stole wyrażona liczbą pikseli ≥ 6mln | ≥ 6mln < 7mln – 0 pkt. |  |
|  |  | ≥ 7mln – 1 pkt. |  |
|  | Rozdzielczość detektora w statywie i stole wyrażona liczbą pikseli ≥ 3,2mln | ≥ 3,2mln < 3,6mln – 0 pkt. |  |
|  |  | ≥ 3,6mln – 1 pkt. |  |
|  | Rozmiar piksela detektora w stole i statywie ≤ 148µm | ≤ 148µm – 0 pkt. |  |
|  |  | ≤ 140µm – 1 pkt. |  |
|  | Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤9 s | ≤ 9s – 0 pkt. |  |
|  |  | ≤ 4 s – 1 pkt. |  |
|  | Rozdzielczość detektora w statywie wyrażona liczbą pikseli ≥ 8mln | ≥ 8mln < 9mln – 0 pkt. |  |
|  |  | ≥ 9mln – 1 pkt |  |
|  | Rozdzielczość detektora do badań poza bucky ≥ 2,9mln | ≥ 2,9mln < 7mln – 0 pkt. |  |
|  |  | ≥ 7mln – 1 pkt |  |
|  | Oprogramowanie konsoli w całości w języku polskim wraz z systemem pomocy kontekstowej | NIE – 0 pkt. |  |
|  |  | TAK – 1 pkt. |  |
|  | Wprowadzanie danych pacjenta przy pomocy czytnika kodów kreskowych | NIE – 0 pkt. |  |
|  |  | TAK – 1 pkt. |  |
|  | Histogram obrazu ekspozycji | NIE – 0 pkt. |  |
|  |  | TAK – 1 pkt. |  |
|  | Oprogramowanie do supresji kości żeber | NIE – 0 pkt. |  |
|  |  | TAK – 1 pkt. |  |
|  | Kolimacja manualna | Manualna – 0 pkt. |  |
|  |  | Kolimacja manualna i automatyczna w zależności od wybranego badania – 1 pkt. |  |
|  | Dotykowy panel LCD min 10” na kołpaku z możliwością min.: zmiany warunków ekspozycji i pola komory układu AEC, prezentacja SID, miejsce pracy, kąt obrotu lampy | TAK – 0 pkt. |  |
|  |  | Dodatkowo filtrów (np. pediatrycznych) – 1 pkt. |  |
|  | Filtry pediatryczne oraz inne wymagane w procedurach radiologicznych, załączane automatycznie w zależności od wymaganej procedury radiologicznej | NIE – 0 pkt. |  |
|  |  | TAK – 1 pkt. |  |
|  | Roczny koszt pełnego kontraktu serwisowego po okresie gwarancji przez cały okres eksploatacji aparatu z uwzględnieniem wszystkich części zamiennych w tym również lampy oraz generatora nie większy niż 50 000 zł netto (podać) | < 35 000 zł – 3 pkt. ≥ 35 000 zł < 40 000 zł – 2 pkt. ≥ 40 000 zł < 45 000 zł – 1 pkt. ≥ 45 000 zł < 50 000 zł – 0 pkt. |  |

............................................	.................................................................

Miejscowość  i data	podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

3. Duplikator

| Producent, miejsce produkcji: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model urządzenia: |  | Rok produkcji: |  |

| Lp. | Wymagane parametry i warunki | Informacja (opis) Wykonawcy o zaoferowanym urządzeniu lub potwierdzenie parametrów poprzez wpisanie słowa „TAK. Zgodnie z SIWZ” |
| --- | --- | --- |
|  | Certyfikat CE, wyrób medyczny, urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2020 |  |
|  | Duplikator automatyczny płyt CD oraz DVD (wraz z komputerem sterującym) |  |
|  | Szybkość publikowania (nagrywanie i drukowanie) na godzinę min. 30 nośników CD-R i 15 nośników DVD |  |
|  | Liczba pojemników wejściowych min. 2 |  |
|  | Liczba pojemników wyjściowych min. 1 |  |
|  | Pojemność pojemników wejściowych min. 100 (2x50) |  |
|  | Pojemność pojemnika wyjściowego min. 50 |  |
|  | Rozdzielczość drukowania min. 1440 x 720 |  |
|  | Liczba pojemników z tuszem min. 6 |  |
|  | Konfiguracja dysz min. 180 dysz czarnych oraz 180 dysz na kolor |  |
|  | Kierunek drukowania – dwukierunkowo oraz jednokierunkowo |  |
|  | Liczba napędów min. 2 |  |
|  | Wymiary max. 380mm x 495mm x 350mm |  |
|  | Waga – max 25kg |  |
|  | Poziom hałasu – Praca: max. 45dB |  |
|  | Zużycie energii – max. 52W, max. 27W (w trybie czuwania) |  |
|  | Komunikacja min. USB 3.0 |  |
|  | Komputer sterujący z monitorem: - Komputer – min. procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Benchamrk wynik co najmniej 7000 punktów, 8GB RAM DDR4, 256GB SSD, Windows 10 Pro PL 64-bit, port USB 3.0 - Monitor – min 19,5” LED |  |
| Warunki gwarancji |  |  |
|  | Okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia: min. 36 m-cy |  |
|  | Oferowany okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia. |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski. |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany podzespołu na nowe – max. 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika). |  |
|  | Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max. 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii mailem na adres podany w umowie. |  |
|  | Czas naprawy – max. 5 dni roboczych od podjęcia naprawy. |  |
|  | W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze. |  |
|  | Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 5 dni przedłużająca okres gwarancji o tę przerwę. |  |
|  | Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. |  |
|  | Szkolenie z obsługi aparatu dla personelu wskazanego przez zamawiającego na żądanie wg jego potrzeb ( w ramach umowy) min. 6 osób |  |
|  | Min. 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji |  |

............................................	.................................................................

Miejscowość  i data	podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

4. Stacja RTG

| Producent, miejsce produkcji: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model urządzenia: |  | Rok produkcji: |  |

| Lp. | Wymagane parametry i warunki | Informacja (opis) Wykonawcy o zaoferowanym urządzeniu lub potwierdzenie parametrów poprzez wpisanie słowa „TAK. Zgodnie z SIWZ” |
| --- | --- | --- |
|  | Certyfikat CE, wyrób medyczny, urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2020 |  |
|  | Lekarska stacja diagnostyczna z oprogramowaniem |  |
|  | Komputer stacji diagnostycznej |  |
|  | Obudowa typu Tower |  |
|  | Procesor min. 4-rdzeniowy 8-wątkowy, min 3.60GHz, z wbudowanym kontrolerem pamięci DDR4 z kontrolą parzystości ECC. |  |
|  | Pamięć RAM DDR4 8 GB 2666 MHz ECC, możliwość rozbudowy do min 64GB, minimum trzy sloty wolne na dalszą rozbudowę |  |
|  | Karta graficzna zintegrowana z procesorem |  |
|  | Porty min.: Z przodu obudowy: 2x USB 3.0 w tym jeden z funkcją ładowania, 1x USB 3.1 Gen 2 Type-C (jako opcja) 1x Czytnik kart pamici (jako opcja) 1x Combo (Słuchawki/mikrofon), Z tyłu obudowy: 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x DisplayPort 1.2 (do użytku przez zintegrowany z procesorem układ graficzny), 1x Wejście audio, 1x Wejście audio, 1x Port szeregowy RS232 (jako opcja) 1x RJ45 1Gb Ethernet 1x Antena WiFi/Bluetooth (jako opcja) 1x Port konfigurowalny (DisplayPort/HDMI/VGAUSB 3.1 Gen 2 Type-C/Thunderbold 3.0) Wewnętrzne na płycie głównej: 1xUSB 3.0, 1xUSB 2.0 |  |
|  | Dysk twardy: Min. 2 x 256GB SSD Maxymalnie 4x port SATA 6Gb/s |  |
|  | Porty rozszerzeń min.: 1x PCI Express Generacja 3 x16 1x PCI Express Generacja 3 x4 elektryczne/x16 złącze mechaniczne 2x PCI Express Generacja 3 x1/x4 złącze mechaniczne 2x M.2 dla dysków mSata do dł. minimum 110mm (PCI Express Generacja 3 x4) 1x M.2 WLAN Zatoki zewnętrzne: 2x 5,25” Zatoki wewnętrzne: 2x 3,5” |  |
|  | Zintegrowana z płytą główną karta sieciowa 1Gb Ethernet |  |
|  | System operacyjny min. Windows 10 Professional 64bit PL lub równoważny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub internetu |  |
|  | Zasilacz min. 500W o sprawności minimum 90% |  |
|  | Wymagania dodatkowe Klawiatura USB w układzie polski programisty – produkcji producenta komputera Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) – produkcji producenta komputera |  |
|  | Dwa monitory medyczne z monochromatyczną matrycą min.10 bitową. Przekątna ekranu min. 21” cali. Rozdzielczość min.1536x2048. Jasność min. 1200 cd/m2, w trybie Dicom min 450 cd/m2, kontrast min. 1400:1. Programowalna tablica LUT minimum 13 bitów. Certyfikat Medical Device Class I. Certyfikat parowania |  |
|  | Min. 4 tryby pracy: standard DICOM, tryb kalibracji oddzielny dla złącza DVI i DP, tryb hybrydowy dla obrazów DICOM i innych wyświetlanych jednocześnie. |  |
|  | Wymagana sprzętowa kalibracja do standardu DICOM część 14 dla każdego trybu pracy |  |
|  | Wbudowany kalibrator nie ograniczający pola widzenia na monitorze |  |
|  | Funkcjonalność pozwalająca na samodzielne kalibrowanie monitora kalibratorem wbudowanym. Dodatkowe oprogramowanie oraz zewnętrzny kalibrator dedykowany do monitorów na wyposażeniu |  |
|  | Wymagany układ kontroli rzeczywistego czasu pracy monitora i jego podświetlenia |  |
|  | Wymagane złącza min. 1x DVI-D, 1x DisplayPort, 1x USB upstream, 2 x USB downstream |  |
|  | Przycisk do zmiany trybu pracy monitora dla różnego rodzaju badań np.: CT,CR |  |
|  | Czujnik sprawdzający obecność użytkownika przed monitorem i pozwalający na jego automatyczne wyłączenie po odejściu użytkownika |  |
|  | Czujnik mierzący jasność otoczenia |  |
|  | Wymagany układ wyrównujący jasność i odcienie szarości dla całej powierzchni matrycy LCD z podświetleniem LED |  |
|  | Komplet kabli zasilających i połączeniowych |  |
|  | Automatyczne wyłączanie/włączanie monitora zsynchronizowane z wygaszaczem ekranu – po zainstalowaniu dołączonej do monitora aplikacji |  |
|  | Dedykowana przez producenta monitorów diagnostycznych karta graficzna min.: - PCI Express x 16 Gen 3.0, - Pamięć DDR5 2GB, - 3 wyjścia cyfrowe mini DisplayPort, - Sterowniki do systemów operacyjnych Windows 7/10 - Pobór mocy do 30 W |  |
|  | Dodatkowy monitor LCD min.22” tego samego producenta co monitor diagnostyczny, licznik rzeczywistego czasu pracy, rozdzielczość min. 1680x1050, wielkość piksela max. 0,282 mm, jasność min. 250cd/m2, kontrast min. 1000:1, |  |
|  | Urządzenie ochrony zasilania z wbudowaną ochroną przeciwprzepięciową zgodną z normą IEC 61643-1 oraz spełniający normy IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, Raport CB, znak CE1 w płaskiej obudowie z możliwością pracy w pozycji pionowej i poziomej, wraz z oprogramowaniem umożliwiającym automatyczne wyłączenie systemu (uwzględniające zamknięcie badania) w przypadku braku zasilania |  |
|  | Minimum 4 gniazda FR z podtrzymaniem bateryjnym (odpowiednio min. 6 i 11 minut dla obciążenia 70% i 50%) i min. 4 gniazda FR z zabezpieczeniem przeciwudarowym (spełniający normę IEC 61643-1) |  |
|  | Funkcja odłączania urządzeń peryferyjnych w czasie czuwania. Możliwość montażu naściennego lub w szafie montażowej przy zastosowaniu dodatkowego zestawu montażowego. |  |
|  | Autoryzowany serwis monitorów medycznych musi posiadać certyfikat ISO 13485 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta sprzętu |  |
|  | Specjalistyczne Oprogramowanie Medyczne |  |
|  | Oprogramowanie stanowiące wolnostojącą stację diagnostyczną |  |
|  | Możliwość integracji z dowolnym urządzeniem w standardzie DICOM |  |
|  | Możliwość nagrania badania na płycie CD/DVD lub nośniku USB w formacie DICOM na stacji roboczej z systemem operacyjnym Windows, wraz z radiologiczną w pełni funkcjonalną przeglądarką zdjęć |  |
|  | Oprogramowanie przechowujące lokalnie dane obrazowe i bazę danych wykonanych badań/pacjentów |  |
|  | Możliwość uzyskania dostępu do danych zapisanych w formacie DICOM na dysku lokalnym lub nośnikach CD/DVD |  |
|  | Możliwość rozszerzenia funkcjonalności o dodatkowy moduł a) Zaawansowany - automatyczne MIR / MMR (Mutual Information Registration), - zaawansowane narzędzia do kształtowania (Bolus, Margin), - DICOM RT. |  |
|  | Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji. |  |
|  | Obsługa oraz wsparcie dla trybu pełnoekranowego |  |
|  | System pozwala wyświetlać jednocześnie co najmniej 2 rodzaje badań tego samego pacjenta |  |
|  | Równoczesne wyświetlanie kilku pacjentów lub kilku badań, proste przełączanie pomiędzy nimi. Automatyczna lub manualna synchronizacja. |  |
|  | Obsługa badań DICOM Enhanced w kliku trybach widoku |  |
|  | zintegrowany pasek narzędzi szybkiego dostępu |  |
|  | Skróty klawiszowe |  |
|  | Funkcja kalibracji obrazu wraz ze specjalnym trybem powiększania |  |
|  | Możliwość definiowania, zarządzania oraz edytowania ROI (obszary zainteresowania). |  |
|  | Narzędzia pomiarowe (między innymi: pomiar kątów, kąty Cobba, linie, narzędzia) z wsparciem DICOM |  |
|  | Narzędzie adnotacji – opis |  |
|  | Możliwość konfiguracji sposobu wyświetlania informacji zawartych w tagach DICOM na obrazach |  |
|  | DICOM overlay – prezentacja |  |
|  | DICOM structured report |  |
|  | Obsługa DICOM PR |  |
|  | Obrazy wyświetlane w oryginalnej jakości bez względu na modalność, funkcjonalności: - standardowe radiologiczne takie jak: powiększenie (1:1, lupa), - MPR (Multi Planar Reconstruction), - wyświetlanie w trybie 3D - możliwość wyświetlania obrazów na standardowych monitorach lub na monitorach medycznych, - możliwość odtwarzania obrazów wieloklatkowych - DSA (Digital Subtraction Angiography), |  |
|  | Obsługa DICOM Storage SCU i SCP, Query/Retrieve SCU oraz Verification SCU i SCP. |  |
|  | Możliwość pobrania danych pacjenta z serwera PACS w tle i ponownego ładowania wyświetlanych obrazów. |  |
|  | Możliwość wyszukiwania i pobrania określonych danych obrazu pacjenta na podstawie różnych atrybutów, min: nazwisko, numer badania, identyfikator pacjenta, modalność, |  |
|  | Obsługa drukarek DICOM wraz z narzędziami do konfiguracji obrazu |  |
|  | Możliwość anonimizacji danych pacjenta, min: Identyfikator pacjenta, nazwisko, płeć, data urodzenia, wiek, komentarze, adres pacjenta, data i czas badania, identyfikator badania, nazwa badania, numer badania, osoba wykonująca, instytucja wykonująca, adres instytucji, wykonujący, zlecający, diagnoza. |  |
|  | Eksport obrazów do standardowych formatów MS Windows, min: jpg, bmp, tif, dcm |  |
|  | Możliwość wyboru wielkości czcionek w interfejsie użytkownika |  |
|  | Oprogramowanie zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie IIa lub IIb |  |
|  | Podłączenie stacji do systemu PACS / RIS |  |
| Warunki gwarancji |  |  |
|  | Okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia: min. 60 m-cy |  |
|  | Oferowany okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia. |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski. |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany podzespołu na nowe – max. 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika). |  |
|  | Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max. 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii mailem na adres podany w umowie. |  |
|  | Czas naprawy – max. 5 dni roboczych od podjęcia naprawy. |  |
|  | W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze. |  |
|  | Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 5 dni przedłużająca okres gwarancji o tę przerwę. |  |
|  | Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. |  |
|  | Szkolenie z obsługi aparatu dla personelu wskazanego przez zamawiającego na żądanie wg jego potrzeb ( w ramach umowy) |  |
|  | Min. 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji |  |

............................................	.................................................................

Miejscowość  i data	podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

5. System ucyfrowienia posiadanego przez Zamawiającego aparatu RTG przyłóżkowego Shimadzu Mobile Art Eco

| Producent, miejsce produkcji: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model urządzenia: |  | Rok produkcji: |  |

| Lp. | Wymagane parametry i warunki | Informacja (opis) Wykonawcy o zaoferowanym urządzeniu lub potwierdzenie parametrów poprzez wpisanie słowa „TAK. Zgodnie z SIWZ” |
| --- | --- | --- |
|  | System ucyfrowienia posiadanego przez Zamawiającego aparatu RTG przyłóżkowego Shimadzu Mobile Art Eco, rok produkcji 2012 |  |
|  | Stacja technika z komputerem min. czterordzeniowym i dyskiem SSD z oprogramowaniem do akwizycji, obróbki i przesyłania obrazów w standardzie zgodnym DICOM 3.0 |  |
|  | Monitor stacji technika typu LCD, kolorowy dotykowy, o przekątnej ekranu min. 12” |  |
|  | Interfejs do sieci szpitalnej min. 100 Mbit/s kablowy i bezprzewodowy |  |
|  | Interfejs użytkownika całkowicie w języku polskim wraz z pomocą kontekstową |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające przypisywanie konkretnym projekcjom zaczernienia, ostrości i dynamiki obrazów |  |
|  | Wybór znacznika ustawienia pacjenta (np. zdjęcie AP, L) |  |
|  | Wyświetlanie stopnia naładowania baterii detektora |  |
|  | Wybór parametrów obróbki obrazu |  |
|  | Usuwanie obrazu kratki |  |
|  | Pobieranie listy pacjentów z systemu RIS poprzez mechanizm DICOM WORKLIST |  |
|  | W trybie awaryjnym: (np. niesprawny system RIS) możliwość zarejestrowania pacjenta oraz badania z konsoli urządzenia generującego obrazy |  |
|  | Ilość obrazów w pamięci (w pełnej matrycy) min. 500 |  |
|  | Regulacja okna obrazu, jasności, kontrastu |  |
|  | Blendowanie (czarne maskowanie tła) wielokątowe, ręczne z możliwością zmiany powierzchni i automatyczne |  |
|  | Funkcja obracania obrazu o dowolny kąt |  |
|  | Pomiary długości, kątów, kątów Cobba |  |
|  | Funkcja pozytyw – negatyw |  |
|  | Wskaźnik ekspozycji zgodny z normą IEC w celu porównania z innymi urządzeniami CR/DR |  |
|  | Powiększenie wybranego fragmentu obrazu |  |
|  | Zarządzanie bazą wykonanych badań oraz listą pacjentów |  |
|  | Funkcja wprowadzania: pola tekstowego w dowolnym miejscu na obrazie, elektronicznych markerów wraz z możliwością definiowania własnych |  |
|  | Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania |  |
|  | Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji |  |
|  | Możliwość zapisywania do systemu danych obrazowych DICOM o parametrach ekspozycji (kV, mAs, dawka) |  |
|  | Interfejs DICOM : DICOM 3.0, Worklist Manager, Modality Performed Procedure Step, Print, Send |  |
|  | Przypisywanie własnych ustawień do programów anatomicznych oraz ich zapamiętanie |  |
|  | Przesyłanie obrazów w formacie DICOM do stacji lekarskich, systemu archiwizacji PACS, do wydruku w systemie suchym |  |
|  | Analiza zdjęć odrzuconych z eksportem do pliku danych |  |
|  | Oprogramowanie kratki wirtualnej – podać nazwę oprogramowania |  |
|  | Pełna kompatybilność z detektorami stacjonarnych aparatów RTG opisanych w częściach A oraz B w tym z detektorem dedykowanym do zdjęć noworodków w inkubatorach. |  |
| Warunki gwarancji |  |  |
|  | Okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia: min. 24 m-cy |  |
|  | Oferowany okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia. |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski. |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany podzespołu na nowe – max. 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika). |  |
|  | Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max. 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii mailem na adres podany w umowie. |  |
|  | Czas naprawy – max. 5 dni roboczych od podjęcia naprawy. |  |
|  | W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze. |  |
|  | Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 5 dni przedłużająca okres gwarancji o tę przerwę. |  |
|  | Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. |  |
|  | Szkolenie z obsługi aparatu dla personelu wskazanego przez zamawiającego na żądanie wg jego potrzeb ( w ramach umowy) min. 6 osób |  |
|  | Min. 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji |  |

............................................	.................................................................

Miejscowość  i data	podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 2   -   MAMMOGRAF

- Mammograf

| Producent, miejsce produkcji: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model urządzenia: |  | Rok produkcji: |  |

| Lp. | Wymagane parametry i warunki | Informacja (opis) Wykonawcy o zaoferowanym urządzeniu lub potwierdzenie parametrów poprzez wpisanie słowa „TAK. Zgodnie z SIWZ” |
| --- | --- | --- |
|  | Certyfikat CE, wyrób medyczny, urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2020 |  |
|  | Mammograf dedykowany do skryningu oraz diagnostyki spełniający wymagania polskiego prawa |  |
|  | Konstrukcja mammografu umożliwiająca wykonywanie badań min 15 pacjentów/godzinę (optymalnie dobrane właściwości cieplne lampy RTG i detektora) |  |
|  | Mammograf wysokiej klasy – min. detektor lub lampa RTG produkowane przez producenta oferowanego mammografu |  |
|  | Skonfigurowanie urządzenia do pracy z systemem PACS/RIS i systemem informatycznym Zamawiającego wraz z niezbędnymi w tym celu licencjami o ile są wymagane. Zamawiający posiada ważną umowę z dostawcą systemu RIS/PACS firmą Konsultant na zapewnienie darmowej konfiguracji nowych urządzeń RTG |  |
|  | Pomiar dawki z prezentacją wartości dawki na konsoli operatora i zapisem w pliku Dicom. Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem zarządzania dawek RTG DoseWatch |  |
|  | GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA |  |
|  | Generator wysokoczęstotliwościowy |  |
|  | Moc wyjściowa generatora min. 5 kW |  |
|  | Zakres wysokiego napięcia min. 25 - 35 kV |  |
|  | Dokładność regulacji napięcia, skok max. co 1 kV |  |
|  | Maksymalna wartość ekspozycji min. 500 mAs |  |
|  | Cyfrowe wyświetlanie parametrów ekspozycji min., tj. kV, mAs, filtr |  |
|  | Tryb automatyczny, półautomatyczny i manualny wyboru parametrów ekspozycji |  |
|  | LAMPA RTG |  |
|  | Anoda dwuogniskowa |  |
|  | Pojemność cieplna anody min. 162 kHU (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
|  | Wielkość nominalna małego ogniska wg IEC60336 max. 0,15 mm (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
|  | Wielkość nominalna dużego ogniska wg IEC60336 max. 0,3 mm |  |
|  | AUTOMATYKA |  |
|  | Automatyka kontroli ekspozycji AEC - w pełni automatyczny wybór najgęstszego regionu ze skanu pola detektora |  |
|  | Automatyczna kontrola kompresji |  |
|  | Ręczna kontrola kompresji |  |
|  | Automatyczne zwolnienie ucisku po ekspozycji |  |
|  | Możliwość dekompresji pacjentki w przypadku awarii systemu (manualna lub automatyczna) np. zaniku napięcia zasilającego |  |
|  | STATYW MAMMOGRAFICZNY |  |
|  | Statyw wolnostojący |  |
|  | Zakres ruchu głowicy w pionie (mierzony na górnej powierzchni detektora przy głowicy ustawionej pionowo) min. 70 – 131 cm (wysokość stolika od podłogi) |  |
|  | Zmotoryzowany obrót głowicy |  |
|  | Zakres obrotu głowicy min. 360° |  |
|  | Możliwość ustawienia głowicy w pozycji -180 o (detektor na górze, lampa na dole) |  |
|  | Odległość ognisko - detektor obrazu min. 65 cm |  |
|  | Zestaw do zdjęć powiększonych o współczynniku powiększenia min. 1,5x (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
|  | Sterowanie ruchem płytki dociskowej góra/dół oraz ruchu głowicy góra/dół ręcznie (przyciski lub/i pokrętła) oraz przy pomocy przycisków nożnych (dwa zestawy przycisków nożnych). Możliwość dodatkowej korekty ucisku przy pomocy pokrętła |  |
|  | Osłona twarzy pacjentki |  |
|  | Możliwość tworzenia i edycji protokołów do pozycjonowania (możliwość zmiany kolejności oraz dodawania kolejnych projekcji) na stacji akwizycyjnej |  |
|  | Komplet płytek do kompresji dla wszystkich formatów ekspozycji (łącznie z powiększeniem): - min. 18x23 cm - min. 23x29 cm - docisk/dociski do zdjęć powiększonych, celowanych |  |
|  | Płytka kompresyjna o wymiarach – 18 cm x 23 (24) cm (zgodna z wymiarem małego formatu obrazowania) z możliwością przesuwania wzdłuż dłuższej krawędzi detektora i dostosowaniem pola kolimacji wzdłuż dłuższej krawędzi detektora |  |
|  | DETEKTOR CYFROWY |  |
|  | Detektor cyfrowy oparty na amorficznym półprzewodniku o wymiarach min. 23cm x 29cm, oraz formatach obrazowania min. 18cm x 23cm oraz min. 23cm x 29cm |  |
|  | Czas pomiędzy zakończeniem ekspozycji a wyświetleniem obrazu na monitorze max. 15s |  |
|  | Rozmiar piksela Max. 100 µm |  |
|  | Zakres dynamiki Min. 14 bit |  |
|  | Współczynnik DQE dla 0.5 lp/mm Min. 50% (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa - zapewniająca redukcje promieniowania rozproszonego |  |
|  | Czas pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymi max. 20 s |  |
|  | Grubość stolika detektora od strony klatki piersiowej - ważna w celu poprawy dokładności / ergonomii pozycjonowania pacjentów Podać wartość. |  |
|  | Kamera cyfrowa do wydruków obrazów mammograficznych, technologia sucha, rozdzielczość 508 DPI, Dmax min. 3,6, formaty dostępnych błon co najmniej 18x24 cm i 24x30 cm, głębia skali szarości co najmniej 12 bitów (4096 poziomów skali szarości) |  |
|  | KONSOLA TECHNIKA - STACJA AKWIZYCYJNA |  |
|  | Monitor, komputer, klawiatura obsługowa, mysz, pulpit ekspozycji (stanowisko - konsola technika) |  |
|  | Szyba ochronna dla operatora o ekwiwalencie min. 0,5 mm Pb |  |
|  | Monitor obsługowy dla technika - LCD min. 21” (1920x1080 piksele) |  |
|  | Pamięć operacyjna RAM min. 4 GB |  |
|  | Dysk twardy do archiwizacji obrazów min. 1 TB |  |
|  | Nagrywarka umożliwiająca zapis obrazów na CD i / lub DVD oraz USB w formacie DICOM |  |
|  | Wyświetlanie zdjęcia podglądowego każdorazowo po wykonaniu projekcji mammograficznej z możliwością akceptacji bądź odrzucenia |  |
|  | Interfejs sieciowy z funkcjonalnościami : - DICOM Store - DICOM Storage Commitment - DICOM Modality Worklist - DICOM Basic Print, - Modality Performed Procedure |  |
|  | Możliwość nagrywania obrazów nieprzetworzonych bezpośrednio ze stacji roboczej technika na płytę CD i pamięć masową przez port USB Możliwość wyświetlania na monitorze technika obrazów nieprzetworzonych i pomiar na nich średniej wartości pikseli i odchylenia standardowego w ROI. |  |
|  | Funkcje: - powiększenie - pomiary długości - dodawanie tekstu do obrazu - pomiar średniej wartości pikseli i odchylenia standardowego w ROI - nanoszenie znaczników mammograficznych w postaci graficznej i/lub literowej |  |
|  | Możliwość manualnego wprowadzenia danych demograficznych pacjenta i pobrania tych informacji z systemu HIS/RIS i połączenie ich z obrazem cyfrowym |  |
|  | Szybkie uruchamianie aparatu i natychmiastowa gotowość do wykonania badania od momentu włączenia i uruchomienia systemu - bez konieczności oczekiwania na stabilizację / kalibrację detektora |  |
|  | Stanowisko opisowo – obrazowe dla mammografii |  |
|  | Stanowisko obrazowo – opisowe |  |
|  | System operacyjny |  |
|  | Pamięć operacyjna RAM min. 32 GB |  |
|  | Pojemność dysku twardego dla obrazów 1 TB |  |
|  | Komputer, mysz, klawiatura komputerowa |  |
|  | Prezentacja obrazów z mammografii, rezonansu magnetycznego USG |  |
|  | Dwa sparowane diagnostyczne monitory obrazowe LCD wysokiej klasy zgodne z rozporządzeniem - przekątna monitora min. ≥ 21”, - kalibracja w standardzie DICOM - monitory parowane, - prezentacja obrazu w pionie, - rozdzielczość każdego monitora min. 5 MP - jasność każdego monitora ≥ 600 cd/m2 w systemie DICOM |  |
|  | Monitor LCD do wprowadzania opisów min 19” |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające min.: - automatyczne umieszczanie na dwóch monitorach 5 Mx - obrazów CC bok do boku oraz projekcji MLO piersi lewej po stronie prawej, a piersi prawej po stronie lewej - jednoczesną prezentację kompletu czterech obrazów mammograficznych jednej pacjentki - porównywanie badania mammograficznego obecnego z wcześniejszym, także wykonanego na sprzęcie od różnych producentów - oglądanie obrazów w pełnej rozdzielczości |  |
|  | Oprogramowanie obsługowe – postprocessing |  |
|  | Opcje postprocessingowe umożliwiające i zawierające min: - zmianę okna obrazowego (wyświetlania) - odwrócenie skali szarości - oznaczanie obszarów zainteresowania |  |
|  | Oddzielna klawiatura obsługowa dedykowana do przeglądania obrazów z badań mammograficznych |  |
|  | Interfejs sieciowy z funkcjonalnością: - DICOM Send/Recive, - DICOM Store - DICOM Modality Worklist - DICOM Basic Print, - DICOM Query/Retrieve, |  |
|  | Na monitorach: - Możliwość wyświetlenia obrazów TG 18 QC Pattern, SMPTE. - Możliwość kalibracji monitora przez personel szpitala przy pomocy dostarczonego oprogramowania oraz ZEWNĘTRZNEGO detektora, dedykowanego do danej stacji mammograficznej Szkolenie z kalibracji monitora wyznaczonych osób |  |
|  | Zmiana okna /przesunięcie /powiększenie obrazu. |  |
|  | Oglądanie obrazu w pełnej rozdzielczości. |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim lub w postaci czytelnych ikon |  |
| Warunki gwarancji |  |  |
|  | Okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia: min. 24 m-cy |  |
|  | Oferowany okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia. |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski. |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany podzespołu na nowe – max. 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika). |  |
|  | Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max. 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii mailem na adres podany w umowie. |  |
|  | Czas naprawy – max. 5 dni roboczych od podjęcia naprawy. |  |
|  | W przypadku, gdy czas naprawy mobilnych elementów składowych aparatu jak np. stacje, monitory etc. przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze |  |
|  | Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 5 dni przedłużająca okres gwarancji o tę przerwę. |  |
|  | Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. |  |
|  | Szkolenie z obsługi aparatu dla personelu wskazanego przez zamawiającego przed oddaniem aparatu do użytkowania oraz dodatkowe szkolenie uzupełniające na żądanie Zamawiającego w trakcie trwania okresu gwarancji. Ilość osób oraz organizacja szkoleniawg wytycznych Zamawiającego ( w ramach umowy) |  |
|  | Min. 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji |  |
|  | Roczny koszt pełnego kontraktu serwisowego po okresie gwarancji przez cały okres eksploatacji aparatu z uwzględnieniem wszystkich części zamiennych nie większy niż 45 000 zł netto (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |

- Parametry podlegające ocenie

Mammograf

| L.p. | Nazwa parametru | Parametr | OŚWIADCZYĆ POPRZEZ WPISANIE ZNAKU „X” W ODPOWIEDNIM WIERSZU DLA KAŻDEJ Z POZYCJI |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pojemność cieplna anody min. 162 kHU | ≥ 162KHU < 300KHU – 0 pkt. |  |
|  |  | ≥ 300KHU– 1 pkt |  |
|  | Wielkość nominalna małego ogniska wg IEC60336 max. 0,15 mm | max. 0,15 mm – 0 pkt. |  |
|  |  | max. 0,1 mm – 1 pkt. |  |
|  | Zestaw do zdjęć powiększonych o współczynniku powiększenia min. 1,5x | Współczynnik powiększenia 1,5x – 0 pkt |  |
|  |  | min. 2 współczynniki:1.5x i większy – 1 pkt |  |
|  | Automatyczne przejście do kolejnej projekcji i jednoczesne automatyczne dopasowanie wysokości gantry do kolejnej projekcji (np. z LCC do LMLO) po naciśnięciu jednego przycisku zgodnie z zaprogramowanym na stacji akwizycyjnej protokołem | NIE – 0 pkt. |  |
|  |  | TAK – 1 pkt. |  |
|  | Detektor oparty na technologii jodku cezu (CsI), zapewniający gotowość do pracy zaraz po uruchomieniu systemu (brak konieczności oczekiwania na stabilizację) | NIE – 0 pkt. |  |
|  |  | TAK – 1 pkt. |  |
|  | Współczynnik DQE dla 0.5 lp/mm Min. 50% | ≥ 50% < 70% – 0 pkt. |  |
|  |  | ≥ 70% – 1 pkt |  |
|  | Roczny koszt pełnego kontraktu serwisowego po okresie gwarancji przez cały okres eksploatacji aparatu z uwzględnieniem wszystkich części zamiennych nie większy niż 45 000 zł netto (podać) | < 35 000 zł – 2 pkt. ≥ 35 000 zł < 40 000 zł – 1 pkt. ≥ 40 000 zł < 45 000 zł – 0 pkt. |  |

............................................	.................................................................

Miejscowość  i data	podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy