Załącznik nr 2 do SWZ

Formularz asortymentowy z opisem przedmiotu zamówienia

Część 1 (Zadanie nr 1) – MODUŁ DO POMIARU GŁĘBOKOŚCI ZNIECZULENIA, NOWY, KOMPATYBILNY Z APARATEM ALTAN A350 – 1 szt.

Nazwa, typ (model) lub numer katalogowy: ………………………………………………

Producent : ……………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………….…………

Rok produkcji (min.2024)………………………………………………………………….………........................…

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |  |
|  | Monitor do pomiaru głębokości znieczulania kompatybilny z aparatem Altan A350, fabrycznie nowy – 1 szt., | TAK |  |
|  | Wymiary wyświetlacza min. 10 x 12 cm | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wymiary monitora max. 20 x 21 x 13 cm [szer. x wys. x gł.] (± 2 cm) | TAK, PODAĆ |  |
|  | Waga monitora max. 1,8kg | TAK, PODAĆ |  |
|  | Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym co najmniej 30 minut. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Okno czasowe analizy sygnału max. 2 sekundy. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość automatycznego tłumienie artefaktów. | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania na ekranie sygnałów EEG w widoku jednokanałowym w podziale na skali 25µV. | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania na ekranie sygnałów EEG w widoku dwu i wielokanałowym w podziale na skali 50µV. | TAK |  |
|  | Prędkość przesuwu zapisu minimum 25mm/s. | TAK |  |
|  | Możliwość obliczania następujących parametrów: - indeks bispektralny - współczynnik tłumienia - EMG - wskaźnik jakości sygnału - liczba impulsów | TAK |  |
|  | Możliwość dostosowania przez Użytkownika wyświetlania krzywych trendu. | TAK |  |
|  | Możliwość dostosowania przez Użytkownika wyświetlania EEG w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji alarmów akustycznych w zależności od preferencji Użytkownika i progów alarmowych ustawionych dla wybranych parametrów. | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji alarmów wizualnych w zależności od preferencji Użytkownika i progów alarmowych ustawionych dla wybranych parametrów. | TAK |  |
|  | Wyposażenie: - czujniki BIS kompatybilne z monitorem do pomiaru głębokości znieczulania x 25 szt. | TAK |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Gwarancja na cały zestaw min. 24 miesiące (w tym przeglądy okresowe zgodnie z zaleceniami producenta). | TAK, PODAĆ |  |
|  | Instalacja w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z zestawem). | TAK |  |
|  | Paszporty techniczne (dostarczyć wraz z zestawem). | TAK |  |
|  | Certyfikat CE (dostarczyć wraz z zestawem). | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu (co najmniej jedno, zgodnie z zapisami wzoru umowy). | TAK |  |

UWAGA: W kolumnie  „Parametr wymagany” wpisano minimalne wymagane parametry. 
Niespełnienie jednego z parametrów minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Oświadczenie  Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru Naszej oferty do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Przeglądy i konserwacje.

- Sprzęty nie mogą wymagać przeglądu po każdorazowym użyciu.

- W okresie obowiązywania gwarancji sprzętu Wykonawca dokona na koszt własny: instalacji, przeglądów, naprawy, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzań i kontroli bezpieczeństwa wyrobu, wgrania nowego oprogramowania wynikających z instrukcji użytkowania wyrobu i dokona wpisu zawierającego co najmniej: daty wykonania czynności, imię i nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał te czynności, ich opis, wyniki uwagi dotyczące wyrobu                i kwalifikacje osób wykonujących wymienione czynności, jeżeli jest to wymagane na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 51 ust. 3 Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 r. poz. 974).

- Na czas serwisowania, napraw itp. Wykonawca zapewni pełnowartościowe, kompletne sprzęty zastępcze  o parametrach nie gorszych niż oferowane.

4. Usuwanie awarii sprzętu.

- W przypadku zgłoszenia awarii sprzętu czas reakcji serwisowej związanej z jej usunięciem nie może być dłuższy niż 60 godzin. Za czas reakcji serwisowej uznaje się okres od chwili zgłoszenia awarii wysłanej na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę do chwili uzyskania sprawności urządzenia względnie zamontowania sprzętu zastępczego. Godziny zgłoszeń awarii to 24 godz. / dobę 7 dni w tygodniu.

- 1) 	W przypadku zgłoszenia awarii sprzętu czas reakcji serwisowej związanej z jej usunięciem nie może być 	dłuższy niż 7 dni. Za czas reakcji serwisowej uznaje się okres od chwili zgłoszenia awarii wysłanej 	na 	adres e-mail wskazany przez Wykonawcę do chwili uzyskania sprawności urządzenia względnie 	zamontowania sprzętu zastępczego. Godziny zgłoszeń awarii to 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku z 	wyłączeniem dni wolnych od pracy.

- Wykonawca zapewni pełnowartościowe, kompletne sprzęty zastępcze o parametrach nie gorszych niż oferowane.

- Gwarancja.

- W okresie gwarancji wymagane jest utrzymanie sprzętu w pełnej gotowości do użycia, bezpłatny serwis wraz z gwarancją udostępnienia na czas serwisu pełnowartościowego kompletnego sprzętu zastępczego    o parametrach nie gorszych niż oferowane.

- W okresie gwarancji Wykonawca sprzętu ponosi wszystkie koszty napraw gwarancyjnych.

...............................………………………………

Dokument w postaci elektronicznej powinien

być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SWZ

Formularz asortymentowy z opisem przedmiotu zamówienia

Część 2 (Zadanie nr 2) - ZAMRAŻARKA DO BANKU KRWI, NOWA – 1 szt.

Nazwa, typ (model) lub numer katalogowy: ………………………………………………

Producent : ……………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………….…………

Rok produkcji (min.2024)………………………………………………………………….………........................…

| Lp. | Parametr |  | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Zamrażarka przystosowana do przechowywania osocza oraz krwi, fabrycznie nowa |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zamrażarka posiada elektroniczny sterownik temperatury z cyfrowym wyświetlaczem. |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Pojemność użytkowa (netto) co najmniej 450 l |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zakres temperatur co najmniej od – 10 ° C do – 30 ° C. |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wymiary zewnętrzne maksymalnie 640x870x1994 (Szerokość x Głębokość x Wysokość) [mm] |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Półki wysuwane, co najmniej 4. |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Alarm wizualny informujący o niskiej i wysokiej temperaturze. |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Alarm dźwiękowy informujący o niskiej i wysokiej temperaturze. |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Alarm informujący o otwartych drzwiach zamrażarki. |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Alarm informujący o braku zasilania. |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Alarm informujący o zabrudzonym skraplaczu. |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Alarm informujący o uszkodzonym czujniku temperatury. |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość automatycznego odszraniania. |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość automatycznego odparowania kondensatu. |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wnętrze zamrażarki wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Drzwi zabudowane. |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość wymiany uszczelki w drzwiach. |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Drzwi samo domykające. |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zamrażarka posiada kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie. |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zamrażarka posiada nóżki umożliwiające wypoziomowanie. |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Przyjazny środowisku czynnik chłodniczy. |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zamrażarka posiada wewnętrzny agregat. |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | System monitorowania temperatury zgodny z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 roku w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz.U.2024.154 t.j.). |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Inne |  |  |  |
|  | Świadectwo wzorcowania systemu monitorowania temperatury wydane przez akredytowane laboratorium wzorcujące. |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Gwarancja na cały zestaw min. 24 miesiące (w tym bezpłatne przeglądy okresowe zgodnie z zaleceniami producenta). |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Instalacja w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. |  | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z zestawem). |  | TAK |  |
|  | Paszporty techniczne (dostarczyć wraz z zestawem). |  | TAK |  |
|  | Certyfikat CE (dostarczyć wraz z zestawem). |  | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu (co najmniej jedno, zgodnie z zapisami wzoru umowy). | TAK |  |  |

UWAGA: W kolumnie  „Parametr wymagany” wpisano minimalne wymagane parametry. 
Niespełnienie jednego z parametrów minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Oświadczenie  Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru Naszej oferty do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Przeglądy i konserwacje.

- Sprzęty nie mogą wymagać przeglądu po każdorazowym użyciu.

- W okresie obowiązywania gwarancji sprzętu Wykonawca dokona na koszt własny: instalacji, przeglądów, naprawy, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzań i kontroli bezpieczeństwa wyrobu, wgrania nowego oprogramowania wynikających z instrukcji użytkowania wyrobu i dokona wpisu zawierającego co najmniej: daty wykonania czynności, imię i nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał te czynności, ich opis, wyniki uwagi dotyczące wyrobu i kwalifikacje osób wykonujących wymienione czynności, jeżeli jest to wymagane na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 51 ust. 3 Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 r. poz. 974).

- Na czas serwisowania, napraw itp. Wykonawca zapewni pełnowartościowe, kompletne sprzęty zastępcze  o parametrach nie gorszych niż oferowane.

4. Usuwanie awarii sprzętu.

- W przypadku zgłoszenia awarii sprzętu czas reakcji serwisowej związanej z jej usunięciem nie może być dłuższy niż 60 godzin. Za czas reakcji serwisowej uznaje się okres od chwili zgłoszenia awarii wysłanej na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę do chwili uzyskania sprawności urządzenia względnie zamontowania sprzętu zastępczego. Godziny zgłoszeń awarii to 24 godz. / dobę 7 dni w tygodniu.

- 1) 	W przypadku zgłoszenia awarii sprzętu czas reakcji serwisowej związanej z jej usunięciem nie może być 	dłuższy niż 7 dni. Za czas reakcji serwisowej uznaje się okres od chwili zgłoszenia awarii wysłanej 	na 	adres e-mail wskazany przez Wykonawcę do chwili uzyskania sprawności urządzenia względnie 	zamontowania sprzętu zastępczego. Godziny zgłoszeń awarii to 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku z 	wyłączeniem dni wolnych od pracy.

- Wykonawca zapewni pełnowartościowe, kompletne sprzęty zastępcze o parametrach nie gorszych niż oferowane.

- Gwarancja.

- W okresie gwarancji wymagane jest utrzymanie sprzętu w pełnej gotowości do użycia, bezpłatny serwis wraz z gwarancją udostępnienia na czas serwisu pełnowartościowego kompletnego sprzętu zastępczego    o parametrach nie gorszych niż oferowane.

- W okresie gwarancji Wykonawca sprzętu ponosi wszystkie koszty napraw gwarancyjnych.

...............................………………………………

Dokument w postaci elektronicznej powinien

być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SWZ

Formularz asortymentowy z opisem przedmiotu zamówienia

Część 3 (Zadanie nr 3) – DEFIBRYLATOR KLINICZNY WRAZ Z DEDYKOWANYM STOJAKIEM JEZDNYM, NOWY – 1 szt.

Nazwa, typ (model) lub numer katalogowy: ………………………………………………

Producent : ……………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………….…………

Rok produkcji (min.2024)………………………………………………………………….………........................…

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |  |
| 1. | Defibrylator kliniczny wraz z dedykowanym stojakiem jezdnym, wyposażony w uchwyt do przenoszenia, fabrycznie nowy. | TAK, PODAĆ |  |
| 2. | Defibrylator przeznaczony do defibrylacji dorosłych i dzieci. | TAK, PODAĆ |  |
| 3. | Funkcja samoczynnego testowania urządzenia wraz z wskaźnikiem czy urządzenie może być użyte. Możliwość zapisania wyniku autotestu w pamięci urządzenia. | TAK, PODAĆ |  |
| 4. | Odporność na ingerencję ciał stałych i cieczy: min. IP44. | TAK, PODAĆ |  |
| 5. | Defibrylator spełnia wymogi normy określającej odporność na uderzenia IEC- 60068-2-27: 2008 lub równoważnej. | TAK, PODAĆ |  |
| 6. | Minimalny zakres temperatur pracy defibrylatora: -5 do 45°C | TAK, PODAĆ |  |
| 7. | Waga z akumulatorem, zewnętrznymi łyżkami i uchwytem do zewnętrznych łyżek max. 7,0 kg | TAK, PODAĆ |  |
| 8. | Gwarancja na cały zestaw min. 24 miesiące (w tym przeglądy okresowe zgodnie z zaleceniami producenta). | TAK, PODAĆ |  |
|  | Ekran |  |  |
| 9. | Ekran kolorowy, pojedynczy, z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 6,5 ". | TAK, PODAĆ |  |
| 10. | Rozdzielczość ekranu min.: 640 x 480 pikseli | TAK, PODAĆ |  |
| 11. | Możliwość wyświetlenia jednoczasowo min. 4 krzywych dynamicznych. Funkcja „zamrażania” krzywych. | TAK, PODAĆ |  |
| 12. | Funkcja przewodnika z ilustracjami wskazującymi rozwiązanie problemów oraz sposobów rozmieszczenia czujników. | TAK, PODAĆ |  |
| 13. | Wysoka jasność wyświetlacza zapewniająca dobry odczyt parametrów z ekranu: min 900 cd/m2. | TAK, PODAĆ |  |
| 14. | Ekran „Dużych liczb”: funkcja wyświetlania ekranu powiększonych wartości numerycznych parametrów życiowych wraz z min. 1 krzywą EKG. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zasilanie |  |  |
| 15. | Defibrylator zasilany elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10%. | TAK, PODAĆ |  |
| 16. | Wbudowane zasilanie akumulatorowe. | TAK, PODAĆ |  |
| 17. | Automatyczne ładowanie akumulatora przy podłączeniu defibrylatora do sieciowego zasilania elektrycznego. | TAK, PODAĆ |  |
| 18. | Akumulator zapewniający min. 100 wyładowań z energią maksymalną. | TAK, PODAĆ |  |
| 19. | Akumulator zapewniający min. 40 wyładowań z energią maksymalną przy temperaturze 0°C. | TAK, PODAĆ |  |
| 20. | Akumulator zapewniający min. 110 minut stymulacji przezskórnej przy ustawieniu najwyższej wartości prądu stymulacji i najwyższej częstotliwości stymulacji defibrylatora (podać nastawy). | TAK, PODAĆ |  |
| 21. | Monitorowanie przy pracy z zasilaniem akumulatorowym - minimum 160 minut. | TAK, PODAĆ |  |
| 22. | Czas ładowania akumulatora max. 3 godziny. | TAK, PODAĆ |  |
| 23. | Wskaźnik naładowania i komunikat rozładowania akumulatora. Stan rzeczywisty naładowanej baterii widoczny na ekranie defibrylatora. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Defibrylacja |  |  |
| 24. | Defibrylacja dwufazowa. | TAK, PODAĆ |  |
| 25. | Technologia zapewniająca stałą szerokość drugiej fazy impulsu defibrylacji przy wysokiej impedancji. | TAK, PODAĆ |  |
| 26. | Defibrylacja ręczna. | TAK, PODAĆ |  |
| 27. | Defibrylacja synchroniczna umożliwiająca przeprowadzenie kardiowersji. | TAK, PODAĆ |  |
| 28. | Defibrylacja półautomatyczna, AED. | TAK, PODAĆ |  |
| 29. | Zakres wyboru energii w J min. 2 – 265 J. | TAK, PODAĆ |  |
| 30. | Ilość stopni dostępności energii defibrylacji zewnętrznej min. 14. | TAK, PODAĆ |  |
| 31. | Łyżki do defibrylacji dla pacjentów pediatrycznych zintegrowane z łyżkami dla dorosłych. | TAK, PODAĆ |  |
| 32. | Wyzwalanie defibrylacji z łyżek defibrylacyjnych. | TAK, PODAĆ |  |
| 33. | Czas ładowania do energii 200 [j] mniej niż 4 sekundy (zarówno dla pracy na zasilaniu akumulatorowym jak i sieciowym). | TAK, PODAĆ |  |
| 34. | Czas ładowania do energii maksymalnej: mniej niż 5 sekund. | TAK, PODAĆ |  |
| 35. | Ze względu bezpieczeństwa defibrylator jest wyposażony w automatyczną procedurę wewnętrznego wyładowania energii w min. następujących przypadkach: wyładowanie łyżek w powietrze, odłączenie od defibrylatora łyżek wielorazowych, odłączenie od defibrylatora przewodu AED, upłynięcie określonego czasu od momentu naładowania energii defibrylacji. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Stymulacja przezskórna |  |  |
| 36. | Tryb stymulacji stałej. | TAK, PODAĆ |  |
| 37. | Tryb stymulacji "na żądanie". | TAK, PODAĆ |  |
| 38. | Regulacja częstotliwość stymulacji w zakresie min. 30 – 180 imp./min. | TAK, PODAĆ |  |

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe. Marka, model, rok produkcji. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Defibrylator transportowy, wyposażony w uchwyt do przenoszenia i dedykowaną podstawę jezdną. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Defibrylator przeznaczony do defibrylacji dorosłych i dzieci. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Funkcja samoczynnego testowania urządzenia wraz z wskaźnikiem czy urządzenie może być użyte. Możliwość zapisania wyniku autotestu w pamięci urządzenia. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Odporność na ingerencję ciał stałych i cieczy: min. IP44. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Defibrylator spełnia wymogi normy określającej odporność na uderzenia IEC- 60068-2-27: 2008 lub równoważnej. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Minimalny zakres temperatur pracy defibrylatora: -5 do 45°C | TAK, PODAĆ |  |
|  | Waga z akumulatorem, zewnętrznymi łyżkami i uchwytem do zewnętrznych łyżek max. 7,0 kg | TAK, PODAĆ |  |
|  | Ekran |  |  |
|  | Ekran kolorowy, pojedynczy, z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 6,5 ". | TAK, PODAĆ |  |
|  | Rozdzielczość ekranu min.: 640 x 480 pikseli | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość wyświetlenia jednoczasowo min. 4 krzywych dynamicznych. Funkcja „zamrażania” krzywych. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Funkcja przewodnika z ilustracjami wskazującymi rozwiązanie problemów oraz sposobów rozmieszczenia czujników. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wysoka jasność wyświetlacza zapewniająca dobry odczyt parametrów z ekranu: min 900 cd/m2. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Ekran „Dużych liczb”: funkcja wyświetlania ekranu powiększonych wartości numerycznych parametrów życiowych wraz z min. 1 krzywą EKG. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zasilanie |  |  |
|  | Defibrylator zasilany elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10%. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wbudowane zasilanie akumulatorowe. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Automatyczne ładowanie akumulatora przy podłączeniu defibrylatora do sieciowego zasilania elektrycznego. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Akumulator zapewniający min. 100 wyładowań z energią maksymalną. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Akumulator zapewniający min. 40 wyładowań z energią maksymalną przy temperaturze 0°C. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Akumulator zapewniający min. 110 minut stymulacji przezskórnej przy ustawieniu najwyższej wartości prądu stymulacji i najwyższej częstotliwości stymulacji defibrylatora (podać nastawy). | TAK, PODAĆ |  |
|  | Monitorowanie przy pracy z zasilaniem akumulatorowym - minimum 160 minut. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Czas ładowania akumulatora max. 3 godziny. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wskaźnik naładowania i komunikat rozładowania akumulatora. Stan rzeczywisty naładowanej baterii widoczny na ekranie defibrylatora. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Defibrylacja |  |  |
|  | Defibrylacja dwufazowa. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Technologia zapewniająca stałą szerokość drugiej fazy impulsu defibrylacji przy wysokiej impedancji. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Defibrylacja ręczna. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna umożliwiająca przeprowadzenie kardiowersji. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna, AED. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zakres wyboru energii w J min. 2 – 265 J. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Ilość stopni dostępności energii defibrylacji zewnętrznej min. 14. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Łyżki do defibrylacji dla pacjentów pediatrycznych zintegrowane z łyżkami dla dorosłych. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wyzwalanie defibrylacji z łyżek defibrylacyjnych. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Czas ładowania do energii 200 [j] mniej niż 4 sekundy (zarówno dla pracy na zasilaniu akumulatorowym jak i sieciowym). | TAK, PODAĆ |  |
|  | Czas ładowania do energii maksymalnej: mniej niż 5 sekund. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Ze względu bezpieczeństwa defibrylator jest wyposażony w automatyczną procedurę wewnętrznego wyładowania energii w min. następujących przypadkach: wyładowanie łyżek w powietrze, odłączenie od defibrylatora łyżek wielorazowych, odłączenie od defibrylatora przewodu AED, upłynięcie określonego czasu od momentu naładowania energii defibrylacji. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Stymulacja przezskórna |  |  |
|  | Tryb stymulacji stałej. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Tryb stymulacji "na żądanie". | TAK, PODAĆ |  |
|  | Regulacja częstotliwość stymulacji w zakresie min. 30 – 180 imp./min. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Regulacja natężenia prądu stymulacji w zakresie min. 9 – 195 mA | TAK, PODAĆ |  |
|  | Monitorowanie parametrów życiowych |  |  |
|  | - Monitorowanie EKG: - Wyświetlanie min. 1 odprowadzenia EKG - Wybór wyświetlanego odprowadzenia EKG z: - łyżek defibrylatora, I, II, III. - Zakres pomiarowy tętna: min. 15 ÷ 300 ud./min. Wzmocnienie zapisu krzywej EKG min.: x 0,25; x 0,5; x 1; x 2, x 4; | TAK, PODAĆ |  |
|  | Szybkie przywrócenie zapisu EKG po defibrylacji lub kardiowersji, max 3 sekundy. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość wyboru rodzaju wykrywania QRS przez użytkownika w zależności od kategorii pacjenta. min.: dorosły, dziecko | TAK, PODAĆ |  |
|  | Funkcja umożliwiająca pomiar EKG przy jednoczesnym wykonywaniu nieinwazyjnej stymulacji. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość rozbudowy o analizę arytmii z rozpoznawaniem min. 6 kategorii arytmii. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zasilany i sterowany z poziomu defibrylatora pomiar SpO2 za pośrednictwem wodoodpornego czujnika typu klips. | TAK, PODAĆ |  |
|  | - Pomiar SpO2 w zakresie min. 1 – 100 % Pomiar pulsu w zakresie min. 30 – 300 ud./min. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Alarmy |  |  |
|  | Alarm VPC. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Alarmy wszystkich mierzonych parametrów życiowych. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość wyciszenia alarmu na min 2 minuty. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość zawieszenia alarmów na min 2 minuty. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Drukowanie |  |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wydruki na żądanie. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wydruki automatyczne. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Pamięć i możliwość wydrukowania min. 1500 sekund raportów z defibrylacji. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Pamięć z możliwością wydruku min. 20 godzinnych trendów monitorowanych parametrów. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość wydrukowania raportu z autotestu. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Funkcja pozwalająca na wydruk raportu zawierającego krzywą i nazwę leku podanego pacjentowi. Możliwość zdefiniowania i zapisania w pamięci defibrylatora nazw minimum 4 leków. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wyposażenie |  |  |
|  | Wyposażenie każdego defibrylatora: - łyżki do defibrylacji dla pacjentów dorosłych x 1 szt. - łyżki do defibrylacji dla pacjentów pediatrycznych (zintegrowane z łyżkami dla pacjentów dorosłych lub niezależne) x 1 szt. - kabel EKG min. 3 odprowadzeniowy 1 szt. - przewód do elektrod jednorazowych AED 1 szt. - elektrody jednorazowe do defibrylacji dla dorosłych i dzieci x 3 szt. - wielorazowy przewód do podłączenia czujników saturacji x 1 szt. - wielorazowy, wodoodporny czujnik saturacji x 1 szt. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zapis min. 160 godzin ciągłego pomiaru EKG. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość rozbudowy urządzenia o moduł Bluetooth pozwalający na przesyłanie wyników testów urządzenia oraz krzywych do urządzeń zewnętrznych. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Rozbudowa o moduł Bluetooth pozwala na przesyłanie krzywych i danych liczbowych do monitora funkcji życiowych pacjenta. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość rozbudowy, bez udziału serwisu, o sterowany i zasilany z poziomu defibrylatora pomiar CO2 w strumieniu głównym zaintubowanych. Czas nagrzania do pomiaru: maks. 7 sekund. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar NIBP metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny i okresowy z okresem pomiaru regulowanym w zakresie min. 2 – 480 min. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Gwarancja producenta min. 24 miesiące. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z zestawem). | TAK |  |
|  | Paszport techniczny (dostarczyć wraz z zestawem). | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu (co najmniej jedno, zgodnie z zapisami wzoru umowy). | TAK |  |

UWAGA: W kolumnie  „Parametr wymagany” wpisano minimalne wymagane parametry. 
Niespełnienie jednego z parametrów minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Oświadczenie  Wykonawcy:

1.	Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru Naszej oferty do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2.	Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

3.	Przeglądy i konserwacje.

1)	Sprzęty nie mogą wymagać przeglądu po każdorazowym użyciu.

2)	W okresie obowiązywania gwarancji sprzętu Wykonawca dokona na koszt własny: instalacji, przeglądów, naprawy, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzań i kontroli bezpieczeństwa wyrobu, wgrania nowego oprogramowania wynikających z instrukcji użytkowania wyrobu i dokona wpisu zawierającego co najmniej: daty wykonania czynności, imię i nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał te czynności, ich opis, wyniki uwagi dotyczące wyrobu i kwalifikacje osób wykonujących wymienione czynności, jeżeli jest to wymagane na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 51 ust. 3 Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 r. poz. 974).

3)	Na czas serwisowania, napraw itp. Wykonawca zapewni pełnowartościowe, kompletne sprzęty zastępcze  o parametrach nie gorszych niż oferowane.

4.	 Usuwanie awarii sprzętu.

- 1) W przypadku zgłoszenia awarii sprzętu czas reakcji serwisowej związanej z jej usunięciem nie może być dłuższy niż 60 godzin. Za czas reakcji serwisowej uznaje się okres od chwili zgłoszenia awarii wysłanej na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę do chwili uzyskania sprawności urządzenia względnie zamontowania sprzętu zastępczego. Godziny zgłoszeń awarii to 24 godz. / dobę 7 dni w tygodniu.

- 1) 	W przypadku zgłoszenia awarii sprzętu czas reakcji serwisowej związanej z jej usunięciem nie może być 	dłuższy niż 7 dni. Za czas reakcji serwisowej uznaje się okres od chwili zgłoszenia awarii wysłanej 	na 	adres e-mail wskazany przez Wykonawcę do chwili uzyskania sprawności urządzenia względnie 	zamontowania sprzętu zastępczego. Godziny zgłoszeń awarii to 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku z 	wyłączeniem dni wolnych od pracy.

2)	Wykonawca zapewni pełnowartościowe, kompletne sprzęty zastępcze o parametrach nie gorszych niż oferowane.

5.	Gwarancja.

1)	W okresie gwarancji wymagane jest utrzymanie sprzętu w pełnej gotowości do użycia, bezpłatny serwis wraz z gwarancją udostępnienia na czas serwisu pełnowartościowego kompletnego sprzętu zastępczego    o parametrach nie gorszych niż oferowane.

2)	W okresie gwarancji Wykonawca sprzętu ponosi wszystkie koszty napraw gwarancyjnych.

...............................………………………………

Dokument w postaci elektronicznej powinien

być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SWZ

Formularz asortymentowy z opisem przedmiotu zamówienia

Część 4 (Zadanie nr 4) – GASTROSKOP VIDEO, REKONDYCJONOWANY – 1 szt.

Nazwa, typ (model) lub numer katalogowy: ……………………………………………….

Producent : ……………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………….……

Rok produkcji………………………………………………………………………………….

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |  |
|  | Gastroskop video, rekondycjonowany przez producenta lub autoryzowany serwis, kompletny. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Typ endoskopu - elastyczny | TAK, PODAĆ |  |
|  | Długość części roboczej – 1030 mm | TAK, PODAĆ |  |
|  | Średnica kanału urządzenia – 2,8 mm | TAK, PODAĆ |  |
|  | Średnica zewnętrzna części roboczej – 9,9 mm | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zakres kąta sekcji zginania w dół - 90° | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zakres kąta sekcji zginania w górę - 210° | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zakres kąta sekcji zginania w prawo - 100° | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zakres kąta sekcji zginania w lewo - 100° | TAK, PODAĆ |  |
|  | Pole widzenia - 140° | TAK, PODAĆ |  |
|  | Ostrość obrazu zgodna z HDTV | TAK, PODAĆ |  |
|  | Głębia ostrości – od 2 do 100 mm |  |  |
|  | Kierunek widzenia – do przodu |  |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Gwarancja min. 6 miesięcy | TAK, PODAĆ |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z zestawem). | TAK |  |
|  | Paszport techniczny (dostarczyć wraz z zestawem). | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu (co najmniej jedno, zgodnie z zapisami wzoru umowy). | TAK |  |

UWAGA: W kolumnie  „Parametry” wpisano minimalne wymagane parametry. 
Niespełnienie jednego z parametrów minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Oświadczenie  Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru Naszej oferty do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Usuwanie awarii sprzętu.

- W przypadku zgłoszenia awarii sprzętu czas reakcji serwisowej związanej z jej usunięciem nie może być dłuższy niż 60 godzin. Za czas reakcji serwisowej uznaje się okres od chwili zgłoszenia awarii wysłanej na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę do chwili uzyskania sprawności urządzenia względnie zamontowania sprzętu zastępczego. Godziny zgłoszeń awarii to 24 godz. / dobę 7 dni w tygodniu.

- 1) 	W przypadku zgłoszenia awarii sprzętu czas reakcji serwisowej związanej z jej usunięciem nie może być 	dłuższy niż 7 dni. Za czas reakcji serwisowej uznaje się okres od chwili zgłoszenia awarii wysłanej 	na 	adres e-mail wskazany przez Wykonawcę do chwili uzyskania sprawności urządzenia względnie 	zamontowania sprzętu zastępczego. Godziny zgłoszeń awarii to 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku z 	wyłączeniem dni wolnych od pracy.

- Wykonawca zapewni pełnowartościowe, kompletne sprzęty zastępcze o parametrach nie gorszych niż oferowane.

- Gwarancja.

- W okresie gwarancji wymagane jest utrzymanie sprzętu w pełnej gotowości do użycia, bezpłatny serwis wraz z gwarancją udostępnienia na czas serwisu pełnowartościowego kompletnego sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowane.

- W okresie gwarancji Wykonawca sprzętu ponosi wszystkie koszty napraw gwarancyjnych.

- 1) W okresie gwarancji wymagane jest utrzymanie sprzętu w pełnej gotowości do użycia, bezpłatny przegląd wraz z gwarancją udostępnienia na czas rozpatrywania gwarancji pełnowartościowego   kompletnego sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowane.

- 2) W okresie gwarancji Wykonawca sprzętu ponosi wszystkie koszty napraw gwarancyjnych. Uszkodzenia mechaniczne i wynikające z użytkowania w sposób niezgodny z instrukcją obsługi nie są objęte gwarancją.

...............................………………………………

Dokument w postaci elektronicznej powinien

być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SWZ

Formularz asortymentowy z opisem przedmiotu zamówienia

Część 5 (Zadanie nr 5) – KOLONOSKOP VIDEO REKONDYCJONOWANY – 1 szt.

Nazwa, typ (model) lub numer katalogowy: ……………………………………………….

Producent : ……………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………….……

Rok produkcji………………………………………………………………………………….

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |  |
| 1. | Urządzenie rekondycjonowane przez producenta lub autoryzowany serwis, kompletne. Marka, model, rok produkcji. | TAK, PODAĆ |  |
| 2. | Typ endoskopu - elastyczny | TAK, PODAĆ |  |
| 3. | Długość części roboczej – 1680 mm | TAK, PODAĆ |  |
| 4. | Średnica kanału urządzenia – 3,7 mm | TAK, PODAĆ |  |
| 5. | Średnica zewnętrzna części roboczej – 12,8 mm | TAK, PODAĆ |  |
| 6. | Zakres kąta sekcji zginania w dół - 170° | TAK, PODAĆ |  |
| 7. | Zakres kąta sekcji zginania w górę - 170° | TAK, PODAĆ |  |
| 8. | Zakres kąta sekcji zginania w prawo - 160° | TAK, PODAĆ |  |
| 9. | Zakres kąta sekcji zginania w lewo - 160° | TAK, PODAĆ |  |
| 10 | Pole widzenia - 140° | TAK, PODAĆ |  |
| 11. | Ostrość obrazu zgodna z HDTV | TAK, PODAĆ |  |
| 12. | Głębia ostrości – od 3 do 100 mm |  |  |
| 13. | Kierunek widzenia – do przodu |  |  |
|  | Inne |  |  |
| 14. | Gwarancja min. 6 miesięcy | TAK, PODAĆ |  |
| 15. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z zestawem). | TAK |  |
| 16. | Paszport techniczny (dostarczyć wraz z zestawem). | TAK |  |
| 17. | Szkolenie personelu (co najmniej jedno, zgodnie z zapisami wzoru umowy). | TAK |  |

UWAGA: W kolumnie  „Parametry” wpisano minimalne wymagane parametry. 
Niespełnienie jednego z parametrów minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Oświadczenie  Wykonawcy:

- 1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru Naszej oferty do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- 2. Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- 3. Usuwanie awarii sprzętu.

- 1) W przypadku zgłoszenia awarii sprzętu czas reakcji serwisowej związanej z jej usunięciem nie może być dłuższy niż 60 godzin. Za czas reakcji serwisowej uznaje się okres od chwili zgłoszenia awarii wysłanej na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę do chwili uzyskania sprawności urządzenia względnie zamontowania sprzętu zastępczego. Godziny zgłoszeń awarii to 24 godz. / dobę 7 dni w tygodniu.

- 1) 	W przypadku zgłoszenia awarii sprzętu czas reakcji serwisowej związanej z jej usunięciem nie może być 	dłuższy niż 7 dni. Za czas reakcji serwisowej uznaje się okres od chwili zgłoszenia awarii wysłanej 	na 	adres e-mail wskazany przez Wykonawcę do chwili uzyskania sprawności urządzenia względnie 	zamontowania sprzętu zastępczego. Godziny zgłoszeń awarii to 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku z 	wyłączeniem dni wolnych od pracy.

- 2) Wykonawca zapewni pełnowartościowe, kompletne sprzęty zastępcze o parametrach nie gorszych niż oferowane.

- 4. Gwarancja.

- W okresie gwarancji wymagane jest utrzymanie sprzętu w pełnej gotowości do użycia, bezpłatny serwis wraz z gwarancją udostępnienia na czas serwisu pełnowartościowego kompletnego sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowane.

- W okresie gwarancji Wykonawca sprzętu ponosi wszystkie koszty napraw gwarancyjnych.

- 1) W okresie gwarancji wymagane jest utrzymanie sprzętu w pełnej gotowości do użycia, bezpłatny przegląd wraz z gwarancją udostępnienia na czas rozpatrywania gwarancji pełnowartościowego   kompletnego sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowane.

- 2) W okresie gwarancji Wykonawca sprzętu ponosi wszystkie koszty napraw gwarancyjnych. Uszkodzenia mechaniczne i wynikające z użytkowania w sposób niezgodny z instrukcją obsługi nie są objęte gwarancją.

...............................………………………………

Dokument w postaci elektronicznej powinien

być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy