AE/ZP-27-24/25                                                                                                              ZAŁĄCZNIK NR 5

##### Wymagane i oferowane parametry techniczne generatora do termolezji z wyposażeniem 1 szt.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” nleży podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” | Parametry oferowane. Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Wymagania ogólne |  |  |  |
|  | Generator do termolezji fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie demonstracyjny, rok produkcji nie wcześniej niż 2024 | TAK |  |
|  | Generator do termolezji dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024r. poz.1620 z póź.zm.). Niezbędne dokumenty dopuszczające Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie | TAK |  |
|  | Generator impulsów elektrycznych wysokiej częstotliwości, przeznaczony m.in. do zabiegów termolezji, dekompresji dysków, odnerwienia, lezji wieloelektrodowej | TAK |  |
|  | Zasilanie 230VAC 50/60Hz | TAK |  |
|  | Maksymalna całkowita moc wyjściowa 50W | TAK |  |
|  | Waga maksymalna generatora kompletnego 7.5 kg | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w dotykowy ekran LCD TFT lub brak opisanego ekranu | TAK/NIE Punktacja: Zaoferowane urządzenie posiada opisany ekran - 20 pkt. Zaoferowane urządzenie nie posiada opisanego ekranu - 0 pkt. |  |
|  | Przekątna ekranu min.11” | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt. Maksymalna wartość - 20 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Aparat wyposażony w pulpit sterowania umożliwiający przeprowadzenie procedury stymulacji, lokalizacji nerwu/tkanki oraz przeprowadzenie lezji w trybie ręcznym oraz automatycznym | TAK |  |
|  | Przycisk typu autostop, pozwalający zatrzymać lezję w dowolnej chwili bez konieczności wyłączania urządzenia | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania lezji w min. 3 punktach jednocześnie lub brak opisanej funkcji | TAK/NIE Punktacja: Zaoferowane urządzenie posiada opisaną funkcję -20 pkt. Zaoferowane urządzenie nie posiada opisanej funkcji - 0 pkt. |  |
|  | Obrazowanie na ekranie wartości napięcia, prądu, temperatury, impedancji, czasu dla każdej ze stosowanych elektrod oddzielnie | TAK |  |
|  | Tryby pracy: Stymulacja, Termolezja Ciągła, Pulsacyjna, Tryb gwarantowanej dawki energii | TAK |  |
|  | Tryby stymulacji: Stymulacja motoryczna, Stymulacja czuciowa - impulsowa | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru temperatury na końcu elektrody 20-100 °C | TAK |  |
|  | Stymulacja czuciowa | TAK |  |
|  | Zakres napięcia 0,5 do 5 V | TAK |  |
|  | Częstotliwość 10 – 200 Hz | TAK |  |
|  | Szerokość impulsu 0,1 do 1 ms | TAK |  |
|  | Krok zmiany napięcia 0,01 do 0,1V | TAK |  |
|  | Stymulacja motoryczna | TAK |  |
|  | Zakres napięcia 0,5 do 5 V | TAK |  |
|  | Częstotliwość 2 lub 5 Hz | TAK |  |
|  | Szerokość impulsu 0,1 do 1 ms | TAK |  |
|  | Krok zmiany napięcia 0,01 do 0,1V | TAK |  |
|  | Termolezja ciągła | TAK |  |
|  | Automatyczna regulacja mocy RF | TAK |  |
|  | Temperatura docelowa 50 do 90 st. C | TAK |  |
|  | Czas regulowany w zakresie 1 – 600 sekund | TAK |  |
|  | Napięcie regulowane 0 – 141 V | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania własnych profili | TAK |  |
|  | Odliczanie czasu trwania lezji rozpoczynające się od momentu kiedy różnica pomiędzy temperaturą w tkance a temperaturą ustawioną będzie równa 5 °C | TAK |  |
|  | Częstotliwość – 460 kHz | TAK |  |
|  | Sygnał akustyczny po zakończeniu lezji | TAK |  |
|  | Prowadzenie lezji w trybie automatycznym | TAK |  |
|  | Termolezja pulsacyjna | TAK |  |
|  | Czas regulowany w zakresie: 1-1800 s | TAK |  |
|  | Szerokość impulsu regulowana w zakresie 5 – 20 ms | TAK |  |
|  | Częstotliwość regulowana w zakresie 1 – 10 Hz | TAK |  |
|  | Napięcie regulowane w zakresie 30 – 75 V | TAK |  |
|  | Sygnał akustyczny po zakończeniu lezji | TAK |  |
|  | Tryb gwarantowanej dawki energii | TAK |  |
|  | Temperatura 42-49 st. C | TAK |  |
|  | Napięcie 30-75 V | TAK |  |
|  | Liczba dawek 120 - 960 | TAK |  |
|  | Szerokość impulsu 5-50 ms | TAK |  |
|  | Częstotliwość 1-10 Hz | TAK |  |
| Pozostałe cechy i funkcje |  |  |  |
|  | Dwa porty USB | TAK |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia lezji stawu krzyżowo – biodrowego techniką palisadową | TAK |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia lezji całego stawu krzyżowo-biodrowego w oparciu o jedno narzędzie i jedną iniekcję lub brak opisanej możliwości | TAK/NIE Punktacja: Zaoferowane urządzenie posiada opisaną możliwość -20 pkt. Zaoferowane urządzenie nie posiada opisanej możliwości -0 pkt. |  |
|  | Możliwość wykonania terapii RF-A śróddyskowej – bipolarnie. | TAK |  |
|  | Generator wyposażony w bibliotekę pacjenta, z możliwością wprowadzenia danych pacjenta. | TAK |  |
|  | Archiwizacja danych | TAK |  |
|  | Eksport danych z zabiegu w formacie na dowolną pamięć | TAK |  |
|  | Min. 3 x gniazdo elektrody aktywnej z kontrolą temperatury, impedancji dla każdej z elektrod niezależnie lub brak opisanej funkcji | TAK/NIE Punktacja: Zaoferowane urządzenie posiada opisaną funkcję -20 pkt. Zaoferowane urządzenie nie posiada opisanej funkcji - 0 pkt. |  |
|  | 1x gniazdo elektrody referencyjnej | TAK |  |
| Wyposażenie generatora |  |  |  |
|  | Elektroda wielorazowego użytku o długości 50/100/150 mm z kablem – 3 szt. - do wyboru przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Kasety do sterylizacji elektrod wielorazowego użytku – 3 szt | TAK |  |
|  | Kaniule jednorazowe do wyboru - 50 szt. | TAK |  |
|  | Elektrody referencyjne – 50 szt. | TAK |  |
|  | Elektroda jednorazowego użytku długość 50/100/150 mm z kablem – 5 szt – do wyboru przez zamawiającego | TAK |  |
|  | Adapter do elektrod jednorazowych – 1 szt. | TAK |  |
|  | Elektroda do lezji stawu krzyżowo biodrowego za pomocą pojedynczej iniekcji | TAK |  |
|  | Wózek jezdny do zamontowania aparatu | TAK |  |
| ## Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Dostarczony generator do termolezji ma być kompletny, gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej dostarczone wraz przedmiotem zamówienia | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia najpóźniej w dniu protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i termininie określonym w Kodeksie Cywilnym | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt. Maksymalna wartość - 40 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji dowóz przedmiotu zamówienia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

........................................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty