###### Załącznik nr 3 do wniosku Kz-2380/36/2017/ZW-Zp

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# ALCO – SENSOR IV CM wersja 7111 – 5 szt.

Producent : …………………………………………

Model/typ: ……………………………...................

Rok produkcji : ………………………...................

TERMIN GWARANCJI: …………………………………

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa urządzeń kontrolno pomiarowych służących do pomiaru stężenia par alkoholu w wydychanym powietrzu, zgodnych z poniższą specyfikacją:

Parametry techniczne:

- Działający na zasadzie elektrochemicznego utleniania alkoholu.

- Dokładność pomiarowa:

- błąd pomiarowy nie większy niż 0,02 mg/l dla stężeń z zakresu od 0,00 -0,40 mg/l.   - błąd pomiarowy rzędu 5% dla stężeń powyżej 0,40 mg/l. Zgodnie z wytycznymi rekomendacjami OIML R-126 z 2012 roku.

- Zamawiający wymaga dokument potwierdzający oznakowanie CE.

- Wynik badania w mg/l do dwóch miejsc po przecinku

- Zakres pomiaru: 0,00- 2,00 mg/l

- Testy : automatyczne oraz manualne (dla osób uniemożliwiających wykonanie badań, bądź nie będących w stanie wdmuchać odpowiedniej (1,5 l) ilości powietrza.

- Funkcja metrologiczna.

- Możliwość wykonywania testów 24 godziny na dobę.

- Możliwość przesłania całej zawartości do komputera.

- Zabezpieczenie układu  pomiarowego urządzenia przed wpływem fal elektromagnetycznych.

- Pamięć przeprowadzonych testów min.1000 pełnych protokołów testów z możliwością ich odtwarzania i drukowania z pamięci pełnego protokołu – identycznego jak oryginał- dowolnie wybranego testu, bez konieczności podłączenia do komputera.

- Opakowanie walizkowe, trwałe i zabezpieczające urządzenie i drukarkę przed uszkodzeniem.

- W zestawie przenośna drukarka termiczna z własnym zasilaniem, dająca możliwość wydruku protokołu testu podczas pracy w terenie.

- Dostarczone urządzenie musi posiadać ważne  świadectwo wzorcowania na okres 6 miesięcy wystawione nie wcześniej niż 14 dni przed datą dostawy . Opłata  za wzorcowanie wkalkulowana w cenę kompletu.

- Urządzenie ma być kompletne i gotowe do pracy tzn. komplet zawiera: urządzenie, drukarkę, potrzebne kable, ładowarki, opakowanie walizkowe, oraz materiały eksploatacyjne:  250 szt. ustników jednorazowych z atestem PZH (potwierdzenie) , rolka papieru do drukarki.

- Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny- posiada autoryzowany przez producenta serwis dla oferowanych urządzeń, do przeprowadzania napraw, serwisów, zapewnienia dostępu do części.

……………………………………………

( pieczęć i podpis/y osób/osoby uprawnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy)