Oznaczenie sprawy: TP-34/25

Załącznik  Nr  2 do  SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiot obejmuje

Dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do wykrywania hipermetylacji promotorów

genów metodą PCR wraz z dzierżawą aparatów.

Opis przedmiotu zamówienia

- DZIERŻAWA  aparatów z oprogramowaniem

| L.p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane |  | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki, dodatkowo pola oznaczone jako „kryteria oceny ofert”. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat _ termocykler |  |  |  |  |
| 1. | Producent |  | podać |  |
| 2. | Model |  | podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  | podać |  |
| 4. | Aparat rok produkcji nie starszy niż 2016 , kompletny i gotowy do użycia. |  | podać |  |
| 5. | Certyfikat CE do diagnostyki medycznej in vitro zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (UE) 2017/746 z dnia 05 kwietnia 2017 r |  | Tak, proszę podać |  |
| 6. | Aparat wyposażony w system optyczny: - minimum 5-kanałowy, nie wymagający stosowania barwnika referencyjnego, - wzbudzenie: diody LED, laser lub lampa halogenowa. |  | Tak, proszę podać |  |
| 7. | Termocykler z rotorem. |  | Tak |  |
| 8. | Zakres temperatury 30 - 99°C |  | podać |  |
| 9. | Dokładność nastawienia temperatury ≤ ±0,5ºC |  | podać |  |
| 10. | Równomierność rozkładu temperatury między próbkami ≤ ±0,02ºC |  | podać |  |
| 11. | Rozdzielczość pomiaru ≤ ±0,02ºC |  | podać |  |
| 12. | Możliwość temperaturowej kalibracji aparatu przez użytkownika. |  | Tak |  |
| 13. | Średnia szybkość grzania i chłodzenia w zakresie 5,5 - 20°C/s |  | Tak |  |
| 14. | Liniowa detekcja fluorescencji w zakresie minimum 9 rzędów wielkości. |  | Tak |  |
| 15. | Objętość próbki od 20-50µl. |  | podać |  |
| 16. | Termocykler podłączony do komputera przenośnego z oprogramowaniem do projektowania reakcji Real-time PCR, kontroli systemu, analizy wyników, zbierania i przechowywania danych |  | Tak |  |
| 17. | System (termocykler i oprogramowanie) przeznaczony do ilościowej analizy stężenia DNA i RNA, oznaczania ładunku wirusów, umożliwiający analizę profilu metylacji i wysokorozdzielczą analizę krzywych topnienia (HRM) |  | Tak |  |
| 18. | Wykonawca zapewnia aktualizacje oprogramowania w trakcie trwania umowy. |  | Tak |  |
| 19. | System otwarty i kompatybilny z dostępnymi na rynku odczynnikami stosowanymi w technice Real-time PCR. |  | Tak |  |
| 20. | Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi w języku polskim. |  | Tak |  |
| 21. | Folder potwierdzający, że oferowany produkt spełnia wszystkie wymagane parametry. |  | Tak |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |
| 1. | Wykonawca zapewni bezpłatny, pełny, certyfikowany serwis gwarancyjny w czasie trwania umowy dzierżawy aparatu obejmujący bieżące naprawy i przeglądy. | Tak |  |  |
| 2. | Naprawy aparatu na koszt Wykonawcy. | Tak |  |  |
| 3. | Wykonawca posiada własny autoryzowany serwis naprawczy. | Tak |  |  |
| 4. | Czas reakcji Serwisu, tj. od momentu zgłoszenia awarii do przystąpienia i podjęcia prac serwisowych: do 72 godz. w dni robocze (od poniedziałku do piątku) | Tak |  |  |
| 5. | Czas usunięcia zgłoszonej awarii do 5dni roboczych od momentu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii. | Tak |  |  |
| SZKOLENIA |  |  |  |  |
| 1. | Szkolenie personelu z zakresu obsługi i użytkowania aparatu dla min. 2 osób |  |  |  |
| Aparat _ spektrofotometr |  |  |  |  |
| 1. | Producent |  | podać |  |
| 2. | Model |  | podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  | podać |  |
| 4. | Aparat rok produkcji nie starszy niż 2017 , kompletny i gotowy do użycia. |  | podać |  |
| 5. | Deklaracja zgodności lub inny dokument potwierdzający oznakowanie CE. |  | Tak |  |
| 6. | Spektrofotometr UV-VIS z oprogramowaniem do pomiaru DNA, RNA i białek. |  | Tak, |  |
| 7. | Aparat wyposażony w ekran dotykowy. |  | Tak |  |
| 8. | Oprogramowanie z szerokim panelem protokołów odczytu |  | Tak |  |
| 9. | Wyniki pomiaru są przedstawiane w formie wykresu i danych liczbowych z udziałem określonych składników w mierzonej próbce z podaniem jej stopnia czystości. |  | Tak |  |
| 10. | Objętość próbki 2 µl |  | Tak |  |
| 11. | Źródło światła: ksenonowa lampa błyskowa. |  | Tak |  |
| 12. | Zakres długości fali: 100-1000 nm |  | podać |  |
| 13. | Dokładność długości fali ≤0,5 nm |  | podać |  |
| 14. | Rozdzielczość długości fali ≤1,0 nm |  | podać |  |
| 15. | Zakres fotometryczny 0,0003- 3,0 OD |  | podać |  |
| 16. | Dokładność absorbancji <0,002 OD |  | podać |  |
| 17. | Folder potwierdzający, że oferowany produkt spełnia wszystkie wymagane parametry. |  | Tak |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |
| 1. | Wykonawca zapewni bezpłatny, pełny, certyfikowany serwis gwarancyjny w czasie trwania umowy dzierżawy aparatu obejmujący bieżące naprawy i przeglądy. |  | Tak |  |
| 2. | Naprawy aparatu na koszt Wykonawcy. |  | Tak |  |
| 3. | Wykonawca posiada własny autoryzowany serwis naprawczy. |  | Tak |  |
| 4. | Czas reakcji Serwisu, tj. od momentu zgłoszenia awarii do przystąpienia i podjęcia prac serwisowych: do 72 godz. w dni robocze (od poniedziałku do piątku) |  | Tak |  |
| 5. | Czas usunięcia zgłoszonej awarii do 5dni roboczych od momentu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii. |  | Tak |  |
| SZKOLENIA |  |  |  |  |
| 1. | Szkolenie personelu z zakresu obsługi i użytkowania aparatu dla min. 2 osób | Tak |  |  |

- ZAKUP   oraz sukcesywna  dostawa  odczynników i materiałów zużywalnych do

wykrywania hipermetylacji promotorów genów metodą PCR  ( 500 oznaczeń /rok)

| WYMAGANIA DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |
| --- | --- |
| 1. | Certyfikat CE do diagnostyki medycznej in vitro zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (UE) 2017/746 z dnia 05.kwietnia.2017 (z wyłączeniem odczynników do reakcji wstępnych) |
| 2. | Multipleksowy ilościowy test PCR specyficzny dla metylacji (qMSP): - test umożliwia wykrycie hipermetylacji promotorów dwóch genów: FAM19A4 i hsa-mir 124-2, - test zawiera kalibrator, startery i sondy dla genów docelowych oraz genu referencyjnego, - materiałem do badania jest DNA poddane konwersji wodorosiarczynem, - czułość analityczna testu rzędu 85-95%, - analiza wyników i ich interpretacja jest dokonywana automatycznie przez oprogramowanie dostarczone przez producenta testu bezpłatnie |
| 3. | Zestaw do konwersji wodorosiarczynowej DNA zwalidowany przez producenta testu do metylacji (odpowiedni zapis w instrukcji testu metylacyjnego): - wydajność konwersji rzędu 90-100%. - odzysk DNA: ˃ 75% |
| 4. | Pakiet odczynników do izolacji genomowego i mitochondrialnego DNA metodą kolumienkową: - objętość próbki ≤ 100 µl - objętość elucji 20-100 µl |
| 5. | Ilość odczynników do wykonania izolacji DNA, konwersji DNA wodorosiarczynem i testu metylacji skalkulowana dla 500 oznaczeń / rok. |
| 6. | Termin ważności odczynników min.6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. |
| 7. | Realizacja dostawy odczynników w terminie do 5 dni roboczych od momentu pisemnego złożenia zamówienia. |
| 8. | Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne materiały zużywalne potrzebne do wykonania izolacji DNA, konwersji DNA wodorosiarczynem i testu metylacji dla 500 oznaczeń/ rok |
| 9. | Termin ważności materiałów zużywalnych min. 9 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego |
| 10. | Realizacja dostawy materiałów zużywalnych w terminie do 7 dni roboczych od momentu pisemnego złożenia zamówienia. |
| 11. | Instrukcja wykonania testu metylacji, konwersji DNA wodorosiarczynem i izolacji DNA w języku polskim dostarczona wraz z pierwsza dostawą. |
| 12. | Karty charakterystyki odczynników w formie pisemnej i/lub elektronicznej dostarczone wraz z pierwszą dostawą |

  - Kryteria oceny ofert :

CENA  - 70 %

Parametry „ Jakość " - 30 %

| Parametry oceniane w kryterium „ Jakość " | Punktacja Należy zaznaczyć odpowiednio TAK lub NIE |
| --- | --- |
| Genem referencyjnym w teście metylacji jest ACTB (gen kodujący ß-aktynę ). | TAK 10 pkt. NIE 0 pkt. |
| Termocykler ze 72-studzienkowym rotorem. | TAK 5 pkt. NIE 0 pkt. |
| Zestaw do izolacji genomowego i mitochondrialnego DNA zawiera potrzebne odczynniki , w tym Proteinazę K oraz Carrier RNA. | TAK 10 pkt. NIE 0 pkt. |
| Spektrofotometr UV- VIS z możliwością pomiaru 16 próbek w jednym cyklu. | TAK 5 pkt. NIE 0 pkt. |

______________________________

- (nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy  oraz podpis )