Numer referencyjny postępowania:

**ZP.272.16.2025**

**Pruszków,** dnia **20 maja 2025 roku**

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320), w trybie podstawowym bez negocjacji, na zadanie pod nazwą: **„Dostawa odczynników wraz z dzierżawą sprzętu”.**

**Odpowiedź na pytania w sprawie SWZ nr 2**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320), zwanej dalej *„*ustawą Pzp.”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej *„SWZ”*. Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

**Treść pytania nr 1:**

Pytania do części 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora wykonującego oznaczenia tylko w trybie rutynowym oraz oznaczenia QC?

**Odpowiedź Zamawiającego**: Zamawiający wyraża zgodę.

**Treść pytania nr 2:**

Pytania do części 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym pasek testowy należy ułożyć we właściwej i określonej pozycji na mechanizmie transportującym, gwarantującej jego prawidłowy odczyt?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Treść pytania nr 3:**

Część 2 – Dzierżawa czytnika oraz pasków do analizy moczu – Tabela nr 1 – poz. 5

– Czy Zamawiający dopuści analizator, który zamiast paska standardowego wielokrotnego użytku posiada wbudowane pole kalibracyjne?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Treść pytania nr 4:**

Dotoczy Załącznik nr 2.1 do SWZ (dot. Części 1) Tabela nr 1 PARAMETRY WYMAGANE pkt 9 „Zastosowanie pakietów odczynnikowych umożliwiających łatwą ich wymianę przez użytkownika, gotowe do pracy natychmiast po zainstalowaniu w aparacie”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie pakietów odczynnikowych umożliwiających łatwą ich wymianę przez użytkownika, z czasem uruchomienia wynoszącym 10 minut po zainstalowaniu w analizatorze bez dodatkowych czynności ze strony operatora np. walidacja?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Treść pytania nr 5:**

Dotyczy: Zadanie 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych z terminem przydatności do użycia wynoszącym 3 miesiące od daty dostawy?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Treść pytania nr 6:**

Dotyczy: Zadanie 1, Załącznik nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku wykrycia skrzepu w odczynniku/materiale zużywalnym/awarii/ uszkodzenia/wady sumować liczbę niewykorzystanych testów w reklamowanych kasetach. Jeżeli liczba zsumowanych testów osiągnie objętość pełnej kasety Wykonawca na własny koszt dokona zwrotu).

Lub

Czy Zamawiający dopuści możliwość wystawienia faktur korygujących wystawionych na niezrealizowaną i niewykorzystaną ilość testów z reklamowanej kasety sensorowej / pakietu odczynnikowego?)

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający wyraża zgodę.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.