

**31. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY w ZGIERZU**

**KOMENDANT**

**płk Marek CHUŁEK**

Zgierz, dnia 17 kwietnia 2025 r.

**Do Wykonawców**

**Dotyczy:** *IV udzielenia odpowiedzi na zapytania Wykonawców - numer sprawy 60/ZP/25.*

1. Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust.   
   2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.   
   z 2024 poz. 1320) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego   
   z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu na:

***DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO ORAZ ARTYKUŁÓW***

***I WYROBÓW MEDYCZNYCH***

***NR SPRAWY: 60/ZP/25***

w związku z powyższym, zamawiający 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy,   
ul. Konstantynowska 85, 95-100 Zgierz udziela następujących wyjaśnień:

***Pytania dotyczą wszystkich zadań, w których występuje dany produkt***

**Odpowiedzi dotyczą wszystkich zadań, w których występuje dany produkt**

**PYTANIE 1:**

*„Dotyczy opatrunku hemostatycznego i stazy (opaski zaciskowej) – wnosimy   
o odstąpienie od wymogu rekomendacji CoTCCC – jest to organizacja przy armii amerykańskiej, której wytyczne rekomendują wyłącznie sprzęt i urządzenia produkcji amerykańskiej i brytyjskiej, co stanowi jawne i nieuczciwe ograniczenie konkurencji   
i nie znajduje umocowania na gruncie prawa polskiego ani europejskiego. Zgodnie   
z Ustawą PZP Zamawiający może wyłącznie posługiwać się wymaganiami na bazie norm europejskich lub krajowych, tymczasem wytyczne TC3 nie stanowią zbioru normatywnego ujętego w przepisach PZP.”*

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający **nie wyraża** zgody na odstąpienie od wymogu rekomendacji CoTCCC.

**PYTANIE 2:**

*„Dotyczy gazy wypełniającej – wnosimy o zmianę wymogu dotyczącego klasy wyrobu medycznego z 2A na 1 lub 1S. Gaza jest przeznaczona do wypełniania ran krwawiących powstałych na polu walki a nie w warunkach sterylnych na sali operacyjnej, dlatego wymóg klasy 2A jest zarówno nieuzasadniony jak i utrudnia uczciwą konkurencję. Wypełniana rana z natury swojego powstania będzie raną brudną z zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku postrzału / odłamków, zatem wymóg gazy sterylnej w klasie 2A nie znajduje tu żadnego merytorycznego uzasadnienia.”*

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający **nie wyraża** zgody na zmianę wymogu dotyczącego klasy wyrobu medycznego z 2A na 1 lub 1S.

**PYTANIE 3:**

*„Dotyczy opatrunku na rany penetracyjne klatki piersiowej – podobnie jak w wypadku gazy wypełniającej, opatrunek ten jest nakładany na rany powstałe w skutek postrzałów / odłamków w warunkach pola walki a nie sali operacyjnej, stąd nie może być mowy o jakiejkolwiek sterylności a tym samym wymóg opatrunków sterylnych jest bezzasadny. Wnosimy o wykreślenie wymogu lub zastąpienie go stwierdzeniem „oznaczenie sterylności dla opatrunków sterylnych”.”*

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wymaga, aby opatrunek był sterylny.

**PYTANIE 4:**

*„Dotyczy laryngoskopu – prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje tylko rękojeści wielorazowej a łopatek jednorazowych, czy zarówno rękojeści i łopatek wielorazowych? Co do zasady od wielu lat przyjęte zostało stosowanie łopatek laryngoskopów jednorazowych aby uniknąć ryzyka zakażeń krzyżowych.”*

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający **dopuszcza** zastosowanie łopatek jednorazowych do laryngoskopu.

Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 – Formularza cenowego w zakresie zadań, których dotyczy produkt.

Zmodyfikowany Formularz cenowy stanowi Załącznik nr 1 do pisma. Zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym.

**PYTANIE 5:**

*„Dotyczy worka samorozprężalnego – czy Zamawiający dopuści worek o wysokości pojemnika max 7,5cm ale z umieszczonym w środku fabrycznie drenem tlenowym o długości 2m zamiast jako element dodatkowy nie wchodzący w skład opakowania sztywnego? Z praktycznego punktu widzenia jest to rozwiązanie lepsze, gdyż eliminuje jeden luźny element wyposażenia.”*

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający **nie wyraża** zgody na dopuszczenie zaproponowanego worka samosprężalnego. Zamawiający wymaga Worka samorozprężalnego zgodnego   
z opisem WR.

**PYTANIE 6:**

*„Dotyczy opatrunków hydrożelowych – zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu opakowań w kolorze ciemnym, gdyż nie znajduje to żadnego merytorycznego uzasadnienia.*

*Wiele elementów składowych toreb / plecaków medycznych (PRM, PRS, PEM) posiada liczne wyposażenie w opakowaniach białych (w tym m.in. butelka z hydrożelem, opaski bawełniane czy elastyczne), gdyż nie wpływa to w żaden sposób na funkcjonalność tych produktów. Wskazywanie akurat na opatrunki hydrożelowe, iż mają posiadać opakowania w kolorach ciemnych utrudnia istotnie uczciwą konkurencję.”*

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający rezygnuje z wymogu opakowań w kolorze ciemnym.

Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 – Formularza cenowego w zakresie zadań, których dotyczy produkt.

Zmodyfikowany Formularz cenowy stanowi Załącznik nr 1 do pisma. Zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym.

**PYTANIE 7:**

*„Dotyczy chusty trójkątnej – prosimy o dopuszczenie chusty wykonanej z tkaniny wiskozowej lub innego materiału, o wymiarach 114 x 114 x 160cm w kolorze zielonym, pakowana próżniowo.”*

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający **nie wyraża** zgody na dopuszczenie chusty wykonanej z tkaniny wiskozowej lub innego materiału, o wymiarach 114 x 114 x 160cm w kolorze zielonym, pakowana próżniowo.

**PYTANIE 8:**

*„Dotyczy zestawu do ciśnieniowego podawania płynów – czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności zestaw wyposażony w mechaniczny manometr ciśnienia zamiast mechanicznego wskaźnika ciśnienia, przy zachowaniu pozostałych wymagań?”*

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający dopuszcza zestaw wyposażony w mechaniczny manometr ciśnienia zamiast mechanicznego wskaźnika ciśnienia, przy zachowaniu pozostałych wymagań.

Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 – Formularza cenowego w zakresie zadań, których dotyczy produkt.

Zmodyfikowany Formularz cenowy stanowi Załącznik nr 1 do pisma. Zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym.

**PYTANIE 9:**

*„Dotyczy zestawu dojścia doszpikowego – prosimy o zredukowanie fabrycznego terminu przydatności zestawu do 2 lat. Obecnie produkowane zestawy domostkowe posiadają wyłącznie 2 letni termin przydatności.”*

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie okresu przydatności dojścia doszpikowego.

**PYTANIE 10:**

*„Dotyczy zestawu dojścia doszpikowego – w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 9 prosimy o dopuszczenie jako równoważne wkłucie doszpikowe NIO posiadające 3 letni termin przydatności.”*

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający dopuszcza równoważny zestaw wkłucia doszpikowego NIO.

Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 – Formularza cenowego w zakresie zadań, których dotyczy produkt.

Zmodyfikowany Formularz cenowy stanowi Załącznik nr 1 do pisma. Zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym.

**PYTANIE 11:**

*„Dotyczy igły Luera – zwracamy się z prośbą o wykreślenie wymagania dołączenia małego opakowania na zużyte igły”*

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający w formularzu asortymentowo-ofertowym wskazał oczekiwany produkt – igły Luer. Pojemniki na odpady nie są uwzględnione w jednej pozycji z igłami. Zamawiający wyjaśnia, iż wymagania zawarte w dokumentach eksploatacyjno-technicznych są tylko doprecyzowaniem opisu wymaganych produktów.

**PYTANIE 12:**

*„Dotyczy igły Luera – w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 11 prosimy   
o modyfikację formularza cenowego i dołożenie pozycji pojemnik na odpady jako odrębną pozycję. Jest to wyrób z 23% stawką VAT a igła ma 8% stawkę VAT. Te dwa produkty mające dwie różne stawki VAT nie mogą być sprzedawane czy fakturowane w jednej pozycji.”*

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wyjaśnia, iż w formularzu asortymentowo-ofertowym wyraźnie wskazany jest oczekiwany produkt – igły Luer. Pojemniki na odpady nie są uwzględnione w jednej pozycji z igłami. Dlatego też nie ma potrzeby modyfikowania formularza cenowego.

2. Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, oraz potrzebę usunięcia rozbieżności pomiędzy ich treścią, a treścią dokumentu zamówienia, Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza zmiany do SWZ   
w postaci modyfikacji Formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym.

**Zamawiający informuje, że nie ulega termin składania ofert. Termin składania ofert 12.05.2025 o godz. 10:10, termin otwarcia ofert na dzień 12.05.2025 r. godz. 10:20.**

**płk Marek CHUŁEK**

M. MORAWSKA-RACZYŃSKA/SZP/261 442 185

17.04.2025 r.

T2712 B5

e-mail:m.morawska-raczynska@ron.mil.pl