Kraków, 11/04/2025 r.

**DZ.271.46.343.2025**

Dział Zamówień Publicznych

tel. 0-12 614 25 52

e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

**dotyczy: postępowania DZ.271.46.2025 – Dostawa zastawek mechanicznych serca oraz fartuchów chirurgicznych dla Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii**

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

***Pytanie 1***

Pakiet 2.4 - Czy zamawiający dopuści fartuch pakowany razem ze ściereczkami o wymiarach 30 x 30 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

***Pytanie 2***

Pakiet 2.6 **-** Czy zamawiający dopuści fartuch o wymiarach:

M – długość 124 cm, dł. rękawów 58 cm, dł. wzmocnienia przedniego 92 cm

L - długość 128 cm, dł. rękawów 59,5 cm, dł. wzmocnienia przedniego 102 cm

XL - długość 138 cm, dł. rękawów 59,5 cm, dł. wzmocnienia przedniego 113 cm

XXL - długość 157 cm, dł. rękawów 59,5 cm, dł. wzmocnienia przedniego 132 cm

Długość fartuchów – tolerancja +/-3 cm, długość rękawa mierzona od pachy do wszycia mankietu – tolerancja +/-2cm, długość wzmocnienia przedniego – tolerancja +/-3 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

***Pytanie 3***

Pakiet 2.7 **-** Czy zamawiający dopuści fartuch w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

***Pytanie 4***

Pakiet 2.9 - Czy zamawiający dopuści fartuch ze wzmocnieniem zaczynającym się bezpośrednio od wcięcia pod szyją?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

***Pytanie 5***

Pakiet 2.10 - Czy zamawiający dopuści fartuch ze wzmocnieniem rękawów minimum 32 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

***Pytanie 6***

Pakiet 2.11 - Czy zamawiający odstąpi od wymogu dodatkowej taśmy poliestrowej?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

***Pytanie 7***

Pakiet 2.15 - Czy zamawiający dopuści fartuch z mankietem o dł. 7,5 cm (+/-1cm)?

**Odpowiedź**: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

***Pytanie 8***

Pakiet 2.20 - Czy zamawiający dopuści fartuch o odporności na działanie alkoholi =9?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

***Pytanie 9***

Pakiet 2 Pozycja 1.

Czy zamawiający dopuści fartuch chirurgicznych sterylny zgodny z opisem poniżej?

Fartuch sterylny, pełnobarierowy
- wykonany z niebieskiej włókniny SMS 35 g/m2
- wzmocnienie PE 40 g/m2 (rękawy w 3/4 długości, oraz klatka piersiowa 50 x 70 cm)
- nie zawiera wiskozy ani celulozy
- szwy ultradźwiękowe
- rękaw wszywany typu reglan zakończony elastycznym mankietem z dzianiny bawełnianej o długości 7,5 cm
- tylne części fartucha zachodzące na siebie
- para troków zewnętrznych umiejscowiona w dwukolorowym kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania
- druga para troków wewnętrznych
- rzep przy szyi o wymiarach 3 x 10 cm oraz 3 x 5 cm (+/- 3 mm)
- nadruk lub metka rozmiaru w widocznym miejscu przed rozłożeniem
- złożenie fartucha umożliwiając aseptyczne założenie (książkowe)
- owijka fartucha wykonana z włókniny SMS 25 g/m2 o wymiarach 60 x 60 cm
- w zestawie 2 ręczniczki o wymiarach 30 x 40 cm
- wypychanie na sucho ≥ 40 kPA, na mokro ≥ 40 kPA
- rozciąganie na sucho ≥ 20 N, na mokro ≥ 20 N
- pylność log10 ≤4,0
- penetracja płynu ≥ 20 cmH2O
- rozmiary: S 115 x 140 cm, M 125 x 145 cm, L 130 x 150 cm, XL 140 x 160 cm, XXL 160 × 160 cm
- zgodny z MDR 2017/745, EN 13795-1, EN ISO 11135-1, EN 556-1:2001
- wskaźnik sterylizacji na opakowaniu
- Na opakowaniu dwie samoprzylepne naklejki transferowe z kodami kreskowymi zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, LOT oraz datę ważności
- opakowanie zbiorcze (karton) dodatkowo zabezpieczone workiem wewnętrznym

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.