Kraków, dnia 28.03.2025 r.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

„Wyposażenie Oddziałów i Pracowni Szpitala w specjalistyczne i pomocnicze urządzenia medyczne do wspomagania leczenia pacjentów.”

Zamawiający:

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

ZATWIERDZAM:

# 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej

# oraz strony internetowej prowadzonego postępowania

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31 – 202 Kraków

Dział Zamówień Publicznych tel. (0-12) 614 34 84

przetargi@szpitaljp2.krakow.pl  – poczta elektroniczna Zamawiającego

www.szpitaljp2.krakow.pl  – oficjalna strona internetowa Zamawiającego.

https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 – strona internetowa prowadzonego postępowania

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia  treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z  postępowaniem o udzielenie zamówienia

https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 – strona internetowa prowadzonego postępowania

## 3. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp – postepowanie o wartości mniejszej niż progi unijne.

Gdziekolwiek w niniejszej specyfikacji przywołana jest ustawa lub przepis bez dalszego uszczegółowienia to należy przez to rozumieć Ustawę Prawo Zamówień Publicznych (nazywana również w SWZ – „ustawą Pzp”). W sytuacji zacytowania wprost w SWZ określonego przepisu prawa przytoczona jest jego literalna treść. Słowa przekreślone w treści cytatu oznaczają, że występują one w literalnie zacytowanym tekście źródłowym lecz Zamawiający wykreślił je w SWZ w celu zwiększenia przejrzystości tekstu jako niemające zastosowania w niniejszym postępowaniu.

4.Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty 
z możliwością prowadzenia negocjacji

Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia negocjacji.

# 5. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Wyposażenie Oddziałów i Pracowni Szpitala w specjalistyczne i pomocnicze urządzenia medyczne do wspomagania leczenia pacjentów

CPV:

Pakiet I: 38311100-9

Pakiet II: 39711100-0

Pakiet III: 33150000-6

Pakiet IV, VIII: 33112340-3

Pakiet V: 33123200-0

Pakiet VI, VII: 33157800-3

Pakiet IX: 33157400-9

Pakiet X: 33168000-5

Pakiet XI: 33195000-3

Pakiet XII: 33124110-9

Pakiet XIII: 37441300-4

Postępowanie oznaczone jest znakiem DZ.271.39.2025. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 będący integralną częścią SWZ.

Gdziekolwiek w Specyfikacji Warunków Zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

# 6. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia wynosi dla:

Pakietu: VI – do 2 tygodni od daty zawarcia umowy;

Pakietów: I, III, VII – do 4 tygodni od daty zawarcia umowy

Pakietów: IV, V, VIII, IX, XI, XII, XIII – do 6 tygodni od daty zawarcia umowy;

Pakietów II, VIII, X – do 8 tygodni od daty zawarcia umowy

7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2, 2a do SWZ .

2. Zamawiający prześle umowę Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby, celem podpisania umowy.

8. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacji o wymaganiach technicznych 
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „wyślij wiadomość”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku  „wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

3. Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie.

Korespondencja której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego konkretnego Wykonawcy.

4. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

d) włączona obsługa JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.

5. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. -  Zalecany

format: pdf. Zamawiający dopuszcza również inne powszechnie stosowane formaty takie

jak na przykład: doc, docx, xls, jpg, zip, 7Z.

6. Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

a) dokumenty w formacie pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;

b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć

formatu XAdES.

7. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące 
w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

9. Informacja o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zamawiający będzie się porozumiewał przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za wyjątkiem obowiązku przedstawienia przez Wykonawcę wyszczególnionych w SWZ próbek, które należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji fizycznej na adres szpitala na dziennik podawczy w Budynku Administracyjnym (Pawilon A-V).

Próbki należy złożyć najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

10. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawie przetargu jest:

Nina Zamojska tel. / fax. (0-12) 614 34 84  - od pn. do pt. w godz. 1000 – 1400.

11. Termin związania ofertą

Wykonawca związany jest ofertą do dnia 06.05.2025 r.

12. Opis sposobu przygotowywania i składania ofert oraz innych oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu

- Oferta powinna być:

  - sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim.

  - złożona w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.

2. Zamawiający informuje Wykonawców o treści art. 18 ust. 3 ustawy Pzp który brzmi:

„Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5.”

3. Wykonawca jest zobligowany do złożenia ofert, oświadczeń, informacji oraz dokumentów 
w sposób zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, zwanego dalej w niniejszym punkcie SWZ – Rozporządzeniem.

Zgodnie z paragrafem 2 ust 1 i 2 Rozporządzenia:

§ 2. 1. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wnioski, o których mowa w art. 371 ust. 3 ustawy, oferty, prace konkursowe, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 1, przekazywane 
w postępowaniu lub w konkursie, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 (tj. platformy zakupowej Zamawiającego).

Zgodnie z paragrafem 4 ust. 1 Rozporządzenia:

§ 4. 1. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub konkursie, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

Zgodnie z paragrafem 5 Rozporządzenia:

§ 5. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, w przypadkach, 
o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy.

Zgodnie z paragrafem 6 Rozporządzenia:

§ 6. 1. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

3) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w ust. 2, może dokonać również notariusz.

5. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w ust. 2–4 oraz § 7 ust. 2–4, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

Zgodnie z paragrafem 7 Rozporządzenia:

§ 7. 1. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa 
w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów, o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:

1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

2) przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

3) pełnomocnictwa – mocodawca.

4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w ust. 2, może dokonać również notariusz.

Zgodnie z paragrafem 8 Rozporządzenia:

§ 8. W przypadku przekazywania w postępowaniu lub konkursie dokumentu elektronicznego 
w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zgodnie z paragrafem 10 Rozporządzenia:

§ 10. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub w konkursie spełniają łącznie następujące wymagania:

1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, 
a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;

2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;

3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;

4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.

4. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

6. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty jakie musi ponieść Wykonawca, aby       zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące 
w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

13. Kształt oferty. Wykaz dokumentów składających się na ofertę oraz oświadczeń 
i dokumentów które należy złożyć wraz z ofertą.

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia:

a) pełnomocnictwa do podpisania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego  lub zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz,

b) oświadczenia Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, wg. załącznika nr 1 do SWZ,

c)  opis zaoferowanego przedmiotu zamówienia – wg. załącznika nr 3 do SWZ,

d)  wypełniony formularz cenowy – wartość oferty – wg. załącznika nr 4 do SWZ,

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W powyższym przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie 
o którym mowa w pkt 1 b składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

14. Przedmiotowe środki dowodowe

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

15. Podmiotowe środki dowodowe

Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca zobowiązany jest jedynie do złożenia oświadczenia o którym mowa w pkt 13 1 b SWZ.

16. Sposób oraz termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 do dnia 07.04.2025 r. do godz. 10:00 w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

3. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy Wykonawca może złożyć podpis 
w następujący sposób:

- bezpośrednio na dokumencie przesłanym do Platformy lub/i

- dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu 
w przycisk „Przejdź do podsumowania”.

4. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) wraz

z wgraniem paczki w formacie XML w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie

przycisku “ Złóż ofertę” i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.

5. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie

internetowej pod adresami: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

17. Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.04.2025 r., o godzinie 10:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych (budynek A-VII).

2. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie Zakupowej niniejszego postępowania w zakładce „Komunikaty”.

18. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. Podstawy wykluczenia podane w punkcie poniżej. Dodatkowo wykonawca podlega wykluczeniu w wypadkach określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

19. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania

Podstawy wykluczenia Wykonawcy zostały podane w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228 zastosowanie aukcji elektronicznej, wyłączenia–230a, art. 250a łapownictwo wyborcze Kodeksu karnego, w art. 46 odpowiedzialność zamawiającego–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, 
w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o do-puszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 110 ustawy Pzp:

1. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

Zgodnie z art.111 ustawy Pzp:

Wykluczenie wykonawcy następuje:

1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a–g i pkt 2, na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h,

b) art. 109 ust. 1 pkt 2 i 3

‒ na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia;

3) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 9, na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

5) w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 8, na okres 2 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

6) w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 10, na okres roku od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.;

7) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 i art. 109 ust. 1 pkt 6, 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Art. 7. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

20. Sposób obliczenia ceny

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania cen w sposób określony w załączniku nr 4 swz.

2. Ogólny wzór do obliczania ceny:

Wartość brutto = ilość x cena jednostkowa netto x współczynnik stawki podatku Vat

Współczynnik stawki podatku Vat wynosi odpowiednio:

- 1,00 dla 0 % stawki podatku Vat,

- 1,08 dla 8 % stawki podatku Vat,

- 1,23 dla 23 % stawki podatku Vat.

Na przykład:

Cena jednostkowa netto towaru wynosi 134,56 PLN, a stawka dla tego towaru wynosi 8 % Vat, zatem wartość brutto dla 25 sztuk powyższego towaru wynosi:

25 x 134,56 x 1,08 = 3 633,12 PLN

- UWAGA:

1. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.15)), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

2. W ofercie, o której mowa w punkcie powyżej wykonawca ma obowiązek:

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 
u zamawiającego obowiązku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

- 4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

21. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się kryteriami podanymi w poniższej tabeli.

Dla wszystkich pakietów (części)

| L.p. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium (Rj) | Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | R1 = 60 % | 60 punktów |
| 2. | Parametry techniczne | R2 = 40 % | 40 punktów |
| suma: |  | 100 % |  |

Sposób oceny ofert:

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 
w SWZ. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska maksymalną ocenę punktową (Wmax) wg poniższego wzoru. Dla powyższych kryteriów oceny ofert, Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu 
o następujący wzór:

W = C + T

gdzie:

kryterium – cena

C = R1 x Cmin / Cb

Cmin 	– 	cena oferty najtańszej

Cb	– 	cena oferty badanej

R1	– 	znaczenie procentowe kryterium cena

kryterium – parametry techniczne

T = R2 x Tb / Tmax

Tmax 	– 	przydzielona maksymalna liczba punktów wg kryterium R2

Tb	– 	liczba punktów oferty badanej

R2	– 	znaczenie procentowe kryterium parametry techniczne

WZORY

Wzór określający zależność wprost proporcjonalną

1+x−min.max.−min.* A = ilość punktów

gdzie:

x – wartość zaoferowana danego parametru

min. – wartość minimalna danego parametru dopuszczona przez Zamawiającego

max. - wartość maksymalna danego parametru spośród wszystkich oferowanych przez Wykonawców

A = 1, jeżeli przedział [1,2]

A = 2, jeżeli przedział [1,3]

Wzór określający zależność odwrotnie proporcjonalną

* A = ilość punktów

gdzie:

x – wartość zaoferowana danego parametru

min. – wartość minimalna danego parametru spośród wszystkich oferowanych przez Wykonawców

max. - wartość maksymalna danego parametru dopuszczona przez Zamawiającego

A = 1, jeżeli przedział [2,1]

A = 2, jeżeli przedział [3,1]

W przypadku zaoferowania wartości, która jest jednocześnie wartością maksymalną danego parametru dopuszczoną przez Zamawiającego, Wykonawca otrzymuje 1 punkt.

Sposób dokonania wyboru w każdym z pakietów – najwyższa punktacja za cały pakiet.

22. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający prześle umowę do Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby celem podpisania umowy.

23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy przysługa środki ochrony prawnej opisane w dziale IX ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

2. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

2. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

3. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia  lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów za-mówienia na stronie internetowej.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);

2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego;

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku;

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;

5) określenie przedmiotu zamówienia;

6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy;

8) zwięzłe przedstawienie zarzutów;

9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;

10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;

11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;

12) wykaz załączników.

2. Do odwołania dołącza się:

1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;

2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu;

3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.

24. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert

częściowych

Opis części zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 i 4 SWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.

25. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. Zamawiający nie przewiduje maksymalnej liczby części, na które zamówienie może być udzielone temu samemu Wykonawcy.

26. Informacja dotyczące ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

27. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy

Nie dotyczy

28. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2

Nie dotyczy

29. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia

wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94, jeżeli zamawiający

przewiduje takie wymagania

Nie dotyczy

30. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

31. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.

Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8

32. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, 
o których mowa w art. 131 ust. 2.

Nie dotyczy

33. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Nie dotyczy

34. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Nie dotyczy

35. Informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań.

Nie dotyczy

36.  Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową.

Nie dotyczy

37. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230.

Nie dotyczy

38. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93

Nie dotyczy

39. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

40. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków, tel. 12 614 20 00, e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl;

- Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@szpitaljp2.krakow.pl lub pod nr tel. 12 614 3049 we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego DZ.271.      39.2025 – Wyposażenie Oddziałów i Pracowni Szpitala w specjalistyczne i pomocnicze urządzenia do wspomagania leczenia pacjentów prowadzonym w trybie podstawowym;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

# 26. Załączniki

1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu 
                                 z postępowania

2. Załącznik nr 2 – wzór umowy

3. Załącznik nr 2a – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

4. Załącznik nr 3 – opis przedmiotu zamówienia

5. Załącznik nr 4 – formularz cenowy

ZATWIERDZAM

Załącznik nr 1

Zamawiający:

Krakowski Szpital Specjalistyczny

im. św. Jana Pawła II

ul. Prądnicka 80

31-202 Kraków

Wykonawca:

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. DZ.271.39.2025  – Wyposażenie Oddziałów i Pracowni Szpitala w specjalistyczne i pomocnicze urządzenia medyczne do wspomagania leczenia pacjentów, prowadzonego przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

- ☐ Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

- ☐  Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia 
z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze: ………………………………………………………………………………

- ☐ Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia 
z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

☐  Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- - mikro przedsiębiorstwem

- - małym przedsiębiorstwem

- - średnim przedsiębiorstwem

- - dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1).............................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2).............................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

zawarta w Krakowie dnia ………………………… pomiędzy:

Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II z siedzibą przy 
ul. Prądnickiej 80, 31 – 202 Kraków – wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000046052, reprezentowanym przez:……………………………………………………………………

zwanym dalej – Zamawiającym,

a:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... zwaną/zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – postępowanie nr DZ.271.39.2025

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest: ……………………………………………………………………………………, dalej zwane przedmiotem zamówienia. Przez realizację przedmiotu zamówienia rozumie się jego dostawę, rozładunek, przeniesienie własności, instalację i uruchomienie.

- Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy, parametry, funkcjonalności i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określone są Załączniku nr 1 do umowy pn. „Opis przedmiotu zamówienia” (Załącznik nr ……………… do SWZ), który stanowi integralną część niniejszej umowy.

- Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do umowy. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis gwarancyjny i wsparcie techniczne na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do umowy.

§ 2

Cena i termin warunki wykonania umowy

- Za należyte wykonanie umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej kwocie ........................... brutto (słownie: ....................................... ). Kwota ta obejmuje cenę przedmiotu zamówienia wraz z kosztami wykonania wszelkich obowiązków określonych w umowie.

- Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi do ………… od daty podpisania umowy. O terminie dostawy urządzeń wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem.

- Dostawa i rozładunek, instalacja i uruchomienie sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia będą odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia w czasie ich dostawy, rozładunku, instalacji i uruchomienia ciąży na Wykonawcy.

§ 3

Odbiór i warunki płatności

- Odbiór zamówienia odbędzie się po jego uruchomieniu oraz dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi pomiarami i atestami na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez przedstawicieli obu stron. Dokumentacja powykonawcza stanowi załącznik do protokołu odbioru.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej w oparciu o protokół odbioru, o którym mowa w ust.1, z którego wynika, że Zamawiający nie zgłasza żadnych zastrzeżeń co do realizacji przedmiotu umowy.

- Brak uwag do protokołu, nie uchybia prawu Zamawiającego do wysuwania roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy, a w szczególności z tytułu rękojmi lub gwarancji, w przypadku późniejszego wykrycia lub ujawnienia wad lub usterek.

- Wykonawca jest zobligowany wyszczególnić na fakturze w odrębnych pozycjach kosztowych jednostkowe wartości co najmniej dla pozycji wyszczególnionych w danym pakiecie według Załącznika nr 2 do umowy pn. „Formularz cenowy” (Załącznik nr …………… do SWZ).

§ 4

Odpowiedzialność odszkodowawcza

- W razie nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający naliczy karę umowną z tego tytułu w wysokości 0,5 % kwoty określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie wskazanym w § 2 ust. 2 zdanie pierwsze.

- W razie nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający może również za uprzednim pisemnym wyznaczeniem dodatkowego 14-dniowego terminu na realizację zamówienia od umowy odstąpić na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego, naliczając z tego tytułu karę umowną w wysokości 10 % kwoty określonej w § 2 ust. 1 zachowując prawo od kary umownej naliczonej na podstawie ust. 1, do dnia odstąpienia.

- W razie nieterminowego wykonywania obowiązków wynikających z rękojmi lub z udzielonej gwarancji, Zamawiający może naliczyć karę umowną z tego tytułu w wysokości 0,1% ceny określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po wyznaczonym terminie.

- Maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony wynosi 40% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

- Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, na zasadach ogólnych.

- W razie dostarczenia wadliwego towaru, Wykonawca jest zobowiązany do  wymiany na wolny od wad niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 21 dni roboczych licząc od daty złożenia zastrzeżenia. W razie niezrealizowania przez wykonawcę powyższego obowiązku w terminie, zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5 % kwoty określonej w § 2 ust. 1, w ramach którego dostarczono wadliwy towar, za każdy dzień zwłoki".

§ 5

Postanowienia dodatkowe

- Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia, o którym mowa w §1 posiada świadectwo dopuszczenia do obrotu, jak również inne zezwolenia na dopuszczenie do użytku i stosowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia instrukcji, jak również innych dokumentów 
i akcesoriów określonych w Załączniku nr 1 do umowy.

- Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu zamówienia nie będzie stanowić naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich.

- Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że zawarli umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych nr ………….……… w dniu ………………..…., która określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę         w związku z realizacją niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania – w imieniu Zamawiającego - osobom biorącym udział w realizacji niniejszej umowy, informacji dotyczących Zamawiającego jako administratora danych osobowych. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania tych informacji właściwym osobom bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od przekazania Zamawiającemu danych ich dotyczących. Zamawiający przygotuje i wyda Wykonawcy wzór informacji. Wzór informacji stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

§ 6

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych .

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub związane z jej wykonaniem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Załączniki stanowią integralną część umowy:

  - Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,

  - Załącznik nr 2 – Formularz cenowy,

  - Załącznik nr 3 – Obowiązek informacyjny.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

.................................................                                                     	.................................................

( podpis Wykonawcy  )	                                  	                       	( podpis Zamawiającego)

Obowiązek informacyjny 
(informacja dla pracowników wykonawcy)

Zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), uprzejmie informujemy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Szpital Specjalistyczny 
im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.

2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@szpitaljp2.krakow.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

3) Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione przez podmiot będący realizatorem umowy.

4) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się:

- w celu realizacji umowy …………………………………………., na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO, zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora oraz art.6 ust.1 lit.c, kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 438 ustawy Prawo zamówień publicznych, którym jest kontrola spełnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę zamówienia publicznego wymagań w zakresie zatrudniania personelu na podstawie umowy o pracę.

5) W związku z powyższym celem przetwarzane są następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, stanowisko lub pełniona funkcja, służbowe dane kontaktowe tj.: adres e-mail, numer telefonu, dane z dokumentacji prowadzonej w czasie realizacji umowy, dane dotyczące zatrudnienia takie jak: miejsce zatrudnienia, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

6) Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom współpracującym z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II w zakresie realizacji rozwiązań technicznych                                    i organizacyjnych, dostawcom usług (np. pocztowych, teleinformatycznych).

7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa, 
a następnie usuwane lub anonimizowane.

8) Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, a także nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Załącznik 2a

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w Krakowie w dniu ………………….…… r. pomiędzy:

Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II z siedzibą przy 
ul. Prądnickiej 80, 31 – 202 Kraków – wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000046052, reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

w dalszej części niniejszej umowy zwanym „Zlecającym”

a

<Nazwa> z siedzibą w <adres>, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla <miasto> w <miasto>, <numer -rzymskie> Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS <numer KRS>, numer NIP <numer NIP>, numer REGON <numer REGON>, reprezentowaną przez:

<imię, nazwisko>  – <funkcja, np. członek Zarządu>

w dalszej części niniejszej umowy zwanym  „Zleceniobiorcą”

§ 1

- Zlecający i Zleceniobiorca oświadczają, że zawarli umowę ……………………………w dniu ……………… na …………………………………………………………………………………….. zwaną dalej „Umową Główną” z tytułu której będą przetwarzane dane osobowe.

- Niniejsza – akcesoryjna względem Umowy Głównej - umowa powierzenia przetwarzania danych reguluje wzajemny stosunek stron i obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych wynikających z zawartej Umowy Głównej.

§2

- Przetwarzanie danych osobowych z tytułu Umowy Głównej odbywać się będzie w zgodzie
i w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO“.

- Administratorem danych osobowych, których przetwarzanie wynika z Umowy Głównej jest Zlecający.

- Podmiotem przetwarzającym, któremu Zlecający powierza przetwarzanie danych osobowych jest Zleceniobiorca.

- Cel i zakres powierzenia przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio i ogranicza się wyłącznie do zadań wynikających z zawartej Umowy Głównej i obejmuje:

- Czynność przetwarzania: podczas działań serwisowych polegających na naprawie usterek i przeglądach okresowych urządzeń stanowiących przedmiot Umowy Głównej, w tym działania polegające na zdalnej obsłudze serwisowej poprzez system informatyczny,

- Kategoria osób, których dane dotyczą: Pacjenci podmiotu medycznego, Personel medyczny,

- Zakres danych: Imię i nazwisko, ID pacjenta, którym może być PESEL lub inny numer (identyfikator) wprowadzony do urządzeń, płeć pacjenta, data urodzenia pacjenta, wiek, waga, wzrost, informacje o stanie zdrowia obejmujące, np.: wyniki badań, diagnozę, dodatkowe informacje medyczne o pacjencie np. przebiegi parametrów fizjologicznych, identyfikator personelu medycznego, np.: imię, nazwisko, login, oddział.

- Zleceniobiorca zobligowany jest szczególnie do:

  - wdrożenia mechanizmów uwierzytelniania oraz nadzoru działań w systemie przez odnotowywanie zdarzeń (logowanie działań),

  - zapewnienia bezpiecznego (kryptograficznie zabezpieczonego) dostępu i transferu danych w sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu prezentowanym w ustawie prawo telekomunikacyjne,

  - zapewnienia w działaniach serwisowych (w tym przy wymianie uszkodzonych zasobów dyskowych), by dostęp do zasobów był ograniczony do osób upoważnionych (wyklucza się wydanie zapisanego dysku gwarantowi).

- Przetwarzanie danych osobowych przez Zleceniobiorcę będzie odbywać się wyłącznie na udokumentowane polecenie Zlecającego, za które uznaje się zadania zlecone do wykonywania Zleceniobiorcy Umową Główną.

- Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie, o których mowa w art. 29 RODO oraz przeszkolone z zakresu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

- Zlecający upoważnia Zleceniobiorcę do wyznaczania osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych w zakresie koniecznym do wypełnienia zobowiązania z tytułu realizowania zapisów niniejszej umowy.

- Zleceniobiorca oświadcza, że każda osoba (np. pracownik etatowy, osoba świadcząca czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, inne osoby pracujące na rzecz Zleceniobiorcy), która zostanie upoważniona do przetwarzania danych osobowych będących przedmiotem Umowy Głównej, zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy – również po ustaniu obowiązywania Umowy Głównej - przed udostępnieniem jej ww. danych.

  - Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

  - Zleceniobiorca zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do danych osobowych przetwarzanych z tytułu Umowy Głównej wyłącznie do osób, których dostęp do tych  danych jest niezbędny.

  - Zleceniobiorca zobowiązuje się do skutecznego przeszkolenia osób z zakresu RODO, które upoważnił z tytułu Umowy Głównej do przetwarzania danych osobowych.

- Zleceniobiorca realizując zadania wynikające z niniejszej umowy oraz z Umowy Głównej:

  - zastosuje środki zabezpieczenia określone w art. 32 RODO, przy czym wdrożone środki zabezpieczenia muszą być adekwatne do zidentyfikowanych ryzyk dla zakresu powierzonego przetwarzania danych;

  - udzieli pomocy Zlecającemu w zakresie:

    - realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą,
w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO,

    - zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z art. 32–36 RODO;

  - bezzwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od jego wystąpienia - zgłosi Zlecającemu każde naruszenie danych osobowych, którego będzie uczestnikiem;

  - po zakończeniu przetwarzania danych osobowych niezwłocznie zwróci powierzone mu dane w postaci plików, dokumentów, nośników danych oraz kopie danych lub dokona ich zniszczenia – adekwatnie do woli Zlecającego, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych;

  - udostępni Zlecającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków spoczywających na Podmiocie Przetwarzającym oraz umożliwi Zlecającemu lub audytorowi upoważnionemu przez Zlecającego przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, współpracując przy działaniach sprawdzających i naprawczych;

  - zastosuje się do zaleceń pokontrolnych przekazanych przez Zlecającego;

- Jeżeli zleceniobiorca przekazuje dane osobowe będące przedmiotem przetwarzania Umowy Głównej do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”)), lub po stronie Zleceniobiorcy pojawi się zamiar lub obowiązek przekazywania ww. danych poza EOG, bezzwłocznie poinformuje pisemnie o tym Zlecającego, w celu umożliwienia mu podjęcia decyzji i działań niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania z winy Zleceniobiorcy.

- Jeżeli Zleceniobiorca zamierza włączyć urządzenie do infrastruktury sieciowej Szpitala i/lub korzystać ze zdalnego dostępu do sieci teleinformatycznej Zlecającego zobowiązany jest stosować się do obowiązujących u Zamawiającego procedur w tym zakresie tj. uzupełnić wnioski dostępowe oraz uzyskać zgody na zdalny dostęp do zasobów sieci teleinformatycznej. W tym celu Zleceniobiorca winien skontaktować się z osobą odpowiedzialną za realizację umowy z ramienia Zlecającego.

- W przypadku gdy Zleceniobiorca uzyska zdalny dostęp zobowiązuje się do tego że:

- będzie wykorzystywał zdalny dostęp wyłącznie w celu realizacji Umowy głównej

- nie będzie pozyskiwał ani przetwarzał żadnych innych danych, za wyjątkiem danych niezbędnych do realizacji Umowy głównej

- może wnioskować o dane logowania tylko i wyłącznie dla osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, powierzonych do przetwarzania na potrzeby należytej realizacji Umowy głównej

- nie może przekazywać danych logowania (login lub hasło) innym osobom niż osoby wskazane do realizacji Umowy głównej

- zdalny dostęp udostępnia się do realizacji usług wynikających z Umowy głównej

- Zlecający wyraża ogólną zgodę na to, by Zleceniobiorca korzystał z usług innego podmiotu przetwarzającego, przy czym:

  - Zlecający akceptuje na etapie zawarcia niniejszej umowy podmioty podprzetwarzające znajdujące się w „Liście podmiotów podprzetwarzających” stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy;

  - Zleceniobiorca zobowiązany jest poinformować pisemnie Zlecającego o wszelkich zamierzeniach dotyczących dodania, wyłączenia lub zastąpienia podmiotu przetwarzającego, dając tym samym Zlecającemu możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec tych działań,

    - brak wyrażonego sprzeciwu w ciągu 14 dni roboczych od daty potwierdzonej wysyłki zawiadomienia uznaje się jako akceptację Zlecającego działań Zleceniobiorcy,

    - Zleceniobiorca zobowiązany jest do rzetelnej oceny zdolności skutecznego zabezpieczenia procesu przetwarzania danych osobowych przez podmiot, któremu zamierza podpowierzyć przetwarzanie danych osobowych oraz możliwości wykazania tego faktu;

  - podpowierzenie przetwarzania przez Zleceniobiorcę podmiotowi przetwarzającemu wymaga formy umowy pisemnej oraz zastosowania standardowych klauzul umownych (lub innych, równoważnych mechanizmów prawnych określonych w RODO)
w przypadku, kiedy stroną jest podmiot przetwarzający dane poza obszarem EOG,

  - Zleceniobiorca odpowiada za działania podmiotu przetwarzającego jak za własne.

- Zleceniobiorca nie ma prawa do przekazania Podprzetwarzającemu wykonania Umowy Głównej w całości.

- Zleceniobiorca dla zapewnienia, iż spełnia wymagania RODO w zakresie gwarancji zabezpieczenia zobowiązany jest:

  - w przypadku przetwarzania powierzonych niniejszą umową i Umową Główną danych osobowych poza obszarem UE, dostarczyć poświadczoną kopię dokumentów, które stanowią przesłankę legalności tego działania (np. dokument zawartych standardowych klauzul umownych z podmiotem przetwarzającym działającym na rzecz Zleceniobiorcy);

  - na żądanie Zlecającego, dostarczyć raport z audytu wewnętrznego zabezpieczenia środowiska informacyjnego, w którym przetwarzane są powierzone niniejszą umową oraz Umową Główną dane osobowe, potwierdzający, iż Zleceniobiorca przeprowadził szacowanie ryzyka przetwarzanych danych, wdrożył i stosuje adekwatne zabezpieczenia.

- Zleceniobiorca zlecający przetwarzanie danych Podprzetwarzającemu w zakresie realizacji zapisów Umowy Głównej zobowiązany jest do przeniesienia obowiązków przedstawionych niniejszą umową na Podprzetwarzającego w zakresie adekwatnym do zleconych mu czynności przetwarzania, w tym przedstawiania Zlecającemu dowodu poświadczającego stosowanie należytych zabezpieczeń.

- Zleceniobiorca, w przypadku chęci dokonania zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych przetwarzanych z tytułu Umowy Głównej jest zobowiązany informować o tym Zlecającego z wyprzedzeniem czasu gwarantującym, iż ten będzie miał czas na ustosunkowanie się do zgłoszonych zmian, aprobować je lub odrzucić, co jest równoznaczne z odstąpieniem Zleceniobiorcy od wprowadzenia zmian lub rozwiązaniem Umowy Głównej z winy Zleceniobiorcy.

- Zleceniobiorca odpowiada za wszelkie szkody poniesione przez strony: Zlecającego oraz osobę, której dane dotyczą, w zakresie spowodowanym swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Przetwarzającego lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom.

- Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane nie zastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.

- Jeżeli Zleceniobiorca poweźmie wątpliwości co do zgodności z prawem wydanych przez Zlecającego poleceń lub instrukcji, powinien bezzwłocznie go o tym poinformować drogą pisemną, pod rygorem utraty możliwości dochodzenia z tego tytułu roszczeń przeciwko Zlecającemu.

- Zlecający i Zleceniobiorca z tytułu i dla zapewnienia współpracy celem realizacji zapisów Umowy Głównej udostępnią dane osobowe swoich pracowników stronie drugiej w maksymalnym zakresie: imię i nazwisko, tytuł zawodowy, uzyskane specjalizacje, numer prawa wykonywania zawodu.

- Zlecający i Zleceniobiorca przekażą swoim pracownikom i współpracownikom, których dane zostaną udostępnione z tytułu Umowy Głównej wszelkie informacje określone w art. 13 i 14 RODO, w sposób pozwalający stronie drugiej skorzystać z prawa do odstąpienia od wykonania obowiązku informacyjnego – vide art. 13 pkt 4 oraz art. 14 pkt 5 RODO.

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umową zastosowanie znajdą przepisy RODO i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

- Spory wynikłe z tytułu Umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby Administratora.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

| <dane identyfikujące zlecającego> |  | <dane identyfikujące zleceniobiorcy> |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Lista podmiotów podprzetwarzających

| Lp. | Nazwa i adres siedziby podmiotu podprzetwarzającego | Charakter i cel powierzenia, | Czynności przetwarzania | kategorie powierzonych danych osobowych | Czas przetwarzania (daty od - do) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Instrukcja wypełniania załącznika nr 3:

1. Wykonawca sporządzając ofertę wypełnia jedynie kolumnę „Opis oferowanego wyrobu” bez jakichkolwiek zmian poniższej tabeli.

2. Wykonawca wypełnia wszystkie wiersze kolumny „Opis oferowanego wyrobu” uwzględniając zapisy w poszczególnych wierszach i kolumnach poniższej tabeli.

3. Jeśli w kolumnie „Parametr graniczny” występuje zapis „TAK” to oznacza, iż Zamawiający bezwzględnie wymaga parametru podanego w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia parametru zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK”.

4. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny”  występuje zapis: „podać, opisać, wymienić, wyszczególnić, itp.” Wykonawca zobowiązany jest do podania, opisania, wymienienia, wyszczególnienia parametrów dla zaoferowanego wyrobu.

5. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny ”występuje zapis „TAK/NIE” oznacza, iż parametr opisany w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” jest parametrem punktowanym. W przypadku spełnienia lub niespełnienia parametru Wykonawca wpisuje odpowiednio słowo „TAK” lub „NIE”.

6. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny ”występuje zapis: „TAK, podać” lub TAK, opisać”  itp. to  Wykonawca zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK” oraz do podania lub opisania parametrów dla zaoferowanego wyrobu.

| L.p. | Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet | Parametr graniczny/wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET I - Analizator składu ciała - 1 sztuka |  |  | CPV: 38311100-9 |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji, min. 2024 | TAK |  | – |
| 5 | przenośne urządzenie służące do przeprowadzenia analizy składu ciała | TAK |  | – |
| 6 | ilość elektrod, min.4 | TAK, podać |  | – |
| 7 | zakres pomiaru impedencji, min. 150 - 1000 [Ω] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 8 | pomiar masy za pomocą tensometrycznego czujnika obciążenia | TAK |  | – |
| 9 | funkcja pomiaru tylko masy | TAK |  | – |
| 10 | wyświetlacz cyfrowy LCD | TAK |  | – |
| 11 | funkcja tary, min. 0-10 [kg] z podziałką co max. 0,1 [kg] | TAK, podać |  | – |
| 12 | możliwość wprowadzenia parametrów, min. data urodzenia, płeć, typ sylwetki, wzrost | TAK, podać |  | – |
| 13 | pełna analiza składu ciała w max. 20 [s] | TAK, podać |  | [2,1] |
| 14 | oprogramowanie umożliwiające połączenie się urządzenia z komputerem | TAK |  | – |
| 15 | kalibracja po min. 300 tys. pomiarach | TAK, podać |  | – |
| 16 | max. obciążenie, min. 200 [kg] | TAK, podać |  | – |
| 17 | wymiary urządzenia: (szer. x gł. x wys.) max. 410 x 440 x 55 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 18 | waga, max. 5 [kg] | TAK, podać |  | [2,1] |
| 19 | certyfikat umożliwiający wykorzystanie analizatora w placówkach medycznych | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 20 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 36 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 21 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | – |
| 22 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 23 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 24 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |  |
| 25 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 26 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 27 | instrukcja obsługi do każdego oferowanego egzemplarza w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 28 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| 29 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | – |

| PAKIET II - Chłodnie |  |  | CPV: 39711100-0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Część A - Witryna chłodnicza |  |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | – |
| 5 | pojemność netto, min. 1250 [l] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 6 | zakres temperatur, min. +2 do +10 [°C] | TAK, podać |  | – |
| 7 | półki gładkie, perforowane, min. 8 sztuk | TAK, podać |  | – |
| 8 | wnętrze wykonane z blachy kwasoodpornej | TAK |  | – |
| 9 | podwójne drzwi przeszklone, zamykane na klucz | TAK |  | – |
| 10 | elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temperatury | TAK |  | – |
| 11 | wymuszony obieg powietrza poprzez wentylator | TAK |  | – |
| 12 | automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu | TAK |  | – |
| 13 | alarm dźwiękowy wysokiej / niskiej temperatury | TAK |  | – |
| 14 | alarm otwartych drzwi | TAK |  | – |
| 15 | termostat zapobiegający spadkowi temperatury poniżej +2[°C] | TAK |  | – |
| 16 | otwór walidacyjny, min. 2 szt. | TAK, podać |  | – |
| 17 | wymiary zewnętrzne, max. (szer. x gł. x wys.) 1500 x 900 x 1995 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 18 | zasilanie 50 [Hz], 230 [V] | TAK, podać |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 19 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 20 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | – |
| 21 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 22 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 23 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |  |
| 24 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 25 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 26 | instrukcja obsługi do każdego oferowanego egzemplarza w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 27 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| 28 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | – |
| Część B - Chłodziarka I typu |  |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | – |
| 5 | pojemność netto, min. łącznie 260 [l] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 6 | wymiary zewnętrzne, max. (szer. x gł. x wys.) 600 x 655 x 1685 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 7 | wymiary wewnętrzne, min. (szer. x gł. x wys.) 460 x 420 x 1450 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 8 | zużycie energii w ciągu 365 dni, max. 230 [kWh] | TAK, podać |  | – |
| 9 | poziom głośności, max. 48 [dB(A)] | TAK, podać |  | [2,1] |
| 10 | system chłodzenia dynamicznego | TAK |  | – |
| 11 | metoda odszraniania automatycznego | TAK |  | – |
| 12 | zakres temperatury, min. +3 do +16 [°C] | TAK, podać |  | – |
| 13 | obudowa wykonana ze stali w kolorze białym | TAK |  | – |
| 14 | drzwi pełne | TAK |  | – |
| 15 | wnętrze wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze białym | TAK |  | – |
| 16 | sterowanie za pomocą wyświetlacza monochromatycznego z przyciskami dotykowymi | TAK |  | – |
| 17 | sygnał ostrzegawczy - optyczny i dźwiękowy - w przypadku awarii | TAK |  | – |
| 18 | alarm braku zasilania po przywróceniu zasilania | TAK |  | – |
| 19 | złącze beznapięciowe | TAK |  | – |
| 20 | możliwość doposażenia w łączenie się z siecią | TAK |  | – |
| 21 | półki ruszty powlekane tworzywem sztucznym, regulowane, 4 sztuki | TAK |  | – |
| 22 | powierzchnia użytkowa półek, min. (szer. x gł.) 460 / 420 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 23 | maksymalne obciążenie półek, min. 45 [kg] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 24 | maksymalny załadunek łącznie, min. 180 [kg] | TAK, podać |  | – |
| 25 | antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym | TAK |  | – |
| 26 | przepust czujnika, min. 1 x Ø 10 [mm] ± 1 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 27 | mechaniczny zamek | TAK |  | – |
| 28 | drzwi prawo wymienne | TAK |  | – |
| 29 | waga netto, max. 60 [kg] | TAK, podać |  | [2,1] |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 30 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 36 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 31 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | – |
| 32 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 33 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 34 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |  |
| 35 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 36 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 37 | instrukcja obsługi do każdego oferowanego egzemplarza w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  |  |
| 38 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  |  |
| 39 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | – |
| Część C - Chłodziarka II typu |  |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | – |
| 5 | pojemność netto, min. łącznie 290 [l] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 6 | wymiary zewnętrzne, max. (szer. x gł. x wys.) 600 x 655 x 1885 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 7 | wymiary wewnętrzne, min. (szer. x gł. x wys.) 460 x 420 x 1660 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 8 | zużycie energii w ciągu 365 dni, max. 175 [kWh] | TAK, podać |  | – |
| 9 | poziom głośności, max. 49 [dB(A)] | TAK, podać |  | [2,1] |
| 10 | system chłodzenia dynamicznego | TAK |  | – |
| 11 | metoda odszraniania automatycznego | TAK |  | – |
| 12 | stała temperatura utrzymywana na poziomie +5 [°C] | TAK, podać |  | – |
| 13 | obudowa wykonana ze stali w kolorze białym | TAK |  | – |
| 14 | drzwi pełne | TAK |  | – |
| 15 | wnętrze wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze białym | TAK |  | – |
| 16 | sterowanie za pomocą wyświetlacza kolorowego o przekątnej min. 2,4 ["] | TAK |  | – |
| 17 | sygnał ostrzegawczy - optyczny i dźwiękowy - w przypadku awarii | TAK |  | – |
| 18 | alarm braku zasilania po przywróceniu zasilania | TAK |  | – |
| 19 | złącze beznapięciowe | TAK |  | – |
| 20 | możliwość doposażenia w łączenie się z siecią | TAK |  | – |
| 21 | półki ruszty powlekane tworzywem sztucznym, regulowane, 5 sztuk | TAK |  | – |
| 22 | zintegrowany rejestrator poprzez złącze USB | TAK |  | – |
| 23 | wewnętrzne oświetlenie LED | TAK |  | – |
| 24 | powierzchnia użytkowa półek, min. (szer. x gł.) 460 / 420 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 25 | maksymalne obciążenie półek, min. 45 [kg] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 26 | maksymalny załadunek łącznie, min. 225 [kg] | TAK, podać |  | – |
| 27 | antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym | TAK |  | – |
| 28 | przepust czujnika, min. 1 x Ø 10 [mm] ± 1 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 29 | elektroniczny zamek z pilotem do zdalnego sterowania | TAK |  | – |
| 30 | drzwi prawo wymienne | TAK |  | – |
| 31 | waga netto, max. 65 [kg] | TAK, podać |  | [2,1] |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 32 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 36 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 33 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | – |
| 34 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 35 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 36 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |  |
| 37 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 38 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 39 | instrukcja obsługi do każdego oferowanego egzemplarza w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 40 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| 41 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | – |

| PAKIET III - Urządzenia rehabilitacyjne |  |  | CPV:33150000-6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Część A - Zestaw aparatów do ćwiczeń korekcyjnych |  |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | – |
| 5 | zestaw umożliwiający stosowanie szerokiego zakresu ćwiczeń korekcyjnych Redcord | TAK |  | – |
| 6 | skład zestawu min. aparat trainer - 1 szt., uchwyt do rąk - 1 szt., uchwyt Power Grip - 1 szt., wąskie podwieszki - 2 szt., szeroka podweszka - 1 szt., podwieszka dzielona - 1 szt., poduszka sensometryczna - 2 szt., linka czerwona min. 600 [mm] - 1 para, linka elastyczna czarna min. 600 [mm] - 2 szt., linka elastyczna czerwona min. 600 [mm] - 2 szt. | TAK, podać |  | – |
| 7 | dane techniczne: max. obciążenie min. 250 [kg] | TAK, podać |  | [1,2] |
| Część B - Stół rehabilitacyjny elektryczny |  |  |  |  |
| 8 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 9 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 10 | producent | podać |  | – |
| 11 | produkt fabrycznie nowy, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | – |
| 12 | stół rehabilitacyjny 1-częściowy przeznaczony do terapii małych pacjentów | TAK |  | – |
| 13 | jednosegmentowe, szerokie łoże sterowane elektrycznie za pomocą pilota ręcznego | TAK |  | – |
| 14 | regulacja elektryczna w zakresie, min. 500 - 900 [mm] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 15 | szerokość, min. 1100 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 16 | długość, min. 1950 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 17 | waga, max. 110 [kg] | TAK, podać |  | – |
| 18 | max. obciążenie, min. 150 [kg] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 19 | kolorystyka tapicerki oraz konstrukcji stół do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą |  |  |  |
| Warunki gwarancji i serwisu dla części A i B |  |  |  |  |
| 20 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 21 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | – |
| 22 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 23 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 24 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |  |
| 25 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 26 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 27 | instrukcja obsługi do każdego oferowanego egzemplarza w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |

| PAKIET IV - Głowica przezprzełykowa do aparatu VIVID S60 posiadanego przez Zamawiającego |  |  | CPV: 33112340-3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji, min. 2024 | TAK |  | – |
| 5 | oferowana głowica: wielopłaszczyznowa sonda przezprzełykowa typu Phased Array, szerokopasmowa | TAK |  | – |
| 6 | zakresie częstotliwości pracy, min. od 3,0 do 8,0 MHz | TAK, podać |  | – |
| 7 | obrazowanie fundamentalne i harmoniczne | TAK |  | – |
| 8 | częstotliwości 2D fundamentalne, min.: 5,0; 6,0; 7,0; 8,0 MHz | TAK, podać |  | – |
| 9 | częstotliwość 2D harmoniczna, min. 2,9 MHz | TAK, podać |  | – |
| 10 | liczba elementów min. 64 | TAK, podać |  | [1,2] |
| 11 | regulacja płaszczyzny skanowania w zakresie min. 0°-180° co min. 10° | TAK, podać |  | – |
| 12 | pole widzenia, min. 90° | TAK, podać |  | – |
| 13 | zasięg do 20 cm | TAK, podać |  | – |
| 14 | aplikacje, min.: kardiologia, naczynia wieńcowe | TAK, podać |  | – |
| 15 | tryby pracy, min.: Duplex, Triplex z PW i CWD | TAK |  | – |
| 16 | w ramach pakietu Wykonawca dostarczy i zainstaluje na posiadanym przez Zamawiającego aparacie VIVID S60, oprogramowanie umożliwiajace wykonywanie badań dostarczoną głowicą | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu dla dostarczanej głowicy |  |  |  |  |
| 17 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 18 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] w dni robocze, liczone od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 19 | gwarantowany czas naprawy, max. 5 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 20 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| 21 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 22 | instrukcja obsługi w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |

| PAKIET V - Oprogramowanie do oceny komór serca do echokardiografu Affinity 70 posiadanego przez Zamawiającego |  |  |  | CPV: 33123200-0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - min. 2024 | TAK |  | – |
| 5 | oferowane w pakiecie oprogramowanie realizujące poniższe funkcjonalności: - opcja programowa AutoStrain LV prod. Tomtec lub funkcja równoważna umożliwiająca min.: automatyczne wyznaczanie globalnego i regionalnego odkształcenia lewej komory (LV). Analiza na podstawie 3 projekcji lewej komory na podstawie obrazów 2D. Oprogramowanie automatycznie identyfikuje odpowiednie projekcje (AP4, AP3 i AP2) oraz śledzi wsierdzie na bazie markerów akustycznych (speckle tracking) bez żadnych ingerencji operatora. Prezentacja wyniku w postaci kolorowej mapy typu „oko byka” z podziałem na 18 segmentów, - opcja programowa AutoStrain RV prod. Tomtec lub funkcja równoważna umożliwiająca min.: automatyczne (bez ingerencji operatora) wyznaczenie odkształcenia prawej komory (RV) oraz odkształcenia wolnej ściany RV z obrazu. Analiza obrazów z sygnałem EKG i bez sygnału EKG, - opcja programowa AutoStrain LA prod. Tomtec lub funkcja równoważna w zakresie min. w pełni zautomatyzowanego narzędzia do analizy typu strain dla lewego przedsionka serca (LA). Oprogramowanie bazujące na technologii śledzenia markerów ultrasonograficznych 2D tzw. „speckle tracking” | TAK, podać |  | – |
| 6 | Wykonawca jest zobowiązany w ramach pakietu do podniesienia wersji oprogramowania echokardiografu Affinity 70, jeżeli warunkuje to poprawne działanie dostarczonych i zainstalowanych na tym aparacie ww. opcji programowych | TAK, opisać i podać |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu dla dostarczanych opcji programowych |  |  |  |  |
| 7 | okres gwarancji na oferowane w pakiecie aparaty do terapii wysokoprzepływowej, liczony od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | 12 miesięcy - 0 pkt., za każdy dodatkowy rok gwarancji (ponad 12 miesięcy) - 1 pkt. |
| 8 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 24 [h] w dni robocze, liczone od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 9 | gwarantowany czas naprawy, max. 3 dni robocze od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 10 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |  |
| 11 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 12 | produkt posiadający min. deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 13 | instrukcja obsługi do każdego oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |

| PAKIET VI - Aparaty do wysokoprzepływowej terapii tlenem |  |  |  | CPV: 33157800-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparaty do wysokoprzepływowej terapii tlenem, typ I - 3 sztuki |  |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - min. 2024 | TAK |  | – |
| 5 | oferowane urządzenie - generujące wysoki przepływ ciepłych i nawilżonych gazów oddechowychowych | TAK |  | – |
| 6 | możliwość uzyskania stężenia tlenu FiO2 zakresie min. od 21 % do 100 % również przy maksymalnym możliwym przepływie | TAK, podać |  | – |
| 7 | zintegrowane mieszanie tlenu | TAK |  | – |
| 8 | czujnik tlenowy ultradźwiękowy, wbudowany w urządzenie | TAK |  | – |
| 9 | oferowane urządzenie wyposażone w wyświetlacz, z możliwością wyświetlania co najmniej 3 parametrów jednocześnie, min.: temperatura, prędkość przepływu, stężenie tlenu | TAK, podać |  | – |
| 10 | wbudowany czujnik przepływu | TAK |  | – |
| 11 | minimalny zakres prędkości przepływu: 2 - 60 l/min | TAK, podać |  | – |
| 12 | wbudowany czujnik pomiaru wartości ciśnienia otoczenia | TAK |  | – |
| 13 | wbudowany czujnik temperatury | TAK |  | – |
| 14 | możliwość ustawienia min. trzech wartości docelowej temperatury punktu rosy: 37, 34 i 31 stopni C | TAK, podać |  | – |
| 15 | urządzenie posiada alarmy wizualne i dźwiękowe w języku polskim - komunikaty dotyczące min.: braku zasilania (tylko alarm dźwiękowy), wystąpienia usterki, wystąpienia przecieków, konieczności sprawdzenia obwodu oddechowego, sprawdzenia poziomu wody w nawilżaczu, wysokiego poziomu O2, niemożności osiągniecia docelowej temperatury, niemożności osiągniecia docelowego przepływu | TAK, podać |  | [1,3] |
| 16 | urządzenie posiada przycisk wyciszania alarmu | TAK, podać |  | – |
| 17 | waga urządzenia, max. 2,2 kg | TAK, podać |  | – |
| 18 | zasilanie: 50/60 Hz, 230 VAC, zgodność z normą bezpieczeństwa elektrycznego IEC60601-1 | TAK |  | – |
| 19 | wymiary urządzenia, gł. x szer. x wys, max: 300 x 180 x 180 mm | TAK, podać |  | – |
| 20 | do każdego urządzenia typu I oferowanego w pakiecie - dedykowana wielorazowa rura do dezynfekcji termicznej. Funkcja bieżącego monitorowania dezynfekcji na wyświetlaczu, w tym funkcja wyświetlania numeru kolejnej dezynfekcji oraz czasu jaki upłynął od ostatniej - co wyświetla się przy każdym uruchomieniu urządzenia | TAK |  | – |
| 21 | do każdego dostarczanego urządzenia typu I, oferowanego w pakiecie - dedykowany stojak na czterech kołach, w tym min. 2 z blokadą, z uchwytem do przemieszczania, z dedykowaną podstawką/tacą do zamocowania oferowanego urządzenia (z bolcami mocującymi) oraz koszem na akcesoria zamontowanym na stojaku. Stojak zakończony uchwytem posiadającym min. 2 wieszaki na kroplówki | TAK |  | – |
| 22 | do każdego dostarczanego urządzenia typu I, oferowanego w pakiecie - przepływomierz tlenu medycznego 70l/min z dedykowanym mocowaniem na stojak opisany powyżej i z wężem tlenowym z zamontowanym złączem typu AGA | TAK, podać |  | – |
| Aparaty do wysokoprzepływowej terapii tlenem, typ II - 5 sztuk |  |  |  |  |
| 23 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 24 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 25 | producent | podać |  | – |
| 26 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - min. 2024 | TAK |  | – |
| 27 | oferowane urządzenie - nawilżacz z wbudowanym generatorem przepływu, który dostarcza ogrzane i nawilżone gazy oddechowe o wysokim przepływie, samodzielnie oddychającym pacjentom, poprzez różnego rodzaju przyłącza pacjenta (kaniule i maski) | TAK |  | – |
| 28 | oferowane urządzenie posiada cyfrowy, dotykowy, kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlania co najmniej 5 parametrów jednocześnie: temperatura, prędkość przepływu, stężenie tlenu, natlenowanie krwi obwodowej, tętno | TAK, podać |  | – |
| 29 | wszystkie wyświetlane informacje w języku polskim | TAK |  | – |
| 30 | minimalny zakres ustawienia temperatury: 31 - 37 stopni C, regulacja co 1 stopień C | TAK, podać |  | – |
| 31 | minimalny zakres prędkości przepływu: 2 - 70 l/min, możliwość prowadzenia terapii u noworodków | TAK, podać |  | – |
| 32 | możliwość uzyskania stężenia tlenu FiO2 zakresie od 21 % do 100 % | TAK, podać |  | – |
| 33 | monitorowanie częstości oddechu, wyświetlane na wyświetlaczu urządzenia | TAK/NIE |  | 2/0 |
| 34 | dostępna możliwość monitorowania SpO2 z jednoczesnym wyliczaniem wskaźnika ROX | TAK/NIE |  | 3/0 |
| 35 | dostępna możliwość monitowania wskaźnika oxygenacji P/F | TAK/NIE |  | 2/0 |
| 36 | oferowane urządzenie z wbudowanym reduktorem tlenowym | TAK |  | – |
| 37 | oferowane urządzenie oferuje zintegrowane mieszanie tlenu | TAK |  | – |
| 38 | wbudowany ultradźwiękowy czujnik tlenowy | TAK |  | – |
| 39 | wbudowany w urządzenie port tlenu pod wysokim ciśnieniem (HPO) oraz pod niskim ciśnieniem (LPO) | TAK |  | – |
| 40 | oferowane urządzenie wyposażone w akumulator litowo-jonowy, czas ładowania akumulatora od 0 do 100% mniej niż 7 godzin | TAK, podać |  | [3,1] |
| 41 | urządzenie wyposażone w co najmniej 2 gniazda USB | TAK, podać |  | – |
| 42 | alarmy dotyczące min.: terapii, zasilania, tlenu, pulsoksymetrii ze słownym i graficznym wskazaniem błędu w języku polskim | TAK, podać |  | – |
| 43 | alarmy pogrupowane według pilności i stopnia ważności w ramach trzech poziomów priorytetu: niski, średni, wysoki. Gdy aktywnych jest kilka alarmów, alert dźwiękowy, kontrolka i kolor tła paska komunikatów sygnalizują, że aktywny jest alarm o najwyższym priorytecie | TAK |  | – |
| 44 | możliwość ustawienia limitów alarmów | TAK/NIE |  | 2/0 |
| 45 | oferowane urządzenie rejestruje do 24 godzin danych terapii, które można przeglądać na ekranie w formie danych i wykresów | TAK/NIE |  | 2/0 |
| 46 | przycisk wyciszania alarmu | TAK, podać |  | – |
| 47 | waga aparatu max. 6 kg (waga aparatu łącznie z akumulatorem) | TAK, podać |  | – |
| 48 | wymiary urządzenia, max: 300 mm x 210 mm x 200 mm +/-10 mm | TAK, podać |  | – |
| 49 | bieżące monitorowanie dezynfekcji na wyświetlaczu urządzenia, po każdorazowym uruchomieniu | TAK, podać |  | – |
| 50 | czas dezynfekcji max 60 minut w tym przynajmniej 30 min w temperaturze 87 stopni C. Temperatura osiagana przy użyciu termicznej wielorazowej rury do dezynfekcji | TAK, podać |  | – |
| 51 | możliwość wymiany kolanka wylotowego pomiędzy pacjentami - brak konieczności dezynfekcji urządzenia, kolanko wylotowe może być dezynfekowane oddzielnie | TAK |  | – |
| 52 | do każdego dostarczanego urządzenie typu II, oferowanego w pakiecie, min.: dwa dodatkowe filtry powietrza (poza zainstalowanym w urządzeniu), jedno przyłącze tlenowe (wąż tlenowy z zamontowanym złączem typu AGA), jedna dedykowana wielorazowa rura do dezynfekcji termicznej, trzy dedykowane gąbeczki do czyszczenia, trzy pokrowce zabezpieczające po dezynfekcji | TAK, podać |  | – |
| 53 | do każdego dostarczanego urządzenia typu II, oferowanego w pakiecie - dedykowany stojak na czterech kołach, w tym min. 2 z blokadą. Stojak z uchwytem mocującym pod oferowane urządzenie, zakończony uchwytem o nośności min. 5 kg, posiadającym 2 wieszaki na kroplówki i mocowanie układu oddechowego oraz posiadający raczkę do przemieszczania oraz zamontowany kosz na akcesoria. Dodatkowo stojak wyposażony w zintegrowany uchwyt na butle z tlenem min. 10 l | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu dla oferowanych w pakiecie aparatów do wysokoprzepływowej terapii tlenem |  |  |  |  |
| 54 | okres gwarancji na oferowane w pakiecie aparaty do terapii wysokoprzepływowej, liczony od daty podpisania protokołu odbioru, min. 36 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 55 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w tym przypadku należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru, pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać |  | – |
| 56 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 57 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 58 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |  |
| 59 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 60 | produkt posiadający min. deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 61 | instrukcja obsługi do każdego oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |

| PAKIET VII - Wyposażenie do posiadanych przez Zamawiającego aparatów do wysokoprzepływowej terapii tlenem - cztery komplety |  |  |  | CPV: 33157800-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | nazwa produktów | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktów lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkty fabrycznie nowe, nie demonstracyjne, nie powystawowe, rok produkcji - min. 2024 | TAK |  | – |
| 5 | W ramach pakietu Wykonawca dostarczy i zmontuje wyposażenie, w min. zakresie opisanym poniżej, do posiadanych przez Zamawiającego aparatów typu Airvo II z 2018 roku użytkowanych na I OAiIT (3 sztuki) oraz Oddz. Klinicznym Kardiologii Interwencyjnej (1 sztuka) | TAK |  | – |
| 6 | do każdego ww. aparatu typu Airvo II, posiadanego przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy: - dedykowany stojak na czterech kołach, w tym min. 2 z blokadą, z uchwytem do przemieszczania, stojak zakończony uchwytem posiadającym min. 2 wieszaki na kroplówki, - dedykowaną podstawkę/tacę zamontowana do dostarczanego stojaka, przeznaczoną do zamocowania posiadanego urządzenia Airvo II, - kosz na akcesoria zamontowany na dostarczanym stojaku, - przepływomierz tlenu medycznego 70 l/min z dedykowanym mocowaniem na stojak opisany powyżej i dedykowany wąż tlenowy z przyłączem do dostarczanego przepływomierza i z zamontowanym złączem typu AGA | TAK |  | – |
| 7 | okres gwarancji na oferowane w pakiecie wyposażenie, liczony od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 8 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 9 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 10 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |

| PAKIET VIII - Aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy - 1 sztuka |  |  |  | CPV: 33112340-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji, min. 2025 | TAK |  | – |
| 5 | aparat stacjonarny, na konstrukcji jezdnej, przeznaczony do badań radiologicznych z systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji i archiwizacji sterowanymi z klawiatury | TAK |  | – |
| 6 | zasilanie aparatu 230V ± 10%; 50Hz | TAK |  | – |
| 7 | monitor LCD/LED/WLED/OLED, kolorowy, bez przeplotu o przekątnej ≥ 23,8". Rozdzielczość monitora ≥1920x1080, regulowany w min. trzech płaszczyznach niezależnie od panelu sterowania, antyrefleksowy zapewniający możliwość pracy w warunkach naturalnego/sztucznego oświetlenia | TAK, podać |  | – |
| 8 | opcja pozwalająca na powiększenie obrazu USG na cały ekran tak, aby obraz USG wypełniał powyżej 87% powierzchni ekranu | TAK |  | – |
| 9 | panel sterowania regulowany góra - dół, min. 20 [cm] sterowany siłownikami pneumatycznymi z blokadą ruchu oraz systemem automatycznie blokującym ruch panelu w momencie odblokowania hamulca i przemieszczania aparatu | TAK |  | – |
| 10 | możliwość regulacji wysokości i obrotu panelu sterowania przy odłączonym zasilaniu sieciowym aparatu | TAK/NIE |  | 3/0 |
| 11 | panel sterowania z możliwością obracania lewo/prawo min 320 stopni, niezależnie od jednostki centralnej | TAK |  | – |
| 12 | dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 12”, do sterowania funkcjami aparatu i wprowadzania danych | TAK |  | – |
| 13 | możliwość zduplikowania obrazu diagnostycznego w trybach na ekranie dotykowym panelu sterowania celem ułatwienia wykonywania procedur interwencyjnych | TAK |  | – |
| 14 | wirtualna klawiatura numeryczna dostępna na ekranie dotykowym | TAK |  | – |
| 15 | wysuwana z pulpitu, podświetlana klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych | TAK |  | – |
| 16 | liczba cyfrowych kanałów odbiorczych przetwarzania ultradźwiękowego, min. 4 700 000 | TAK, podać |  | [1,2] |
| 17 | regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 8 regulatorów | TAK, podać |  | [1,3] |
| 18 | regulacja wzmocnienia poprzecznego (LGC) wiązki min. 4 strefy regulacji | TAK |  | – |
| 19 | zakres maksymalnej głębokości obrazowania, min. 38 [cm] | TAK, podać |  | – |
| 20 | zakres częstotliwości pracy dostępnych głowic (określony przez zakres częstotliwości dostępnych głowic) min. od 1 do 26 MHz | TAK |  | – |
| 21 | ilość aktywnych równorzędnych gniazd do podłączania głowic obrazowych min. 4 gniazda | TAK |  | – |
| 22 | aktywne gniazdo do podłączania głowicy nieobrazowej pracującej w trybie CW Doppler | TAK |  | – |
| 23 | podręczna pamięć min. 2000 obrazów (Cine Loop) z możliwością wyboru długości pętli obrazowych | TAK |  | – |
| 24 | częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w trybie 2D min. 2800 obrazów/s | TAK |  | – |
| 25 | możliwość monitorowania sygnału EKG (wyświetlana krzywa na ekranie) przy pomocy elektrod EKG, bez dodatkowych zewnętrznych modułów | TAK |  | – |
| 26 | moduł EKG oraz Physio (m. in. sygnał oddechowy, pulsu) wbudowany w aparat. Kabel EKG 3-odprowadzeniowy, przystosowany do elektrod samoprzylepnych - Wykonawca dostarczy 2 kompletne zestawy kabli do EKG dla dorosłych dedykowane dla dostarczanego aparatu | TAK |  | – |
| 27 | zasilanie bateryjne wbudowane w aparat pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie poniżej 30s., a także zapewniające możliwość regulacji położenia panelu sterowania również po odłączeniu od stałego źródła zasilania | TAK |  | – |
| 28 | współpraca oferowanego aparatu z głowicami, min.: 1. phased array, 2. liniowymi, 3. convex, 4. przezprzełykowymi wielopłaszczyznowymi, 5. dopplerowskimi typu ołówkowymi, 6. matrycowymi do obrazowania 3D w czasie rzeczywistym dedykowanym do echokardiografii przezprzełykowej | TAK |  | – |
| Dostępne tryby obrazowania |  |  |  |  |
| 29 | tryby obrazowania: 1. 2D (B-mode) 2. 3D 3. M-mode 4. Kolor M-mode 5. Doppler pulsacyjny (PW) i HPRF 6. Doppler ciągły (CW) z głowic sektorowych obrazowych i głowicy nieobrazowej 7. Doppler kolorowy (CD) wszystkie głowice 8. Power (angio) Doppler 9. Duplex (2D +PW/CD/Power Doppler) 10. Triplex (2D + CD/Power Doppler + PW) 11. Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny | TAK |  | – |
| 30 | tryb 2D | TAK |  | – |
| 31 | powiększenie (zoom) dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych min. 15-stopniowy | TAK |  | – |
| 32 | automatyczna optymalizacja obrazu B-mode przy pomocy jednego przycisku (wzmocnienie, TGC) | TAK |  | – |
| 33 | funkcja ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu B-mode (wzmocnienie, TGC) | TAK |  | – |
| 34 | tryb M | TAK |  | – |
| 35 | pojemność pamięci dynamicznej w M-mode min. 45 s. | TAK |  | – |
| 36 | obrazowanie kolor Doppler w M –mode | TAK |  | – |
| 37 | anatomiczny M-mode | TAK |  | – |
| 38 | tryb Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | TAK |  | – |
| 39 | wielkość bramki PW Doppler min. Od 1 do 20 [mm] | TAK |  | – |
| 40 | automatyczna optymalizacja parametrów aparatu dla PWD przy pomocy jednego przycisku (skala, linia bazowa) | TAK |  | – |
| 41 | tryb Spektralny Doppler z Falą Ciągłą (CWD) | TAK |  | – |
| 42 | sterowany pod kontrolą obrazu 2D | TAK |  | – |
| 43 | maksymalna mierzona prędkość przy kącie 0° min. 18 m/s | TAK |  | – |
| 44 | tryb Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  | – |
| 45 | pojemność pamięci dynamicznej prezentacji Doppler kolorowy min. 2000 obrazów | TAK |  | – |
| 46 | regulacja uchylności bramki Dopplera Kolorowego na głowicy liniowej min. 19 kątów do badań naczyniowych | TAK |  | – |
| 47 | jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch obrazów – jeden w B-mode, drugi w trybie Dopplera Kolorowego | TAK |  | – |
| Głowice ultradźwiękowe |  |  |  |  |
| 48 | w ramach oferty Wykonawca dostarczy jedną sztukę głowicy liniowej wysokiej częstotliwości wykonanej w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów lub matrycowej, szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. od 2 do 22 MHz. Ilość elementów min. 1900. Długość płaszczyzny skanowania min. 50 mm | TAK, podać model głowicy |  | – |
| 49 | w ramach oferty Wykonawca dostarczy jedną sztukę głowicy liniowej do badań naczyniowych. Zakres częstotliwości pracy min. od 3 do 12 MHz. Ilość elementów min. 300. Długość płaszczyzny skanowania max. 40 mm | TAK, podać model głowicy |  | – |
| 50 | w ramach oferty Wykonawca dostarczy jedną sztukę głowicy convex wykonanej w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów lub matrycowej, szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. od 1 do 5 MHz. Kąt widzenia min. 110 stopni. Ilość elementów min. 300. Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej. | TAK, podać model głowicy |  | – |
| 51 | możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert o: | TAK |  | – |
|  | głowicę sektorową z obrazowaniem harmonicznym do badań przezklatkowych serca |  |  |  |
|  | zakres częstotliwości pracy min. od 1 do 5 MHz |  |  |  |
|  | ilość elementów min. 80 |  |  |  |
|  | kąt pola skanowania min. 90° |  |  |  |
| 52 | możliwość rozbudowy o głowicę liniową matrycową do badań 3D/4D w czasie rzeczywistym o zakresie częstotliwości min. od 4 do 14 MHz, ilość elementów min. 50 000 | TAK |  | – |
| 53 | możliwość rozbudowy o głowicę liniową wysokiej częstotliwości w kształcie litery "L", szerokopasmowa o zakresie częstotliwości pracy min. od 8 do 26 MHz. Ilość elementów min. 192. Długość płaszczyzny skanowania max 27 mm. | TAK |  | – |
| 54 | system prowadzenia kabli od głowic, który umożliwia połączenie kabli w splot i ochronę przed ich uszkodzeniem poprzez najechanie kołami ultrasonografu, jednocześnie zmniejszający naprężenie kabli i zwiększając wygodę operatora podczas skanowania | TAK |  | – |
| Oprogramowanie aparatu |  |  |  |  |
| 55 | oprogramowanie do pomiarów i obliczeń z tworzeniem raportów do: - badań radiologicznych ( w tym do badań: jamy brzusznej, naczyniowych, radiologicznych pediatrycznych, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, urologicznych) wraz z raportami, - badań kardiologicznych osób dorosłych i badań kardiologicznych pediatrycznych wraz z raportami, - badań ginekologiczno-położniczych wraz z raportami, | TAK, podać nazwę |  | – |
| 56 | oprogramowanie do pomiarów i obliczeń umożliwiające tworzenie własnych wzorów i formuł obliczeniowych | TAK, podać nazwę |  | – |
| 57 | funkcja automatycznego ustawiania bramki dopplerowskiej w naczyniu (wstawianie bramki, korekcja kąta i kierunku) | TAK, podać nazwę |  | – |
| 58 | pakiet do echokardiograficznej próby wysiłkowej Stress Echo | TAK, podać nazwę |  | – |
| 59 | możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego wyznaczenia globalnego i regionalnego odkształcenia LV. Prezentacja wyniku w postaci kolorowej mapy typu „oko byka” z podziałem na 18 segmentów. Moduł automatycznie identyfikuje odpowiednie projekcje (AP4, AP3 i AP2) oraz automatycznie śledzi wsierdzie na bazie markerów akustycznych (speckle tracking) bez żadnych ingerencji operatora | TAK, podać nazwę |  | – |
| 60 | analiza obrazów z sygnałem EKG i bez sygnału EKG, analiza obrazów z głowic przezklatkowych oraz przezprzełykowych | TAK |  | – |
| 61 | możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego (bez ingerencji operatora) wyznaczenia odkształcenia RV oraz odkształcenia wolnej ściany RV z obrazu. Analiza obrazów z sygnałem EKG, bez sygnału EKG | TAK, podać nazwę |  | – |
| 62 | możliwość rozbudowy o oprogramowanie do zautomatyzowanego wykrywania granic jam i jednoczesnego wyliczania frakcji lewej komory, masy lewej komory oraz objętości lewego przedsionka z obrazu 3D tzw. jednym kliknięciem. Automatyczna wizualizacja trójwymiarowa całego serca tj. wszystkich jam w postaci ruchomej bryły pokazującej zmiany kształtu jam serca. Moduł w automatyczny sposób segmentuje jamy serca z obrazu 3D dla całego cyklu serca, identyfikuje i wyświetla standardowe projekcje 2D (AP4, AP3, AP2) ze zbioru danych 3D w skurczu i rozkurczu. Możliwa jest analiza kliku cykli zbiorów danych 3D i wyliczenie uśrednionych parametrów | TAK, podać nazwę |  | – |
| 63 | możliwość rozbudowy o oprogramowanie do zautomatyzowanego wykrywania granic prawej komory 3D RV z obrazu trójwymiarowego, wyznaczeniem modelu trójwymiarowego prawej komory z wyliczeniem objętości prawej komory w skurczu i rozkurczu, wyliczenie frakcji oraz podaniem wartości dwuwymiarowych np. FAC, TAPSE, wielkość RV | TAK, podać nazwę |  | – |
| 64 | możliwość rozbudowy o pakiet do badań z kontrastem – LVO (Left Ventricular Opacification) oraz z niskim indeksem mechanicznym | TAK, podać nazwę |  | – |
| 64 | elastografia typu Shear Wave do zastosowania w badaniach brzusznych na oferowanej głowicy convex z mapowaniem kolorem, regulowaną wielkością bramki koloru, z możliwością wybrania jednostki pomiaru w kPa lub m/s i z możliwością uzyskania średniej pomiarów. Możliwość włączenia mapy potwierdzającej pewność wykonywanego badania. Możliwość wykonania pomiarów na obrazach z pamięci aparatu. | TAK, podać nazwę |  | – |
| 65 | elastografia typu Shear Wave na oferowanej głowicy liniowej z mapowaniem kolorem, regulowaną wielkością bramki koloru, z możliwością wybrania jednostki pomiaru w kPa lub m/s. Możliwość włączenia mapy propagacji fali poprzecznej kodowanej kolorem, potwierdzającej pewność wykonania badania. Możliwość wykonania pomiarów na obrazach z pamięci aparatu. | TAK, podać nazwę |  | – |
| 66 | elastografia (z kwantyfikacją ilościową i jakościową) oparta na technologii Strain dostępna na min. jednej głowicy liniowej w formacie pojedynczego lub podzielonego obrazu ze wskaźnikiem siły ucisku oraz określeniem wielkości i lokalizacji zmiany, z możliwością pomiaru względnej sztywności tkanki (ratio) miejsca zmienionego do tkanki referencyjnej. | TAK, podać nazwę |  | – |
| 67 | tryb detekcji bardzo wolnych przepływów o małej energii inny niż Power Doppler, pozwalający na wizualizację w formie samego przepływu (bez tła) oraz przepływu z tłem. Tryb obrazowania dostępny na głowicy liniowej i convex. Możliwość prezentacji kierunku przepływu. | TAK, podać nazwę |  | – |
| 68 | oprogramowanie do oceny jakościowej stopnia stłuszczenia wątroby umożliwiające powtarzalną ocenę atenuacji (tłumienia sygnału) przez tkanki wątroby oraz możliwość pomiaru wskaźnika wątrobowo nerkowego umożliwiające rozrzeszenie badania ultrasonograficznego wątroby, dostępne dla oferowanej głowicy convex. | TAK, podać nazwę |  | – |
| 69 | możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert: o funkcję łączenia (fuzji) obrazów usg w czasie rzeczywistym z dostępnymi z pamięci ultrasonografu danymi obrazowymi z CT, MRI, PET | TAK, podać nazwę |  | – |
| 70 | możliwość rozbudowy o funkcję wspomagająca diagnostykę sutka opartą na śledzeniu położenia głowicy liniowej w przestrzeni pola obrazowania. Możliwość otrzymania historii położenia głowicy wraz z obrazami powiązanymi z badanymi miejscami oraz możliwością automatycznego położenia zmiany (miejsce przyłożenia głowicy, odległość zmiany od sutka i automatyczne przypisanie miejsca położenia zmian) | TAK, podać nazwę |  | – |
| 71 | możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert: o oprogramowanie do zautomatyzowanego wymiarowania uszka lewego przedsionka z obrazu trójwymiarowego (pole i największy i najmniejszy wymiar tzw. landing zone) | TAK, podać nazwę |  | – |
| Archiwizacja |  |  |  |  |
| 72 | archiwizacja danych demograficznych, pomiarowych i obrazów w wewnętrznym archiwum na dysku twardym aparatu o pojemności min. 1 TB | TAK |  | – |
| 73 | system aparatu zainstalowany na wewnętrznym dysku typu SSD o pojemności min. 200 GB | TAK |  | – |
| 74 | możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  | – |
| 75 | wbudowana w aparat nagrywarka CD/DVD do archiw. badań, umożliwiająca eksport obrazów w formacie DICOM oraz formacie np. *.jpg, *.avi | TAK |  | – |
| 76 | automatycznie dodawana przeglądarka plików DICOM przy nagrywaniu na nośniki zewnętrzne | TAK |  | – |
| 77 | min. jeden port USB do archiwizacji obrazów na pamięciach przenośnych. Port umieszczony w pulpicie aparatu | TAK |  | – |
| 78 | możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu | TAK |  | – |
| 79 | możliwość zabezpieczenia dostępu do badań pacjenta na dysku aparatu hasłem | TAK |  | – |
| 80 | możliwość zabezpieczenia dostępu do aparatu poprzez ustawienia hasła blokującego uruchomienie aparatu | TAK |  | – |
| 81 | komunikacja sieciowa (Ethernet) zgodnie z protokołem DICOM 3.0 z obsługą co najmniej: - DICOM 3.0 - SEND/RECEIVE - DICOM 3.0 - DICOM PRINT - DICOM 3.0 - DICOM SR (Structured Report) - DICOM 3.0 - Modality Worklist - DICOM 3.0 - Storage Commitment - DICOM 3.0 - Query / Retrieve (przy dostawie dołączyć DICOM CONFORMANCE STATEMENT lub inny dokument potwierdzający spełnienie w/w wymagań - dopuszczalna wersja elektroniczna PL lub ANG) | TAK |  | – |
| 82 | Wykonawca, w ramach oferty, zobowiązany jest do zapewnienia i zrealizowania integracji oferowanego aparatu z posiadanym przez Zamawiającego systemem NetRAAD (RIS/PACS) firmy CompuGroup Medical Polska Sp. z o. o. w zakresie, min. pobierania listy pacjentów (Modality Worklist), wysyłania do archiwum RIS/PACS badań oraz przyjmowania komunikatu potwierdzenia odebrania badania przez PACS (Storage Commitment) zgodnie ze standardem DICOM 3.0. Zamawiający określi, najpóźniej w dniu instalacji i uruchomienia aparatu we wskazanej lokalizacji, parametry niezbędne do integracji (w szczególności AEt oferowanego urządzenia, przydzielony nr IP oraz nr IP, port, AEt serwera PACS oraz serwera WORKLIST) | TAK |  | – |
| 83 | Wykonawca, w ramach oferty, zobowiązany jest do zapewnienia i zrealizowania integracji oferowanego aparatu z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą teleinformatyczną (konfiguracja sieciowa urządzeń w porozumieniu z Zespołem Technologii Informatycznych i Telemedycznych oraz Działem Inżynierii Klinicznej Szpitala) | TAK |  | – |
| 84 | na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania wszelkich prac instalacyjnych i konfiguracyjnych koniecznych do uzyskania funkcjonalności w zakresie komunikacji z RIS/PACS Zamawiającego opisanej w SIWZ w porozumieniu z producentem systemu RIS/PACS (wykorzystywanego przez Zamawiającego) firmą CompGroup Medical Polska Sp. z o. o., w ramach licencji tego systemu posiadanej przez Zamawiającego i przeznaczonej dla oferowanego aparatu | TAK |  | – |
| 85 | możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert o: | TAK |  | – |
|  | zewnętrzną stację roboczą do zaawansowanej analizy badań wyposażona w system Windows 10 oraz oprogramowanie do przeglądania obrazów DICOM z oferowanego aparatu, monitor o przekątnej min. 24 cali, procesor min Intel i7 lub równoważny, pamięć min 8 GB RAM, dysk SSD min. 240 GB, HDD min. 2 TB połączoną z echokardiografem celem archiwizacji badań oraz oprogramowaniem do wykonywania analiz o identycznym sposobie i wyglądzie w zakresie obsługi jak w oferowanym aparacie w zakresie: |  |  |  |
|  | a) automatycznego liczenia frakcji wyrzutowej lewej komory, |  |  |  |
|  | b) określanie liczbowego i graficznego odkształcenia podłużnego segmentalnego i globalnego, |  |  |  |
|  | c) określanie liczbowego i graficznego odkształcenia okrężnego, |  |  |  |
|  | d) oprogramowanie do zautomatyzowanego wykrywania granic jam i jednoczesnego wyliczania frakcji lewej komory, masy lewej komory oraz objętości lewego przedsionka z obrazu 3D tzw. jednym kliknięciem. Automatyczna wizualizację trójwymiarową całego serca tj. wszystkich jam w postaci ruchomej bryły pokazującej zmiany kształtu jam serca |  |  |  |
|  | e) oprogramowanie do zautomatyzowanego wykrywania granic prawej komory 3D RV z obrazu trójwymiarowego, wyznaczeniem modelu trójwymiarowego prawej komory z wyliczeniem objętości prawej komory w skurczu i rozkurczu, wyliczenie frakcji oraz podaniem wartości dwuwymiarowych np. FAC, TAPSE, wielkość RV. |  |  |  |
|  | f) oprogramowanie do oceny IMT |  |  |  |
|  | g) oprogramowanie do analizy badań z użyciem kontrastu |  |  |  |
|  | h) możliwości podłączenia jednoczesnego do pięciu aparatów do stacji roboczej w standardzie DICOM |  |  |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 86 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, na wszystkie elementy aparatu, min. 36 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 87 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | – |
| 88 | Wykonawca zapewni podłączenie oferowanego aparatu do zdalnego serwisu online producenta poprzez udostępnioną sieć internetową. Podłączenie do zdalnego serwisu pozwalające na świadczenie zdalnych usług serwisowych na terenie Polski przez autoryzowany serwis producenta, co pozwala na zapewnienie bezpiecznej i stałej opieki serwisowej w przypadku sytuacji epidemiologicznej uniemożliwiającej swobodne przemieszczanie się między państwami bądź regionami | TAK |  | – |
| 89 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 90 | gwarantowany czas naprawy, max. 5 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 91 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |  |
| 92 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 93 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 94 | instrukcja obsługi do każdego oferowanego egzemplarza w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 95 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| 96 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | – |

| PAKIET IX - Respirator do wentylacji nieinwazyjnej - 1 sztuka |  |  |  | CPV: 33157400-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji, min. 2024 | TAK |  | – |
| 5 | respirator przeznaczony do wentylacji okresowej i ciągłej (24 godziny na dobę) dla dorosłych i dzieci o wadze ciała od min. 2,5 kg. Respirator do prowadzenia wentylacji pacjenta metodą nieinwazyjną i inwazyjną. Respirator przeznaczony do zastosowania stacjonarnego oraz transportu wewnątrzszpitalnego | TAK |  | – |
| 6 | waga urządzenia ze zintegrowanym(-i) akumulatorem(-ami) Li-On zapewniającym(-i) nieprzerwaną pracę urządzenia min. 14 godzin bez konieczności ich ładowania: max. 6,3 kg | TAK, podać |  | – |
| 7 | możliwość zastosowania dodatkowego, zewnętrznego akumulatora zasilającego (12 V) | TAK |  | – |
| 8 | możliwość ustawienia min. 4 programów wentylacji | TAK, podać |  | [1,2] |
| 9 | możliwość wyboru, min.: • typu pacjenta - niemowlę, dziecko lub dorosły, • płci pacjenta, • masy pacjenta (w przypadku niemowląt), lub • wzrostu pacjenta (w przypadku dzieci i dorosłych). Te informacje będą używane, aby ustalić terapię domyślną i ustawienia alarmu, wliczając w to objętość oddechową i alarmy na podstawie objętości oddechowej. Informacja ta również zawęża zakresy ustawień. | TAK |  | – |
| 10 | oferowany aparat wyposażony w komunikację Bluetooth oraz WiFi | TAK |  | – |
| 11 | możliwość zgrania danych terapeutycznych w czasie terapii na nośniku pamięci (typu karta pamięci) lub zapisywanie w pamięci z urządzenia na pamięć zewnętrzną przez port typu USB (pendrive) | TAK |  | – |
| 12 | zasilanie w sprężony tlen z układu centralnego min. ciśnienie w zakresie 3 bar do 5,5 bar | TAK |  | – |
| 13 | zasilanie w tlen o niskim ciśnieniu z przepływem, min. 0 do 30 l/min. | TAK |  | – |
| 14 | respirator wyposażony w mieszalnik tlenu. Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie minimum 21% do 100% | TAK |  | – |
| 15 | wyświetlacz dotykowy, minimum 8” przekątnej ekranu, umożliwiający jednoczesne monitorowanie: objętości oddechowej (VTe), częstości oddechów (RR), przecieków powietrza, ciśnień terapeutycznych, wentylacji minutowej (MV), stosunku I/E, szczytowego przepływu i ciśnienia oraz poziomu naładowania akumulatora zasilającego | TAK |  | – |
| 16 | tryby pracy, min: - CPAP, - ST, - PSV(Pressure Support Ventilation), - PAC (Pressure Assisted Control), - Typu V target (wspomaganie ciśnieniowe z gwarancją objętości), - AC, - VC, - SIMV, - PC-SIMV | TAK, podać |  | – |
| 17 | dla trybów wentylacji sterowanej ciśnieniem (tryby: S/T, PSV, A/C- PC) możliwość zaprogramowania określonej objętości oddechowej wydechowej (TVexh.) w zakresie 50 - 2000 ml przy zastosowaniu obwodu z portem wydechowym | TAK |  | – |
| 18 | hybrydowy tryb wentylacji z jednoczesnym automatycznym dostosowaniem ciśnień wdechowych (PS) i automatycznym doborem ciśnień wydechowych w celu eliminacji zaburzeń oddychania o charakterze obturacyjnym TYPU BEZDECH, SPŁYCENIE, CHRAPANIE ( auto – PEEP) | TAK |  | – |
| 19 | alarmy ustawiane w zakresie: - ciśnienie wdechowe min. 1 - 90 cm H20 - objętość oddechowa min. 10 - 2000 ml lub wyłączony, - wentylacja minutowa min. 1 - 30 l/min lub wyłączony, - częstość oddechów min. 1 - 90 n/min lub wyłączony, - odłączenie obwodu min. 10 - 60 s lub wyłączony, - interwał bezdechu min. 10- 60 s | TAK, podać |  | – |
| 20 | monitorowanie parametrów w zakresie: - objętość oddechowa, min. 0 - 2000 ml , - szacunkowy wsp. przecieku, min. 0- 200 l/min, - szczytowy przepływ wdechowy, min. 0-200 l/min, - średnie ciśnienie w drogach oddechowych, min. 0 - 90 cmH20, - współczynnik I:E, min. 9,9: 1 - 1 : 9,9, - częstość oddechów, min. 1 - 90 /min, - wentylacja minutowa, min. 0- 30 l/min, - szczytowe ciśnienie wdechowe, min. 0 - 90 cmH20, - procent oddechów wyzwalanych przez pacjenta 0 -100% | TAK, podać |  | – |
| 21 | możliwość zastosowania automatycznego triggera wyzwalającego zmiany ciśnienia pomiędzy fazami oddechowymi (wdech-wydech oraz wydech-wdech), reagującego na spontaniczny wysiłek oddechowy pacjenta bez konieczności manualnego dostosowania | TAK |  | – |
| 22 | możliwość zastosowania triggera wdechowego przepływowego, min. 0,5 -9 l/min | TAK, podać |  | [1,3] |
| 23 | możliwość zastosowania triggera wydechowego w zakresie 10% - 90% przepływu szczytowego | TAK, podać |  | [1,2] |
| 24 | typy obwodów, min.: - aktywna zastawka wydechowa z proksymalnym ciśnieniem (PAP), - aktywna zastawka wydechowa z czujnikiem przepływy, - pasywny układ pacjenta z portem wydechowym, - obwód dwuramienny | TAK, podać |  | – |
| 25 | możliwość zastosowania obwodu pacjenta z zastawką oddechową, jak i obwodu bez zastawki (z portem wydechowym) zarówno dla trybów sterowanych objętością i ciśnieniem. Zastosowanie zarówno przy wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej | TAK |  | – |
| 26 | ustawienia parametrów min. : - IPAP, min. 3 - 50 cmH2O, - EPAP/PEEP, min. 3 - 25 cmH2O, - CPAP, min. 3 - 25 cmH2O, - wspomaganie ciśnieniowe, min. 0 - 30 cmH2O, - objętość oddechowa, min. 50 - 2000 ml, - częstość oddychania, min. 0 - 80 oddechów na minutę, - czas wdechu, min. 0,3 - 5,0 s, - czułość cyklu przepływu, min. 10 - 90 %, - czułość wyzwalania przepływem, min. 0,5 – 9 l/min, - czas narastania, min. 0 - 6, - czułość wyzwalania przepływem, min. 0,5 - 9 l/min, czułość cyklu przepływu, min. 10 - 90 % | TAK, podać |  | – |
| 27 | możliwość monitorowania Sp02, EtCO2 oraz FiO2 z wykorzystaniem dodatkowych czujników | TAK/NIE |  | 5/0 |
| 28 | możliwość wyświetlania na ekranie parametrów oporu dynamicznego | TAK |  | – |
| 29 | aparat wyposażony w składany uchwyt umożliwiający łatwe przenoszenie urządzenia | TAK |  | – |
| Wyposażenie do respiratora |  |  |  |  |
| 30 | respirator w zestawie z kompletnym układem pacjenta 22 mm z portem wydechowym - 10 sztuk | TAK |  | – |
| 31 | respirator w zestawie z wózkiem transportowym min. blokada trzech kół i koszykiem na akcesoria – 1 sztuka | TAK |  | – |
| 32 | respirator wyposażony w zasilanie zintegrowanym(-i) akumulatorem(-ami) Li-On zapewniającym(-i) nieprzerwaną pracę urządzenia min. 14 godzin bez konieczności ich ładowania | TAK |  | – |
| 33 | wąż tlenowy, min. 2 m - 1 sztuka | TAK |  | – |
| 34 | dedykowana maska do wentylacji nieinwazyjnej ustno - nosowa, wielorazowa - 3 sztuki (rozmiary do wyboru przez Zamawiającego) | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 35 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 36 | żywotność turbiny minimum 50 000 godzin nieprzerwanej pracy | TAK, podać |  | – |
| 37 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | – |
| 38 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 39 | gwarantowany czas naprawy, max. 5 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 40 | przy naprawie dłuższej niż 5 dni lub wymagającej zabrania urządzenia do serwisu Wykonawcy wymagane jest wstawienie na czas naprawy urządzenia zastępczego do siedziby Zamawiającego | TAK |  | – |
| 41 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |  |
| 42 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 43 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 44 | instrukcja obsługi w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 45 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| 46 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | – |

| PAKIET X - Giętkie wideoendoskopy intubacyjne |  |  | CPV: 33168000-5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Giętki wideoendoskop intubacyjny TYP 1 - 1 sztuka |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji, min. 2024 | TAK |  | – |
| 5 | bronchoskop kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego monitorem, model: C-MAC HD 8404ZXK, producent Karl Storz | TAK |  | – |
| 6 | giętki wideoendoskop intubacyjny przeznaczony do intubacji dotchawiczej oraz diagnostyki drzewa oskrzelowego, umożliwiający wizualizację na ekranie monitora o średnicy końcówki dystalnej, 6,5 [mm] (+/- 0,1) [mm] | TAK, podać |  | – |
| 7 | przetwornik wideo CMOS zintegrowany w końcu dystalnym wideoendoskopu z układem optycznym zapewniającym pełnoekranowe wyświetlanie obrazu na monitorze | TAK |  | – |
| 8 | rękojeść wideoendoskopu wyposażona w min. 3 przyciski do uruchamiania zapisu wideo, zdjęcia oraz balansu bieli | TAK, podać |  | – |
| 9 | zintegrowane źródło światła LED | TAK |  | – |
| 10 | możliwość zamontowania zaworu ssącego w min. 2 pozycjach (na lewą i na prawą stronę) do odpowiedniego podłączenia drenu ssącego | TAK |  | – |
| 11 | adapter umożliwiający zamocowania oraz bezproblemowe odłączenie rurki intubacyjnej | TAK |  | – |
| 12 | kąt wygięcia końcówki dystalnej, min. 140°/140° | TAK, podać |  | [1,2] |
| 13 | kierunek widzenia wideoendoskopu 0° | TAK |  | – |
| 14 | kąt widzenia wideoendoskopu, min. 100° | TAK, podać |  | [1,2] |
| 15 | gniazdo zamocowania zdejmowanego zaworu ssącego | TAK |  | – |
| 16 | długość robocza: 650 [mm] (+/- 10) [mm] | TAK, podać |  | – |
| 17 | kanał roboczy z przyłączem typu LUER, zabezpieczany gumową zatyczką, do wprowadzania narzędzi lub cewników | TAK |  | – |
| 18 | kanał roboczy o przekroju owalnym, wymiar: 3,0 x 3,2 [mm] (+/- 0,2) [mm] | TAK, podać |  | – |
| 19 | stopień ochrony min. IPX8 lub równoważny | TAK, podać |  | – |
| 20 | możliwość sterylizacji w plaźmie i EtO | TAK |  | – |
| 21 | możliwość szybkiego odłączenia i podłączenia do monitora | TAK |  | – |
| 22 | w zestawie kontener do sterylizacji i przechowywania endoskopu | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 23 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 24 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | – |
| 25 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 26 | gwarantowany czas naprawy, max. 5 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 27 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |  |
| 28 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 29 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 30 | instrukcja obsługi do każdego oferowanego egzemplarza w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 31 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| 32 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | – |
|  | 2. Giętki wideoendoskop intubacyjny TYP 2 - 1 sztuka |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji, min. 2024 | TAK |  | – |
| 5 | bronchoskop kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego monitorem, model: C-MAC HD 8404ZXK, producent Karl Storz | TAK |  | – |
| 6 | giętki wideoendoskop intubacyjny o średnicy dystalnej, 4,0 [mm] (+/- 0,1) [mm] | TAK, podać |  | – |
| 7 | przetwornik wideo CMOS zintegrowany w końcu dystalnym wideoendoskopu z układem optycznym zapewniającym pełnoekranowe wyświetlanie obrazu na monitorze | TAK |  | – |
| 8 | zintegrowane źródło światła LED | TAK |  | – |
| 9 | kąt wygięcia końcówki dystalnej, min. 140°/140° | TAK, podać |  | [1,2] |
| 10 | kierunek widzenia wideoendoskopu 0° | TAK |  | – |
| 11 | długość robocza, 650 [mm] (+/- 10) [mm] | TAK, podać |  | – |
| 12 | długość całkowita, 950 [mm] (+/- 20) [mm] | TAK, podać |  | – |
| 13 | średnica kanału roboczego, 1,5 [mm] (+/- 0,1) [mm] | TAK, podać |  | – |
| 14 | gniazdo zamocowania zdejmowanego zaworu ssącego | TAK |  | – |
| 15 | możliwość szybkiego odłączenia i podłączenia do monitora | TAK |  | – |
| 16 | stopień ochrony min. IPX8 lub równoważny | TAK, podać |  | – |
| 17 | możliwość sterylizacji w plaźmie i EtO | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 18 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 19 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | – |
| 20 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 21 | gwarantowany czas naprawy, max. 5 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 22 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |  |
| 23 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 24 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 25 | instrukcja obsługi do każdego oferowanego egzemplarza w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 26 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| 27 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | – |

| PAKIET XI - Kardiomonitor transportowy - 1 sztuka |  |  |  | CPV: 33195000-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji, min. 2024 | TAK |  | – |
| 5 | kardiomonitor kompatybilny ze sprzętem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitory Philips Intellivue | TAK |  | – |
| 6 | kardiomonitor przenośny umożliwiający monitorowanie parametrów życiowych pacjenta podczas transportu i warunkach szpitalnych: - EKG, tętno, analiza zaburzeń pracy serca - pomiar kapnometrii u noworodków - nieinwazyjny pomiar ciśnienia NIBP - saturacja - pomiar temperatury - inwazyjny pomiar ciśnienia | TAK |  | – |
| 7 | kardiomonitor o budowie kompaktowej, moduły pomiarowe fabrycznie wbudowane. Do kardiomonitora dodatkowy zasilacz zewnętrzny | TAK |  | – |
| 8 | waga urządzenia, max. 2,0 kg | TAK, podać |  | [2,1] |
| 9 | kardiomonitor o przekątnej ekranu, min. 6,0 cala | TAK, podać |  | [1,2] |
| 10 | zabezpieczenie obudowy min. IP 22, wysoka odporność na upadki (min.0,75 m), wstrząsy i uderzenia | TAK |  | – |
| 11 | możliwość rozbudowy o pomiar CO2 , rzutu serca metodą PiCCO. Możliwość wykorzystania jako moduł pomiarowy w kardiomonitorze stacjonarnym, który potem można dopasować w NMT, BIS, telemetria, EEG. | TAK |  | – |
| 12 | zasilanie sieciowe 230 V 50 Hz oraz awaryjne akumulatorowe z automatycznym ładowaniem po podłączeniu kardiomonitora do zasilacza zewnętrznego | TAK |  | – |
| 13 | czas pracy na zasilaniu akumulatorowym min. 5 godzin ciągłego monitorowania. Przewidywany czas do rozładowania wyświetlany w sposób ciągły na ekranie. Akumulator wymieniany przez Użytkownika bez udziału serwisu. | TAK, podać |  | [1,2] |
| 14 | Alarmy - co najmniej 3 stopniowy system alarmów – alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów, z możliwością ich wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru. Możliwość wyciszenia/zawieszenia alarmów na 1, 2, 3, 5, 10 minut oraz stałe. | TAK |  | – |
| 15 | Prezentacja danych i obsługa Wyświetlanie jednocześnie wartości liczbowych i min. 3 krzywych dynamicznych na wbudowanym ekranie LCD TFT. Obsługa za pomocą ekranu dotykowego i przycisków szybkiego dostępu. Możliwość zablokowania reakcji ekranu na dotyk na czas transportu z pacjentem. Co najmniej 10 różnych układów ekranu z możliwością wyboru przez użytkownika bez konieczności wyłączania urządzenia lub utraty danych. Możliwość tworzenia, zapamiętywania w pamięci urządzenia i przywoływania profili zawierających różne ustawienia monitora bez udziału serwisu. Fabrycznie zaprogramowane profile ustawień dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków. | TAK |  | – |
| 16 | EKG/ODDECH Monitorowanie czynności oddechowej oraz EKG, z możliwością jednoczesnego wyświetlania zapisu EKG 12 odprowadzeń przy użyciu kabla 3, 5, lub 6 elektrodowego. Możliwość wyświetlania EKG za pomocą kabla 3-żyłowego. Pomiar tętna w zakresie, min. 20-300 /min. z dokładnością min. +/-1 %, Pomiar częstości oddechu w zakresie, min. 0-120 oddechów /min. z dokładnością +/-1 oddech/min. Pomiar uniesienia odcinka ST w zakresie od – 20 do + 20 mm Funkcja mapy ST, która umożliwia graficzne wyświetlenie danych odcinka ST. Pomiar długości odcinka QT i wartości QTc. Rozpoznawanie zaburzeń rytmu w tym co najmniej migotania komór, przedsionków, tachykardii, bradykardii, asystolii. Rozpoznawanie min. 21 rodzajów arytmii | TAK |  | – |
| 17 | Saturacja SPO2 Monitorowanie SPO2 w zakresie 0-100%. Zakres pomiarowy tętna, min. 25-240 /min. Wyświetlanie indeksu perfuzji oraz krzywej pletyzmograficznej. Czujniki wielorazowe na palec dla pacjenta dorosłego nie zawierającego lateksu ani elementów mechanicznych (śrub, sprężyn itp.) | TAK |  | – |
| 18 | NIBP - pomiar nieinwazyjny ciśnienia Zakres pomiarowy, min. 10-270 mmHg Tryby pomiaru: ręczny, automatyczny, ciągły Z możliwością programowania odstępu między pomiarami w trybie automatycznym, w zakresie, min. od 1-480 minut. Możliwość programowania sekwencji pomiarowych NIBP, w komplecie, min. 2 mankiety wielorazowe w różnych rozmiarach | TAK |  | – |
| 19 | IBP – Inwazyjny pomiar ciśnienia Możliwość pomiaru różnych ciśnień, w tym OCŻ, ABP. Zakres pomiarowy min. od 40 do + 340 mmHg. | TAK |  | – |
| 20 | Temperatura Monitorowanie pomiaru temperatury w zakresie, min. 0-45°C, pomiar temperatury powierzchniowy i głęboki | TAK |  | – |
| 21 | automatyczny zapis danych pacjentów pamięci urządzenia – pamięć min. 48 godzin trendów i wyników pomiarów | TAK |  | – |
| 22 | konstrukcja chłodzona pasywnie bez użycia wewnętrznych wentylatorów | TAK |  | – |
| 23 | urządzenie przygotowane do podłączenia, do centrali monitorującej po sieci typu LAN | TAK |  | – |
| 24 | możliwość rozbudowy o komunikację bezprzewodową z centralą monitorującą | TAK |  | – |
| 25 | pełna polska wersja językowa (dotyczy oprogramowania, opisów elementów sterujących, komunikatów ekranowych i menu) | TAK |  | – |
| Wyposażenie do kardiomonitora |  |  |  |  |
| 26 | przewód wielorazowy EKG 3 odprowadzeniowy - 2 sztuki | TAK |  | – |
| 27 | czujnik wielorazowy SPO2, gumowy – 2 sztuki | TAK |  | – |
| 28 | przewód do pomiaru inwazyjnego ciśnienia - 1 sztuka | TAK |  | – |
| 29 | zasilacz wraz z mocowaniem do rurki/szyny – 2 sztuki | TAK |  | – |
| 30 | mankiety NIBP do wyboru przez Zamawiającego - 4 sztuki | TAK |  | – |
| 31 | mocowanie ścienne złożone z szyny ściennej oraz ramienia na kardiomonitor - 1 sztuka | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 32 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 33 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | – |
| 34 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 35 | gwarantowany czas naprawy, max. 5 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 36 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |  |
| 37 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 38 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 39 | instrukcja obsługi do każdego oferowanego egzemplarza w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 40 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| 41 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | – |

| PAKIET XII - Bezprzewodowe systemy diagnostyczne do pomiarów ABI |  |  | CPV: 33124110-9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Bezprzewodowy system diagnostyczny do pomiarów ABI dla Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii - 1 sztuka |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji, min. 2024 | TAK |  | – |
| 5 | bezprzewodowy, multispecjalistyczny system diagnostyczny do pomiarów ABI (wskaźnik kostka-ramię) z możliwością rozbudowy o diagnostykę TBI (wskaźnik paluchowo-ramienny), EKG, spirometrię, saturację oraz pomiar temperatury | TAK |  | – |
| 6 | zestaw oparty na centralnej jednostce sterującej - medycznym tablecie oraz kompatybilnych, dedykowanych bezprzewodowych modułach diagnostycznych | TAK |  | – |
| 7 | Medyczny tablet – centralna jednostka sterująca – 1 szt. | TAK |  | – |
| 8 | wymiary: Szerokość: 190 – 200 mm Wysokość: 270 – 280 mm Głębokość: max. 35 mm Waga: max. 900 gram | TAK |  | – |
| 9 | wbudowany akumulator litowo-polimerowy, czas pracy min. 7 h | TAK, podać |  | [1,2] |
| 10 | przekątna ekranu – min. 10” | TAK, podać |  | [1,2] |
| 11 | w zestawie ładowarka nablatowa sieciowa – stacja dokująca | TAK |  | – |
| 12 | wyświetlacz, min. 1280 x 800 px, matryca IPS | TAK |  | – |
| 13 | pamięć wewnętrzna: min. 7 GB | TAK |  | – |
| 14 | wbudowany aparat fotograficzny do dokumentacji badań, min. 5 MP | TAK |  | – |
| 15 | automatyczna alokacja dokumentacji foto w karcie pacjenta | TAK |  | – |
| 16 | wbudowany czytnik kodów kreskowych - skaner kodów kresowych 1D/2D | TAK |  | – |
| 17 | bezpieczeństwo: Dwustopniowe uwierzytelnianie – hasło użytkownika lub PIN Protokół transmisji HTTPS | TAK |  | – |
| 18 | łączność: - Wi-Fi 802.11b/g/n - Jednopasmowa komunikacja Bluetooth 4.1, 2,4 GHz - Łącze Ethernet LAN 10/100 Mb/s | TAK |  | – |
| 19 | łączność pomiędzy jednostką sterującą a modułami diagnostycznymi - Bluetooth 2.1 + EDR | TAK |  | – |
| 20 | klasa wyrobu medycznego: IIa | TAK |  | – |
| 21 | urządzenie wyposażone w dedykowane oprogramowanie diagnostyczne: ABI oraz BP (Blood Pressure) – pomiar ciśnienia | TAK |  | – |
| 22 | możliwość rozbudowy o bezprzewodowy moduł diagnostyczny TBI (wskaźnik paluchowo – ramienny) | TAK |  | – |
| 23 | możliwość rozbudowy o bezprzewodowy moduł diagnostyczny EKG (12-odprowadzeniowe) | TAK |  | – |
| 24 | możliwość rozbudowy o bezprzewodowy moduł diagnostyczny do pomiaru spirometrii | TAK |  | – |
| 25 | możliwość rozbudowy o bezprzewodowy moduł diagnostyczny do pomiaru saturacji | TAK |  | – |
| 26 | możliwość rozbudowy o bezprzewodowy moduł diagnostyczny do pomiaru temperatury | TAK |  | – |
| 27 | możliwość rozbudowy o funkcję jednoczasowego pomiaru saturacji, ciśnienia i temperatury | TAK |  | – |
| 28 | możliwość rozbudowy o funkcję diagnostyki ciśnienia w trybie 30 minutowym wg. zadanych sekwencji pomiarowych (min. 3 sekwencje) | TAK |  | – |
| 29 | Moduł diagnostyczny ABI – 1 zestaw | TAK |  | – |
| 30 | 4 mankiety w rozmiarze „L” | TAK |  | – |
| 31 | 4 mankiety w rozmiarze „M” | TAK |  | – |
| 32 | mankiety podłączane do modułów bezprzewodowo skomunikowanych z jednostką sterującą (tabletem) | TAK |  | – |
| 33 | pomiary za pomocą metody oscylometrycznej i pletyzmografii objętościowej: • Wskaźnik kostkowo-ramienny ABI • Skurczowe ciśnienie krwi • Rozkurczowe ciśnienie krwi • Tętno | TAK |  | – |
| 34 | oprogramowanie obrazujące kształt fali tętna i wykres oscylacji | TAK |  | – |
| 35 | zakres pomiaru: • Ciśnienie: min. 0 do 299 mmHg • Tętno: min. 30 do 199 uderzeń na minutę Maksymalne odchylenie: • Ciśnienie: ± 3 mmHg • Tętno: ± 5% wartości • Wskaźnik kostkowo-ramienny ABI: ± 0,1 | TAK |  | – |
| 36 | zasilanie modułu: akumulator litowo-polimerowy, min. 1240 mAh | TAK |  | – |
| 37 | stacja ładująca na 4 moduły ABI | TAK |  | – |
| 38 | Wózek sprzętowy zasilający kompatybilny z oferowanym urządzeniem – 1 szt. | TAK |  | – |
| 39 | wózek wyposażony w min. 1 półkę dla stacji ładującej modułów diagnostycznych | TAK |  | – |
| 40 | wózek wyposażony w dokującą stację ładującą dla jednostki centralnej (tablet) | TAK |  | – |
| 41 | półka na akcesoria | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 42 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 36 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 43 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | – |
| 44 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 45 | gwarantowany czas naprawy, max. 5 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 46 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |  |
| 47 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 48 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 49 | instrukcja obsługi do każdego oferowanego egzemplarza w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 50 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| 51 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | – |
|  | 2. Bezprzewodowy system diagnostyczny do pomiarów ABI dla Oddziału Chirurgii Naczyń z Pododdziałem Zabiegów Endowaskularnych - 1 sztuka |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji, min. 2024 | TAK |  | – |
| 5 | bezprzewodowy, multispecjalistyczny system diagnostyczny do pomiarów ABI (wskaźnik kostka-ramię) z możliwością rozbudowy o diagnostykę TBI (wskaźnik paluchowo-ramienny), EKG, spirometrię, saturację oraz pomiar temperatury | TAK |  | – |
| 6 | zestaw oparty na centralnej jednostce sterującej - medycznym tablecie oraz kompatybilnych, dedykowanych bezprzewodowych modułach diagnostycznych | TAK |  | – |
| 7 | Medyczny tablet – centralna jednostka sterująca – 1 szt | TAK |  | – |
| 8 | Wymiary: Szerokość: 190 – 200 mm Wysokość: 270 – 280 mm Głębokość: max. 35 mm Waga: max. 900 gram | TAK |  | – |
| 9 | wbudowany akumulator litowo-polimerowy, czas pracy min. 7 h. | TAK, podać |  | [1,2] |
| 10 | w zestawie ładowarka nablatowa sieciowa | TAK |  | – |
| 11 | wyświetlacz 1280 x 800 px, matryca IPS | TAK |  | – |
| 12 | pamięć wewnętrzna, min. 8 GB | TAK |  | – |
| 13 | wbudowany aparat fotograficzny do dokumentacji badań, min. 5 MP | TAK |  | – |
| 14 | automatyczna alokacja dokumentacji foto w karcie pacjenta | TAK |  | – |
| 15 | bezpieczeństwo: Dwustopniowe uwierzytelnianie – hasło użytkownika lub PIN Protokół transmisji HTTPS | TAK |  | – |
| 16 | łączność: - Wi-Fi 802.11b/g/n - Jednopasmowa komunikacja Bluetooth 4.1, 2,4 GHz - Łącze Ethernet LAN 10/100 Mb/s | TAK |  | – |
| 17 | łączność pomiędzy jednostką sterującą a modułami diagnostycznymi - Bluetooth 2.1 + EDR | TAK |  | – |
| 18 | klasa wyrobu medycznego: IIa | TAK |  | – |
| 19 | urządzenie wyposażone w dedykowane oprogramowanie diagnostyczne: ABI, EKG, spirometrii, pomiaru saturacji – pulsoksymetria, temperatury | TAK |  | – |
| 20 | Moduł diagnostyczny ABI – 1 zestaw | TAK |  | – |
| 21 | 4 mankiety w rozmiarze „L” | TAK |  | – |
| 22 | 4 mankiety w rozmiarze „M” | TAK |  | – |
| 23 | mankiety podłączane do modułów bezprzewodowo skomunikowanych z jednostką sterującą (tabletem) | TAK |  | – |
| 24 | pomiary za pomocą metody oscylometrycznej i pletyzmografii objętościowej: • Wskaźnik kostkowo-ramienny ABI • Skurczowe ciśnienie krwi • Rozkurczowe ciśnienie krwi • Tętno | TAK |  | – |
| 25 | oprogramowanie obrazujące kształt fali tętna i wykres oscylacji | TAK |  | – |
| 26 | zakres pomiaru: • Ciśnienie: min. 0 do 299 mmHg • Tętno: min. 30 do 199 uderzeń na minutę Maksymalne odchylenie: • Ciśnienie: ± 3 mmHg • Tętno: ± 5% wartości • Wskaźnik kostkowo-ramienny ABI: ± 0,1 | TAK |  | – |
| 27 | zasilanie modułu: akumulator litowo-polimerowy, min. 1240 mAh | TAK |  | – |
| 28 | stacja ładująca na 4 moduły ABI | TAK |  | – |
| 29 | Moduł diagnostyczny EKG – 1 zestaw | TAK |  | – |
| 30 | bezprzewodowy moduł diagnostyczny EKG 12-odprowadzeniowy | TAK |  | – |
| 31 | bezprzewodowa komunikacja modułu z jednostką centralną | TAK |  | – |
| 32 | wykrywanie rozrusznika serca: - > ± 2 mv / 0,1 ms | TAK |  | – |
| 33 | przesłuch kanału: < 2% przyłożonego sygnału | TAK |  | – |
| 34 | impedancja wejściowa - 1000 MΩ | TAK |  | – |
| 35 | częstotliwość próbkowania - 32 tys. próbek na sekundę/kanał | TAK |  | – |
| 36 | filtr dolnoprzepustowy - 150 Hz, 250 Hz | TAK |  | – |
| 37 | filtr górnoprzepustowy (podstawowy) - 0,05 Hz, 0,2 Hz, 0,5 Hz | TAK |  | – |
| 38 | filtr drżeń mięśniowych - 25 Hz (40 dB/dec) lub 35 Hz (20 dB/dec) | TAK |  | – |
| 39 | wyświetlanie wykresu – min. 6:6+1, 6:6, 3x3 main, 3:3 aux, 6 main, 6 aux, 3:4, 12, niestandardowy | TAK |  | – |
| 40 | kwantyzacja amplitudy - 143 nV | TAK |  | – |
| 41 | Bezprzewodowy moduł diagnostyczny SPIROMETRIA – 1 zestaw | TAK |  | – |
| 42 | wszechstronny spirometr skomunikowany bezprzewodowo z jednostką centralną (tabletem) | TAK |  | – |
| 43 | technologia pneumotachografu ze zintegrowaną funkcją autokalibracji | TAK |  | – |
| 44 | pomiar min. FEV 1-3-6, FVC, MEF 25-50-75, MMEF | TAK |  | – |
| 45 | raport z możliwością przełączania między wykresami a wartościami liczbowymi | TAK |  | – |
| 46 | animowana krzywa przepływ – objętość w czasie rzeczywistym | TAK |  | – |
| 47 | automatyczny wybór najlepszego ze wszystkich powtórzonych manewrów z funkcją wykrywania najlepszego wydechu | TAK |  | – |
| 48 | wyświetlanie w czasie rzeczywistym aktualnej temperatury powietrza, wilgotności i ciśnienia | TAK |  | – |
| 49 | w zestawie 100 ustników jednorazowych | TAK |  | – |
| 50 | Bezprzewodowy moduł diagnostyczny PULSOKSYMETRIA – 1 zestaw | TAK |  | – |
| 51 | moduł diagnostyczny do pomiaru saturacji – pulsoksymetr skomunikowany bezprzewodowo z jednostką centralną (tabletem) | TAK |  | – |
| 52 | w zestawie wielorazowy czujnik na palec typu klips | TAK |  | – |
| 53 | analiza trendów | TAK |  | – |
| 54 | alarmy dźwiękowe i wizualne w czasie rzeczywistym | TAK |  | – |
| 55 | min. 8000 pomiarów na jednym ładowaniu baterii | TAK |  | – |
| 56 | możliwość rozbudowy o aplikację testu marszu 6-minutowego | TAK |  | – |
| 57 | Moduł diagnostyczny TERMOMETR – 1 zestaw | TAK |  | – |
| 58 | moduł diagnostyczny do pomiaru temperatury – skomunikowany bezprzewodowo z jednostką centralną (tabletem) | TAK |  | – |
| 59 | bezprzewodowy termometr w zestawie | TAK |  | – |
| 60 | termometr dwufunkcyjny do pomiaru kontaktowego oraz bezkontaktowego - bezdotykowego | TAK |  | – |
| 61 | Wózek sprzętowy zasilający kompatybilny z oferowanym urządzeniem – 1 szt. | TAK |  | – |
| 62 | wózek wyposażony w min. 1 półkę dla stacji ładującej modułów diagnostycznych | TAK |  | – |
| 63 | wózek wyposażony w dokującą stację ładującą dla jednostki centralnej (tablet) | TAK |  | – |
| 64 | półka na akcesoria | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 65 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 36 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 66 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | – |
| 67 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 68 | gwarantowany czas naprawy, max. 5 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 69 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |  |
| 70 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 71 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 72 | instrukcja obsługi do każdego oferowanego egzemplarza w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 73 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| 74 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | – |

| PAKIET XIII - Ergometr rowerowy |  |  |  | CPV: 37441300-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji, min. 2024 | TAK |  | – |
| 5 | ergometr rowerowy kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem wysiłkowym, model: CASE, producent: GE Medical. Po stronie Wykonawcy należy podłączenie i skonfigurowanie ergometru z systemem wysiłkowym | TAK |  | – |
| 6 | system hamulcowy: kontrolowany komputerowo hamulec wiroprądowy z pomiarem momentu obrotowego | TAK |  | – |
| 7 | obciążenie, min. 6-999 Wat, zależne od prędkości (RPM) | TAK |  | – |
| 8 | zakres RPM, min. 30-130 RPM | TAK, podać |  | [1,2] |
| 9 | masa ciała pacjenta, min. 200 kg | TAK, podać |  | [1,2] |
| 10 | dopuszczalna wysokość pacjenta, min. 120-210 cm | TAK |  | – |
| 11 | cyfrowy wyświetlacz wysokości siodełka | TAK |  | – |
| 12 | regulacja kierownicy: możliwość dostosowania kąta nachylenia kierownicy w zakresie 360°. Sztywna kolumna kierownicy | TAK |  | – |
| 13 | regulacja wysokości siodełka: ciągła zmotoryzowana | TAK |  | – |
| 14 | wyświetlacz: LCD, min. 93 x 70 mm | TAK |  | – |
| 15 | wyświetlacz pacjenta: RPM, wysokość siodełka (LED) | TAK |  | – |
| 16 | klawiatura: klawisze membranowe | TAK |  | – |
| 17 | wyświetlane wartości (podczas próby wysiłkowej): obciążenie (Waty), czas trwania (min), prędkość (RPM), wartość ciśnienia krwi oraz tętna podczas ostatniego pomiaru | TAK |  | – |
| 18 | ciśnienie krwi: automatyczny pomiar ciśnienia krwi ze wskaźnikiem siły sygnału rejestrowanego przez mikrofon | TAK |  | – |
| 19 | tryby pracy: kontrolowany przez aplikacje obciążenia | TAK |  | – |
| 20 | Moduł do pomiaru ciśnienia krwi |  |  |  |
| 21 | metoda pomiaru: metoda osłuchowa (Korotkova), oscylometryczna; dla ciśnienia krwi spoczynkowego, porównanie wyników obu pomiarów pod kątem wiarygodności | TAK |  | – |
| 22 | zakres pomiaru: - ciśnienie skurczowe, min. 40 do 280 mmHg - ciśnienie rozkurczowe, min. 40 do 280 mmHg - częstotliwość tętna, min. 35 do 230 ud./min | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 23 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 24 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | – |
| 25 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 26 | gwarantowany czas naprawy, max. 5 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 27 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |  |
| 28 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 29 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 30 | instrukcja obsługi do każdego oferowanego egzemplarza w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 31 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| 32 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | – |

Załącznik nr 4 – Wartość oferty

Pakiet 1

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa urządzenia | ilość | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT [%] | CENA [PLN] (brutto) |
| 1 | Analizator składu ciała | 1 |  |  |  |
| RAZEM CENA |  |  |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Pakiet 2

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa urządzenia | ilość | wartość netto [PLN] | stawka VAT [%] | CENA [PLN] (brutto) |
| 1 | Chłodnie | 3 |  |  |  |
| Razem cena |  |  |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Pakiet 3

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa urządzenia | ilość | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT [%] | CENA [PLN] (brutto) |
| 1 | Zestaw aparatów do ćwiczeń korekcyjnych | 1 |  |  |  |
| 2 | Stół rehabilitacyjny elektryczny | 1 |  |  |  |
| RAZEM CENA |  |  |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Pakiet 4

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa urządzenia | ilość | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT [%] | CENA [PLN] (brutto) |
| 1 | Głowica przezprzełykowa do aparatu VIVID S60 posiadanego przez Zamawiającego | 1 |  |  |  |
| RAZEM CENA |  |  |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Pakiet 5

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa urządzenia | ilość | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT [%] | CENA [PLN] (brutto) |
| 1 | Oprogramowanie do oceny komór serca do echokardiografu Affinity 70 posiadanego przez Zamawiającego | 1 |  |  |  |
| RAZEM CENA |  |  |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Pakiet 6

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa urządzenia | ilość | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT [%] | CENA [PLN] (brutto) |
| 1 | Aparaty do wysokoprzepływowej terapii tlenem – typ I | 3 |  |  |  |
| 2 | Aparaty do wysokoprzepływowej terapii tlenem – typ II | 5 |  |  |  |
| CENA RAZEM |  |  |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Pakiet 7

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa urządzenia | ilość | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT [%] | CENA [PLN] (brutto) |
| 1 | Wyposażenie do posiadanych przez Zamawiającego aparatów do wysokoprzepływowej terapii tlenem | 4 |  |  |  |
| CENA RAZEM |  |  |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Pakiet 8

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa urządzenia | ilość | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT [%] | CENA [PLN] (brutto) |
| 1 | Aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy | 1 |  |  |  |
| CENA RAZEM |  |  |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Pakiet 9

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa urządzenia | ilość | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT [%] | CENA [PLN] (brutto) |
| 1 | Respirator do wentylacji nieinwazyjnej | 1 |  |  |  |
| CENA RAZEM |  |  |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Pakiet 10

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa urządzenia | ilość | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT [%] | CENA [PLN] (brutto) |
| 1 | Giętkie wideoendoskopy intubacyjne | 1 |  |  |  |
| CENA RAZEM |  |  |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Pakiet 11

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa urządzenia | ilość | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT [%] | CENA [PLN] (brutto) |
| 1 | Kardiomonitor transportowy | 1 |  |  |  |
| CENA RAZEM |  |  |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Pakiet 12

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa urządzenia | ilość | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT [%] | CENA [PLN] (brutto) |
| 1 | Bezprzewodowe systemy diagnostyczne do pomiarów ABI | 1 |  |  |  |
| CENA RAZEM |  |  |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Pakiet 13

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa urządzenia | ilość | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT [%] | CENA [PLN] (brutto) |
| 1 | Ergometr rowerowy | 1 |  |  |  |
| CENA RAZEM |  |  |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.