Zadanie numer 1 - Załącznik numer 2A do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Zadanie numer 1

Mikroskop nieodwrócony z fluorescencją, kamerą cyfrową oraz z jednostką i oprogramowaniem do obróbki obrazu
 i analizy danych

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY NALEŻY WPISAĆ TAK I PODAĆ PARAMETRY / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikroskop w układzie prostym (nieodwrócony) konstrukcyjnie przystosowany do obserwacji w świetle przechodzącym w systemie Koehlera - system nieprecentrowany z możliwością ustawiania przesłony | Tak |  |
| 2 | Fototubus ergonomiczny o kącie nachylenia 20°, polu widzenia min. 25 mm, regulowanym rozstawem źrenic w zakresie co najmniej 55-75 mm. Przełączanie obrazu pomiędzy portem na kamerę, a okularami w pozycjach: 100%/0% – 0%/100 % | Tak |  |
| 3 | Oświetlacz LED o bardzo długim czasie życia – min. 50 000 godz., ze zintegrowanym w statywie mikroskopu zasilaczem | Tak |  |
| 4 | Kodowany rewolwer obiektywowy min. sześciopozycyjny – możliwość przypisania obiektywów i optymalnego oświetlenia do każdego z sześciu przycisków funkcyjnych znajdujących się w przedniej części mikroskopu oraz przyciskami znajdującymi się za śrubami mikro-makro. Możliwość doposażenia o przycisk nożny do przełączania pomiędzy kolejnymi zapisanymi ustawieniami mikroskopu. | Tak |  |
| 5 | Trzystopniowa śruba mikro/makro poruszająca stolikiem przedmiotowym w osi Z w zakresie 25 mm. Przełożenie ruchu śruby mikro 0,1 mm/obrót; przełożenie ruchu śruby makro 14 mm/obrót. Minimalna działka odczytu na śrubie mikrometrycznej nie większa niż 1 µm. Możliwość ustawienia czułości pracy śruby mikrometrycznej o wartości 1 µm lub 4 µm. Możliwość zmiany miejsca położenia śruby na statywie (płynnie regulowana wysokość położenia śruby). Możliwość regulacji siły oporu śrub mikro/makro oraz możliwość ustawienia blokady śruby w określonej pozycji w osi Z. Możliwość zdejmowania pokręteł śruby mikrometrycznej (montaż na magnes). Za obiema śrubami po dwa programowalne przyciski. | Tak |  |
| 6 | Zautomatyzowany kodowany kondensor automatycznie ustawiający wartość intensywności oświetlenia dla wybranego obiektywu oraz automatycznie wysuwający soczewkę przy użyciu obiektywów 1,25x, 2,5x oraz 5x. Zawiera slot dla wsuwki pola ciemnego oraz kontrastu fazowego. | Tak |  |
| 7 | Przesłona aperturowa z kolorystycznie oznakowanymi ustawieniami dla poszczególnych obiektywów. | Tak |  |
| 8 | Stolik przedmiotowy ze zintegrowanym, odpornym na zarysowania wkładem ceramicznym w miejscu powierzchni roboczej stolika, śruba przesuwu w osi X-Y z możliwością montażu z lewej lub prawej strony stolika (bez konieczności wymiany lub obrotu stolika, łatwa wymiana przez użytkownika), zakres przesuwu preparatu min.76mm x 26mm. | Tak |  |
| 9 | Pokrętło do przesuwu preparatów w osiach XY z możliwością sprawnego przestawienia pomiędzy lewą a prawą stroną stolika przez użytkownika (dla osób prawo- i leworęcznych). | Tak |  |
| 10 | Dwa okulary o powiększeniu 10x i polu widzenia min. FN=22 mm z regulacją dioptrii w obu okularach w zakresie min. +/- 5D, z odpornymi na zużywanie, plastikowymi muszlami ocznymi umożliwiające łatwą i długotrwałą dezynfekcję. Możliwość łatwego zdejmowania/zakładania muszli ocznych z okularów (ułatwienie dla osób noszących okulary korekcyjne). Nie dopuszcza się zastosowania gumowych nakładek. | Tak |  |
| 11 | Zestaw obiektywów fluorytowych z korekcją semi plan-apochromatyczną o długości optycznej 45 mm: - Obiektyw 5x; apertura numeryczna min. 0,15; dystans pracy min. 13,7 mm - Obiektyw 10x; apertura numeryczna min. 0,3; dystans pracy min. 11 mm - Obiektyw 20x; apertura numeryczna min. 0,55; dystans pracy min. 1,2 mm - Obiektyw 40x; apertura numeryczna min. 0,80; dystans pracy min. 0,4 mm | Tak |  |
| 12 | Moduł do fluorescencji z karuzelą na min. 5 kostek fluorescencyjnych. Możliwość łatwej wymiany filtrów przez użytkownika. Posiada 3 przełączalne neutralne filtry N2, N4 i N16 dla redukcji intensywności oświetlenia oraz przesłonę. | Tak |  |
| 13 | Źródło światła dla fluorescencji z diodami LED emitujące światło w zakresie od 365 do 650 nm. Oświetlacz połączony bezpośrednio z mikroskopem lub światłowodowo. Zewnętrzny kontroler do sterowania oświetlaczem umożliwiający włączanie, wyłączanie indywidualnej długości oraz płynną regulację intensywności w zakresie 0-100% z krokiem 1%. | Tak |  |
| 14 | Zestawy filtrów wąskopasmowych do fluorescencji o parametrach: - wzbudzenie: 380/55, 470/30, 557/35 nm - lustro dichroiczne: 435, 505, 595 nm - emisja: 460/25, 535/35, 630/60 nm | Tak |  |
| 15 | Ergonomiczna podstawa pod statyw mikroskopu z regulacją zmiany wysokości statywu w zakresie nie mniejszym niż 40 do 80 mm i możliwością przechylania statywu. | Tak |  |
| 16 | Kolorowa kamera cyfrowa o następujących parametrach minimalnych: - Matryca nie mniejsza niż: CMOS 1/1.2” - Rozdzielczość maksymalna nie mniejsza niż: 3840 x 2160 (~ 8,3 MP) - Obraz live z prędkością nie mniejszą niż 70fps przy rozdzielczości Full HD 1920x1080px. - Rozmiar piksela nie mniejszy niż: 2,9 μm × 2,9 μm - Czas ekspozycji nie mniejszy niż w zakresie: 0,02 msec – 15 sec - Filtr barwny RGB. - Możliwość obserwacji długości spektralnej z zakresu 350nm~1100nm - Głębia kolorów 8/14 bit - Możliwość zdefiniowania regionu zainteresowania (ROI) - Wysoka czułość nie mniejsza niż: 5970mv przy 1/30sek - Połączenie z jednostką sterująca za pomocą portu USB3.0 - Połączenie z mikroskopem za pomocą adaptera 0,8x. | Tak |  |
| 17 | Oprogramowanie do sterowania pracą mikroskopu, obróbki obrazów i analizy danych zawierające: - akwizycję, zapis oraz archiwizację zdjęć mikroskopowych - przywołanie parametrów z poprzedniego doświadczenia bezpośrednio z pliku zdjęcia - dokonywanie pomiarów morfometrycznych długości zarówno na wykonanych zdjęciach, jak i na obrazie „na żywo”. - możliwość eksportu wszystkich wykonanych i zaznaczonych zdjęć do wybranego formatu graficznego za pomocą jednej komendy. - możliwość automatycznego dodawania na każdym zapisywanym obrazie informacji o: skali i dokładnym czasie wykonania zdjęcia. - wycinanie obrazów ze zdjęć, dodawanie i odejmowanie kanałów na zdjęciach - rozdział kolorowych zdjęć na składowe barwne - filtry wyostrzające, wygładzające i usuwające szum z obrazu, filtry morfologiczne - możliwość automatycznego oraz ręcznego usuwania tła z obrazu - regulacja kontrastu, intensywności obrazu oraz korekcja Gamma - dodawanie adnotacji na obrazie: strzałek, obramowań, zliczanie obiektów, podpisy - oprogramowanie od tego samego producenta co kamera (zapewnienie najlepszej kompatybilności) | Tak |  |
| 18 | Jednostka do sterowania kamerą i archiwizacji obrazu o parametrach: procesor Intel Core i5 min. 13-tej generacji, pamięć RAM min. 16GB, dysk twardy SSD M.2 NVMe min. 256GB, napęd DVD-RW, karta graficzna min. 2GB, mysz optyczna, klawiatura, Windows 11 Pro, monitor o przekątnej min. 23,8", rozdzielczość min. FullHD, matryca IPS, wejścia DP, HDMI, USB | Tak |  |
| 19 | Możliwość rozbudowy mikroskopu o polaryzację, kontrast fazowy oraz pola ciemnego. | Tak |  |
| 20 | Zgodność z normami: IEC 61010-1:2010, IEC 61010-2-101:2015, IVD 98/79/EC, IVD 98/79/EG lub równoważnymi | Tak |  |
| 21 | Gwarancja: min. 36 miesięcy | Tak |  |
| 22 | Instalacja oraz szkolenie personelu | tak |  |

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone “Tak” w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu dotyczą oferowanej konfiguracji.

- Zobowiązujemy się do przeszkolenia pracowników zamawiającego z obsługi zaoferowanych i zainstalowanych urządzeń.