## Table 1
Sprzęt medyczny stosowany w trakcie zabiegów operacyjnych, NZP/22/P/25 Załącznik nr 1 do SWZ "Przedmiot zamówienia/Szczegółowy formularz cenowy
Część 1. | WKŁADKA SILIKONOWA DO ROZWIERACZA SZCZĘK
L.p | Nazwa | Opis przedmiotu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Vat [%] | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
1 | Wkładka silikonowa | Wkładka silikonowa o dł. 25 mm do ramki (rozwieracza szczek) typ davis-meyer davis-boyle oraz mc ivor | 250 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Suma | [5 empty] | 0 |  | 0
Część 2. | ŚRUBY HERBERTA
L.p | Nazwa | Opis przedmiotu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Vat [%] | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
1 | Śruba kaniulowana typu Herberta | Tytanowe śruby Herberta, kaniulowane z podwójnym gwintem, cześć gwintowana stanowi 30% długości śruby, dostępne w opakowaniach sterylnych - średnica 2,5mm (długość 8-34mm), - średnica 3,0mm (długość 10-36mm) DEPOZYT: po min. 2 szt. z każdego rozmiaru | 250 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Śruba kaniulowana typu Herberta | Tytanowe śruby Herberta, kaniulowane, z podwójnym gwintem, śruby dostępne w opakowaniach sterylnych - średnica 4,3mm (długość 14-50mm, skok co 2mm), - średnica 4,3mm (długość 55-80mm, skok co 5mm), - średnica 6,5mm (długość 30-120mm, skok co 5mm), dostępne śruby z gwintem o długości 18 i 28mm, DEPOZYT: po min. 2 szt. z każdego rozmiaru | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Drut prowadzący | Drut prowadzący, sterylny, 0,86mm x 80mm, 1mm x 80mm DEPOZYT: po 5szt. z każdego rozmiaru | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Drut prowadzący | Drut prowadzący, sterylny 1,35mm x 170mm, 2,4mm x 170mm DEPOZYT: po 5szt. z każdego rozmiaru | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Suma | [5 empty] | 0 |  | 0
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania do używania niezbędne instrumentarium do zakładania śrub i do jego serwisowania w czasie trwania umowy lub do chwili wykorzystania przedmiotu dostawy.
Część 3. | KLIPSY POLIMEROWE
L.p | Nazwa | Opis przedmiotu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Vat [%] | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
1 | Klipsy polimerowe w rozmiarze: M magazynek zawierający 6 szt. klipsów | Klipsy wykonane z niewchłanialnego polimeru, łukowaty kształt dający możliwość objęcia większej ilości tkanki, zintegrowane ząbki wewnętrzne klipsa dające stabilność na tkance, posiadające walce stabilizujące. Magazynki zawierające 6 sztuk klipsów, z taśmą mocującą do stołu lub ręki chirurga czy instrumentariuszki. Opakowanie zawierające 20 zasobników. Magazynki powinny być zaopatrzone we wklejki identyfikacyjne, służące do uzupełnienia dokumentacji pacjenta, zawierające podstawowe informacje o produkcie, jak: nazwa producenta; nr katalogowy; nr serii; data ważności produktu. Klips wyposażony w dwukierunkowy, naprzemienny układ zębów w kształcie pochyłego stożka, w przyśrodkowej części zakończonych ostrzami uniesionymi w kierunku przeciwległego ramienia o kącie podcięcia 45° osadzonych u podstawy do rowkowania w kształcie walca w przeciwnych kierunkach dla zagwarantowania dwukierunkowej stabilizacji poprzecznej na tkance w miejscu aplikacji klipsa na naczyniu, zabezpieczając przed tendencją do zsuwania się z naczynia pod wpływem ciśnienia krwi. Konstrukcja klipsa powinna gwarantować odporność na działanie siły co najmniej 13 N (potwierdzone dokumentem wystawionym przez producenta) Magazynki powinny być zaopatrzone we wklejki identyfikacyjne, służące do uzupełnienia dokumentacji pacjenta, zawierające podstawowe informacje o produkcie, jak: nazwa producenta; nr katalogowy; nr serii; data ważności produktu. Rodzaj magazynku do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji umowy. | 1000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Klipsy polimerowe w rozmiarze: ML, L, XL magazynek zawierający 4 i 6 szt. klipsów | Klipsy wykonane z niewchłanialnego polimeru, łukowaty kształt dający możliwość objęcia większej ilości tkanki, zintegrowane ząbki wewnętrzne klipsa dające stabilność na tkance, posiadające walce stabilizujące. Magazynki zawierające 4 i 6 sztuk klipsów, z taśmą mocującą do stołu lub ręki chirurga czy instrumentariuszki. Opakowanie zawierające 20 zasobników. Magazynki powinny być zaopatrzone we wklejki identyfikacyjne, służące do uzupełnienia dokumentacji pacjenta, zawierające podstawowe informacje o produkcie, jak: nazwa producenta; nr katalogowy; nr serii; data ważności produktu. Klips wyposażony w dwukierunkowy, naprzemienny układ zębów w kształcie pochyłego stożka, w przyśrodkowej części zakończonych ostrzami uniesionymi w kierunku przeciwległego ramienia o kącie podcięcia 45° osadzonych u podstawy do rowkowania w kształcie walca w przeciwnych kierunkach dla zagwarantowania dwukierunkowej stabilizacji poprzecznej na tkance w miejscu aplikacji klipsa na naczyniu, zabezpieczając przed tendencją do zsuwania się z naczynia pod wpływem ciśnienia krwi. Konstrukcja klipsa powinna gwarantować odporność na działanie siły co najmniej 13 N (potwierdzone dokumentem wystawionym przez producenta) Magazynki powinny być zaopatrzone we wklejki identyfikacyjne, służące do uzupełnienia dokumentacji pacjenta, zawierające podstawowe informacje o produkcie, jak: nazwa producenta; nr katalogowy; nr serii; data ważności produktu. Rodzaj magazynku do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji umowy. | 9500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Klipsy polimerowe w rozmiarze: XXL magazynek zawierający 4 szt. klipsów | Klipsy wykonane z niewchłanialnego polimeru, łukowaty kształt dający możliwość objęcia większej ilości tkanki, zintegrowane ząbki wewnętrzne klipsa dające stabilność na tkance, posiadające walce stabilizujące. Magazynki zawierające 4 sztuki klipsów, z taśmą mocującą do stołu lub ręki chirurga czy instrumentariuszki. Opakowanie zawierające 20 zasobników. Magazynki powinny być zaopatrzone we wklejki identyfikacyjne, służące do uzupełnienia dokumentacji pacjenta, zawierające podstawowe informacje o produkcie, jak: nazwa producenta; nr katalogowy; nr serii; data ważności produktu. Klips wyposażony w dwukierunkowy, naprzemienny układ zębów w kształcie pochyłego stożka, w przyśrodkowej części zakończonych ostrzami uniesionymi w kierunku przeciwległego ramienia o kącie podcięcia 45° osadzonych u podstawy do rowkowania w kształcie walca w przeciwnych kierunkach dla zagwarantowania dwukierunkowej stabilizacji poprzecznej na tkance w miejscu aplikacji klipsa na naczyniu, zabezpieczając przed tendencją do zsuwania się z naczynia pod wpływem ciśnienia krwi. Konstrukcja klipsa powinna gwarantować odporność na działanie siły co najmniej 13 N (potwierdzone dokumentem wystawionym przez producenta) Magazynki powinny być zaopatrzone we wklejki identyfikacyjne, służące do uzupełnienia dokumentacji pacjenta, zawierające podstawowe informacje o produkcie, jak: nazwa producenta; nr katalogowy; nr serii; data ważności produktu. Rodzaj magazynku do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji umowy. | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Suma | [5 empty] | 0 |  | 0
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania do używania klipsownic kompatybilnych z zaoferowanymi klipsami w czasie trwania umowy lub do chwili wykorzystania przedmiotu dostawy w ilości 12 szt.
Część 4. | POZYCJONERY ŻELOWE
L.p. | Nazwa | Opis | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat [%] | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
1 | Pozycjoner - ochrona kości krzyżowej | Pozycjoner żelowy: ochrona kości krzyżowej o wymiarach 40x38x2,5cm +/- 10%. przeznaczony do stosowania we wszystkich procedurach w pozycji leżącej pomagający zmniejszyć nacisk w okolicy kości krzyżowej. Wykonany w 100% z poliuretanu, pokryty wzmocnioną powłoką poliuretanową, posiadający wzmocnione, podwójne szerokie zgrzewy, materiał chroniący pacjenta przed poceniem się i odparzeniami skóry. Nie zawierający silikonu, lateksu, ftalanów. Wyrób wielokrotnego użytku, przezierny dla RTG, MRI, CT oraz UV. Możliwość ogrzania (do 50 stopni C) oraz schłodzenia (do 0 stopni C). Łatwy w dezynfekcji. Wyrób medyczny klasy I | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Pozycjoner – pod szyję | Pozycjoner żelowy: ochrona i wspieranie karku i obręczy barkowej podczas operacji tarczycy i innych zabiegów w obrębie szyi o wymiarach 30x45x12cm +/- 10%. Wykonany w 100% z poliuretanu pokryty wzmocnioną powłoką poliuretanową, posiadający wzmocnione, podwójne szerokie zgrzewy, materiał chroniący pacjenta przed poceniem się i odparzeniami skóry. Nie zawierający siliconu, lateksu, ftalanów, elastyczny i wygodny w użyciu, łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji, charakteryzujący się wysoką wytrzymałością , wyrób wielokrotnego użytku, przezierny dla promieniowania rentgenowskiego, MRI, UV oraz CT nie powodujący podrażnień. Możliwość ogrzania do 50 stopni C oraz schłodzenia do 0 stopni C . Wyrób medyczny klasy I. | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Pozycjoner żelowy – pierścień pod głowę zamknięty | Pozycjoner żelowy – pierścień pod głowę zamknięty o wymiarach 20X7,5X4,5 +/- 10% Pozycjoner chroniacy głowę, twarz, szyję i uszy podczas zabiegu. Wykonany w 100% z poliuretanu, pokryty wzmocnioną powłoką poliuretanową, posiadający wzmocnione, podwójne szerokie zgrzewy. Chroniący pacjenta przed poceniem się i odparzeniami skóry. Nie zawierający siliconu, lateksu, ftalanów, elastyczny i wygodny w użyciu, łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji, charakteryzujący się wysoką wytrzymałością , wyrób wielokrotnego użytku, przezierny dla promieniowania rentgenowskiego, MRI oraz CT nie powodujący podrażnień. Możliwość ogrzania oraz chłodzenia. Wyrób medyczny klasy I. | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Pozycjoner żelowy – pierścień pod głowę zamknięty | Pozycjoner żelowy – pierścień pod głowę zamknięty o wymiarach 20X7,5X4,7.5 +/- 10% Pozycjoner żelowy chroniący głowę, twarz, szyję i uszy podczas zabiegu. Wykonany w 100% z poliuretanu pokryty wzmocnioną powłoką poliuretanową, Posiadający wzmocnione, podwójne szerokie zgrzewy. Chroniący pacjenta przed poceniem się i odparzeniami skóry. Nie zawierający siliconu, lateksu, ftalanów, elastyczny i wygodny w użyciu, łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji, charakteryzujący się wysoką wytrzymałością, wyrób wielokrotnego użytku, przezierny dla promieniowania rentgenowskiego, MRI oraz CT nie powodujący podrażnień. Możliwość ogrzania oraz chłodzenia. Wyrób medyczny klasy I. | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Pozycjoner żelowy – podkład na stół operacyjny | Pozycjoner żelowy - podkład na stół operacyjny rekomendowany dla pacjentów we wszystkich pozycjach o wymiarach 50x50x1cm +/- 10%. Dzięki swojej konstrukcji redystrybuujący nacisk redukując powstanie odleżyn oraz urazów. Wykonany w 100% z poliuretanu, pokryty wzmocnioną powłoką poliuretanową, posiadający wzmocnione, szerokie zgrzewy, materiał chroniący pacjenta przed poceniem się i odparzeniami skóry. Nie zawierający silikonu, lateksu, ftalanów. Wyrób wielokrotnego użytku, przezierny dla promieni RTG, MRI, CT oraz UV. Możliwość ogrzania (do 50 stopni C) oraz schłodzenia (do 0 stopni C). Łatwy w dezynfekcji. Wyrób medyczny klasy I. | 13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Pozycjoner żelowy - Podpórka dłoni i nadgarstka | Pozycjoner żelowy zapewniający stabilizację i ochronę dłoni oraz nadgarstka o wymiarach 28x8,3x6 cm +/- 10%. Wykonany w 100% z poliuretanu, pokryty wzmocnioną powłoką poliuretanową, posiadający wzmocnione, szerokie zgrzewy, materiał chroniący pacjenta przed poceniem się i odparzeniami skóry. Nie zawierający silikonu, lateksu, ftalanów. Wyrób wielokrotnego użytku,przezierny dla promieni RTG, MRI, CT oraz UV. Możliwość ogrzania (do 50 stopni C) oraz schłodzenia (do 0 stopni C). Łatwy w dezynfekcji. Wyrób medyczny klasy I. | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Pozycjoner do pozycji bocznej – górna część ciała | Pozycjoner dedykowany do zabiegów w obrębie barku i górnej części ramienia o wymiarach 79x50x16cm +/- 10%. Posiadający specjalne wgłębienie na rękę dzięki czemu zapewnia komfort pacjenta i ochronę nerwów podczas operacji. Wykonany w 100% z poliuretanu pokryty wzmocnioną powłoką poliuretanową, posiadający wzmocnione, szerokie zgrzewy. Chroniący pacjenta przed poceniem się i odparzeniami skóry. Nie zawierający siliconu, lateksu, ftalanów, elastyczny i wygodny w użyciu, łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji, charakteryzujący się wysoką wytrzymałością , wyrób wielokrotnego użytku, przezierny dla promieniowania rentgenowskiego, MRI oraz CT nie powodujący podrażnień. Możliwość ogrzania do 40 stopni C oraz chłodzenia do 0 stopni C Wyrób medyczny klasy I. | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Pozycjoner podkład na podpórkę łydek | Podkład - pozycjoner żelowy dedykowany do podpórek i strzemion ginekologicznych o wymiarach (40x25x1cm +/- 10%). Wykonany w 100% z poliuretanu pokryty wzmocnioną powłoką poliuretanową, posiadający wzmocnione, szerokie zgrzewy. Chroniący pacjenta przed poceniem się i odparzeniami skóry. Nie zawierający siliconu, lateksu, ftalanów, elastyczny i wygodny w użyciu, łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji, charakteryzujący się wysoką wytrzymałością, wyrób wielokrotnego użytku, przezierny dla promieniowania rentgenowskiego, MRI oraz CT nie powodujący podrażnień. Możliwość ogrzania (temp. do 40stopni) oraz chłodzenia (0 stopni). Wyrób medyczny klasy I. | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Pozycjoner do pozycji bocznej i leżącej | Pozycjoner żelowy do pozycji bocznej i leżącej o wymiarach 35x15x7,5 cm +/- 10%, poprawiający komfort pacjenta podczas zabiegu. Wykonany w 100% z poliuretanu, pokryty wzmocnioną powłoką poliuretanową, posiadający wzmocnione, podwójne szerokie zgrzewy, materiał chroniący pacjenta przed poceniem się i odparzeniami skóry. Nie zawierający silikonu, lateksu, ftalanów. Wyrób wielokrotnego użytku, przezierny dla promieni RTG, MRI, CT oraz UV. Możliwość ogrzania (do 40 stopni C) oraz schłodzenia (do 0 stopni C). Łatwy w dezynfekcji . Wyrób medyczny klasy I. | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Pozycjoner do pozycji bocznej i leżącej | Pozycjoner żelowy do pozycji bocznej i leżącej o wymiarach 50x15x10cm +/- 10%. Wykonany w 100% z poliuretanu, pokryty wzmocnioną powłoką poliuretanową, wzmocnione podwójną folią poliuretanową, posiadający podwójne szerokie zgrzewy, materiał chroniący pacjenta przed poceniem się i odparzeniami skóry. Nie zawierający silikonu, lateksu, ftalanów. Wyrób wielokrotnego użytku, przezierny dla promieni RTG, MRI, CT oraz UV. Możliwość ogrzania (do 50 stopni C) oraz schłodzenia (do 0 stopni C). Łatwy w dezynfekcji . Wyrób medyczny klasy I. | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Pozycjoner żelowy do pozycji bocznej i leżącej | Pozycjoner żelowy do pozycji bocznej i leżącej o wymiarach 50x10x8,5cm +/- 10%. Wykonany z 100% z poliuretanu, pokryty wzmocnioną powłoką poliuretanową, wzmocnione podwójną folią poliuretanową, posiadający szerokie zgrzewy, materiał chroniący pacjenta przed poceniem się i odparzeniami skóry. Nie zawierający silikonu, lateksu, ftalanów. Wyrób wielokrotnego użytku, przezierny dla promieni RTG, MRI, CT oraz UV. Możliwość ogrzania (do 50 stopni C) oraz schłodzenia (do 0 stopni C). Łatwy w dezynfekcji. Wyrób medyczny klasy I. | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | Pozycjoner do pozycji na brzuchu | Pozycjoner do pozycji na brzuchu o wymiarach: 60x55x13,5cm +/- 10%, dopuszczalnym ciężarze pacjenta 120 kg, dwuczęściowy wykonany z pianki pokrytej tkaniną poliuretanową z atestem medycznym, na którą nałożony jest poliuretanowy materac żelowy przymocowany do stelaża za pomocą rzepów. Materac żelowy wykonany w 100% z poliuretanu, pokryty wzmocnioną powłoką poliuretanową, wzmocnione podwójną folią poliuretanową , posiadający szerokie zgrzewy, materiał chroniący pacjenta przed poceniem się i odparzeniami skóry. Nie zawierający silikonu, lateksu, ftalanów. Wyrób wielokrotnego użytku, przezierny dla promieni RTG, MRI, CT oraz UV. Możliwość ogrzania (do 50 stopni C) oraz schłodzenia (do 0 stopni C). Łatwy w dezynfekcji. Wyrób medyczny klasy I. | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | Pozycjoner żelowy - podkładki pod pięty | Pozycjoner żelowy podkładki pod pięty – (para) zapewniający komfort i wsparcie pięt podczas zabiegów o wymiarach: 20x11x7 cm +/- 10%. Wykonany w 100% z poliuretanu, pokryty wzmocnioną powłoką poliuretanową, wzmocnione, szerokie zgrzewy, materiał chroniący pacjenta przed poceniem się i odparzeniami skóry. Nie zawierający silikonu, lateksu, ftalanów. Wyrób wielokrotnego użytku, przezierny dla promieni RTG, MRI, CT oraz UV. Możliwość ogrzania (do 50 stopni C) oraz schłodzenia (do 0 stopni C). Łatwy w dezynfekcji. Wyrób medyczny klasy I. | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Suma | [5 empty] | 0 |  | 0
Część 5. | PROTEZKI UCHA ŚRODKOWEGO I STRZEMIĄCZKA
L.p | Nazwa | Opis przedmiotu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Vat [%] | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
1 | Protezki ucha środkowego | Proteza całkowita TORP (ossikuloplastyka całkowita) o wymiarach : owalna głowica: 2,5 mm x 3,5 mm regulowana długość : 3,0 mm do -7,00 mm średnica trzonka (stopa) 0,8 mm materiał: tytan, umieszczona w podajniku DEPOZYT: 3 szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Protezki ucha środkowego | Proteza całkowita TORP (ossikuloplastyka całkowita) o wymiarach : owalna głowica : 3,00 mm regulowana długość 2,50mm do 7,00 mm (D) średnica trzonka (stopa) : 0,80 mm umieszczona w podajniku DEPOZYT: 2 szt. | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Protezki ucha środkowego | Proteza częściowa PORP ossikuloplastyka częściowa owalna głowica : 2,5 mm x 3,5 mm regulowana długość : 2,0 mm do -5,60 mm, (D) średnica trzonka : 1,45 mm materiał: tytan, umieszczona w podajniku DEPOZYT: 4 szt. | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Protezki strzemiączka | Proteza strzemiączka, półpierścień (wstążka) wykonany z platyny z tłoczkiem z fluoroplastiku, do stosowania w zabiegach stapedotomii. Średnica tłoczka od 0,5 mm długość tłoczka w zakresach: od 4,5 mm do 5,00 mm (do wyboru przez zamawiającego) DEPOZYT: po 3 szt. z każdego rozmiaru | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Suma | [5 empty] | 0 |  | 0
Część 6. | JEDNORAZOWE NARZĘDZIE DO ZAMYKANIA NACZYŃ
L.p | Nazwa | Opis przedmiotu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Vat [%] | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
1 | Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych | Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7mm włącznie, długość 18 cm, trzon obracany o 180 stopni, średnica ramienia 13,5 mm, szczęki zakrzywione pod kątem 14 stopni. Długość uszczelniania 36mm długość cięcia 34 mm pokryte nanocząsteczkami minimalizującymi przywieranie tkanki do szczęk, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym DEPOZYT: min 5 szt. | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Precyzyjne kleszczyki do uszczelniania naczyń i pęczków tkankowych | Precyzyjne kleszczyki do uszczelniania naczyń i pęczków tkankowych do 7 mm włącznie, długość narzędzia 21 cm, szczęki pokryte nanocząsteczkami minimalizującymi przywieranie tkanki, długość szczęk 21,6mm, długość cięcia 19,8 mm, długość uszczelniania 20,6mm, kąt zagięcia szczęk 40st., aktywowany ręcznie. DEPOZYT: min 5 szt. | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Nakładka na wielorazową klemę | Nakładka na wielorazową klemę rekomendowana do zabiegów histerektomi vaginalnych uszczelnia i zamyka naczynia do 7 mm włącznie. Długość uszczelniania 22,5 mm, długość cięcia 22,3 mm. Aktywacja ręczna. DEPOZYT: min 5 szt. | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń pęczków tkankowych | Narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń pęczków tkankowych, naczyń limfatycznych do 7mm włącznie, długość 23 cm lub 37, średnica trzonu 5 mm, z wbudowanym nożem, z przewodem, trzon obracany o 350 stp., zakrzywione szczęki typu Maryland pokryte nanocząsteczkami minimalizującymi przywieranie tkanki. Długość uszczelniania 20,3mm, długość cięcia 18,5 mm. DEPOZYT: min 5 szt. | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń pęczków tkankowych | Narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń pęczków tkankowych, naczyń limfatycznych do 7mm włącznie, długość 23 cm lub 37, średnica trzonu 5 mm, z wbudowanym nożem, z przewodem, trzon obracany o 360 stopni., zakrzywione szczęki typu Maryland pokryte nanocząsteczkami minimalizującymi przywieranie tkanki . Długość uszczelniania 21,8mm, długość cięcia 21,8mm DEPOZYT: min 5 szt. | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Suma | [5 empty] | 0 |  | 0
Wymienione powyżej narzędzia - jednorazowe, jałowe, kompatybilne z urządzeniem Valleylab – dotyczy wszystkich pozycji.
W ramach przedmiotu używania wykonawca zapewni: a) generator – 2 szt., b) wielorazowe kleszczyki bipolarne – 3szt. oraz szkolenie przez cały czas trwania umowy.
Część 7. | OSŁONA NA UCHWYT LAMPY OPERACYJNEJ
L.p | Nazwa | Opis przedmiotu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Vat [%] | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
1 | Osłona na uchwyt lampy operacyjnej | Osłona na uchwyt lampy operacyjnej, z kołnierzem o średnicy 12 cm, wym. 14 cm x 9,5 cm +/- 10%, otwór o średnicy 15 mm z koncentrycznie ustawionymi ząbkami zapobiegającymi spadaniu i pozwalającymi na zastosowanie osłony do uchwytów o różnej średnicy. | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Suma | [5 empty] | 0 |  | 0
Część 8. | LICZNIKI IGIEŁ
L.p | Nazwa | Opis przedmiotu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Vat [%] | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
1 | Liczniki igieł | Liczniki igieł; Zamykane pudełko wyposażone w piankę oraz magnes z uchwytem do bezpiecznego zdejmowania ostrzy. | 600 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Suma | [5 empty] | 0 |  | 0
Część 9. | TACKA NA SKALPELE
L.p | Nazwa | Opis przedmiotu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Vat [%] | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
1 | Tacka na skalpele | Tacka na skalpele umożliwiająca umieszczenie skalpela ostrzem w dół, jałowa, z częścią lepną umożliwiającą przymocowanie do stolika; Mieści min. 2 skalpele | 500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Suma | [5 empty] | 0 |  | 0
Część 10. | DRENY JEDNORAZOWE DO POMPY HISTEROSKOPOWEJ
L.p | Nazwa | Opis przedmiotu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Vat [%] | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
1 | Dreny do pompy histeroskopowej | Dren jednorazowy w torze napływu kompatybilny z posiadaną przez zamawiającego pompą histeroskopową firmy Stryker | 400 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Suma | [5 empty] | 0 |  | 0
Część 11. | SHUNTY SZYJNE
L.p | Nazwa | Opis przedmiotu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Vat [%] | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
1 | Shunty szyjne | Shunt szyjny posiadający atraumatyczne obustronne zamknięcie balonami oznaczonymi kolorystycznie, ze znaczniki głębokości, balon wykonany z lateksu, materiał shuntu - Polyurethane,T port, o długości 15 i 31 cm, wersja outlying i inlying w rozmiarach: wersja outlying z T port 8 F, 31 cm 9 F, 31 cm 10 F, 31 cm wersja inlying z T port 9 F, 15 cm 10 F , 15 cm Data przydatności min 3 lata od daty produkcji. DEPOZYT: po 2 szt. z każdego rozmiaru | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Suma | [5 empty] | 0 |  | 0
Część 12. | PRZYRZĄD DO USUWANIA ZASTAWEK
L.p | Nazwa | Opis przedmiotu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Vat [%] | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
1 | Przyrząd do usuwania zastawek | Walwulotom, do niszczenia zastawek w celu wykonania bypassu in situ - samodopasowujący się do średnicy żyły, - długość systemu 110 cm +/- 10%, długość robocza 98 cm +/- 10%, - teflonowa koszulka (średnica 1,0 mm) osłaniająca ostrza w czasie wprowadzania systemu, - rozstaw ostrzy od 1,5 do 6,0 mm, - max. średnica urządzenia – 9,5 mm, - oznaczenie odległości na cewniku co 10 cm, - w zestawie walwulotom Mills’a, - posiadający port do irygacji. DEPOZYT: 2 szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Suma | [5 empty] | 0 |  | 0
Część 13. | RĘCZNIK STERYLNY
L.p | Nazwa | Opis przedmiotu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Vat [%] | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
1 | Ręczniki sterylne do rąk | Ręczniki sterylne do rąk; Ręcznik włókninowy do wycierania rąk po chirurgicznym myciu, jałowe, pakowane pojedynczo | 30000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Suma | [5 empty] | 0 |  | 0
Część 14. | ZESTAW DO CEMENTOPLASTYKI TRZONÓW KRĘGOSŁUPA
L.p | Nazwa | Opis przedmiotu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Vat [%] | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
1 | Cement o podwyższonej lepkości | Cement PMMA o podwyższonej lepkości natychmiast po wymieszaniu konsystencja plasteliny, zawierający środek cieniujący 30% siarczanu baru, zawierający hydrochinon opoźniający wiązanie do 17 minut po wymieszaniu składników. DEPOZYT: 4szt. | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Urządzenie mieszająco- podające | Sterylne urządzenie mieszająco-podające, z wbudowanym własnym zasilaniem elektrycznym, pozwalające na automatyczne i powtarzalne mieszanie składnikow cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego oraz samoczynne wypełnianie cementem zestawu do jego dotrzonowego podawania o pojemności 14cc. W zestawie powinien znajdować się przewód giętki łączący podajnik z igłą o długości 40 cm (+/- 10%) zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania Rtg. DEPOZYT: 4szt. | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Igły biopsyjne oraz do podawania cementu kostnego | Igły do podawania masy klejowej lub cementu kostnego. Możliwość wyboru kilku (min. 3) różnych średnic igieł, 2 długości oraz różnych kształtów ostrzy: centralne oraz jednostronnie ścięte. Igły biopsyjne dostępne w 3 średnicach. DEPOZYT: po 6 szt. z każdego rozmiaru | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Suma | [5 empty] | 0 |  | 0
Część 15. | IMPLANTY DO ZAOPATRYWANIA ZŁAMAŃ I ARTRODEZ W OBRĘBIE KOŚCI PALICZKÓW, ŚRÓDRĘCZA I PRZODOSTOPIA
L.p | Nazwa | Opis przedmiotu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Vat [%] | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
1 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, proste 4, 6 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, proste 4,6 otworowa. DEPOZYT: 2 szt. | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, w kształcie litery L 5 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery L 6 otworowe. DEPOZYT: 2 szt. | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, w kształcie litery T 7,8,10 otworowe, Y 6 otworowe, prostokątne i trapezoidalne 4 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery T 6,7 otworowe, Y 7 otworowe, prostokątne i trapezoidalne 4 otworowe oraz profil 1.3 mm, kompresyjne, proste 4,5,6 otworowe. DEPOZYT: 2 szt. | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, pod śruby pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, kompresyjne, w kształcie litery T, L 6 otworowe. DEPOZYT: 2 szt. | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, proste 16 otworowe, prostokątne, trapezoidalne i skośne 6 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, proste 16 otworowe, prostokątne, trapezoidalne i skośne 6 otworowe oraz profil 1.3 mm, kompresyjne, proste 8 otworowe, w kształcie litery T,L 10 otworowe. DEPOZYT: 2 szt. | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, trapezoidalne i skośne 8 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezoidalne i skośne 8 otworowe. DEPOZYT: 2 szt. | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, trapezoidalne 10,12 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezoidalne 10,12 otworowe. DEPOZYT: 2 szt. | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, kompresyjne, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, z 2 haczykami do złamań awulsyjnych paliczka, jednootworowe. DEPOZYT: 1 szt. | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, kompresyjne, profil 0.6 mm, z pinem do kłykcia 5 otworowe oraz w kształcie litery T, z offsetem, 11,12 otworowe oraz profil 1.0 mm z pinem do kłykcia 6 otworowe oraz w kształcie litery T, z offsetem,11,12 otworowe. DEPOZYT: 1 szt. | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, proste i prostokątne 4 otworowe, blokowane. DEPOZYT: 1 szt. | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, proste i w kształcie litery T 8 otworowe, blokowane. DEPOZYT: 2 szt. | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, w kształcie litery T 9 otworowe, rotacyjne i trapezoidalne 6 otworowe, blokowane. DEPOZYT: 2 szt. | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, w kształcie litery T 10 otworowe, trapezoidalne 8 otworowe i do kości łódeczkowatej 6 otworowe, blokowane. DEPOZYT: 2 szt. | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, trapezoidalne 10 otworowe, blokowane. DEPOZYT: 2 szt. | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, proste, 6 otworowe, w kształcie litery T,L 6 otworowe oraz profil 1.3 mm, proste 4 otworowe, blokowane. DEPOZYT: 1 szt. | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery T,Y 7 otworowe, prostokątne 4 otworowe, oraz profil 1.3 mm, proste 5 otworowe, blokowane. DEPOZYT: 2 szt. | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | Płyty tytanowe | Płyta tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezopidalne i skośne 6 otworowe oraz profil 1.3 mm, proste 6,8 otworowe, prostokątne 4 otworowe, rotacyjne 6 otworowe, w kształcie litery T 6,7,8 otworowe, L 6 otworowe, blokowane. DEPOZYT: 2 szt. | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, trapezoidalne 6 otworowe, w kształcie litery T 9,10 otworowe, L 10, otworowe, blokowane. DEPOZYT: 2 szt. | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm oraz 1.3 mm, trapezopidalne 8 otworowe, blokowane. DEPOZYT: 2 szt. | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezopidalne 12 otworowe oraz profil 1.3 mm, trapoezoidalne 10 otworowe, blokowane. DEPOZYT: 1 szt. | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, segmentowe 6 otworowe, blokowane. DEPOZYT: 1 szt. | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do częściowej artrodezy nadgarstka 6,8 otworowe, blokowane DEPOZYT: 2 szt. | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do częściowej artrodezy nadgarstka, 12 otworowe, blokowane DEPOZYT: 2 szt. | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do złamań głowy kości promieniowej, obejmujące 10 otworowe i podpierające 11 otworowe, blokowane. DEPOZYT: 2 szt. | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do złamań wyrostka dziobiastego 10 otworowe, blokowane. DEPOZYT: 2 szt. | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | Śruby tytanowe, korowe | Śruby tytanowe, korowe, średnica 1.2 mm, dł. 4-20 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. DEPOZYT: 15 szt. | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | Śruby tytanowe, korowe | Śruby tytanowe, korowe, średnica 1.5 mm dł. 4-24 mm; średnica 2.0 mm dł. 4-30 mm, średnica 2.3 mm dł. 5-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. DEPOZYT: 15 szt. | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | Śruby tytanowe, blokowane | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 1.5 mm dł. 4-20 mm, średnica 2.0 mm dł. 6-30 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. DEPOZYT: 15 szt. | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 | Druty Kirschnera | Druty Kirschnera, średnica 1.2 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu. DEPOZYT: 10 szt. | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do częściowej artrodezy nadgarstka, dłoniowe (między kością promieniową, łódeczkowatą i księżycowatą), 10 otworowe, prawe i lewe, blokowane. DEPOZYT: 2 szt. | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
31 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do częściowej artrodezy nadgarstka, grzbietowe (między kością promieniową, łódeczkowatą i księżycowatą), 11 otworowe, prawe i lewe, blokowane. DEPOZYT: 2 szt. | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do artrodezy nadgarstka, (między kością promieniową a bliższym szeregiem kości nadgarstka), grzbietowe, z krótkim wygięciem, 18 otworowe, blokowane. DEPOZYT: 1 szt. | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
33 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do artrodezy nadgarstka, (między kością promieniową a bliższym szeregiem kości nadgarstka), grzbietowe, z długim wygięciem, 19 otworowe, blokowane. DEPOZYT: 1 szt. | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
34 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-2.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do artrodezy nadgarstka, (między kością promieniową a bliższym szeregiem kości nadgarstka), grzbietowe, z krótkim wygięciem, 12 otworowe, blokowane. DEPOZYT: 2 szt. | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
35 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-2.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do artrodezy nadgarstka, (między kością promieniową a bliższym szeregiem kości nadgarstka), grzbietowe, z długim wygięciem, 12 otworowe, blokowane. DEPOZYT: 2 szt. | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
36 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-2.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do pełnej artrodezy nadgarstka, grzbietowe, proste, 16 otworowe, blokowane. DEPOZYT: 1 szt. | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
37 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-2.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do pełnej artrodezy nadgarstka, grzbietowe, z małym wygięciem, 16 otworowe, blokowane. DEPOZYT: 2 szt. | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
38 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-2.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do pełnej artrodezy nadgarstka, grzbietowe, z dużym wygięciem, 16 otworowe, blokowane. DEPOZYT: 2 szt. | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
39 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do małych fragmentów, 5 otworowe, blokowane. DEPOZYT: 2 szt. | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
40 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do małych fragmentów, proste 6 otworowe, w kształcie litery T 7 otworowe, blokowane. DEPOZYT: 1 szt. | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
41 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do małych fragmentów, w kształcie litery L 8 otworowe, blokowane. DEPOZYT: 1 szt. | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
42 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, w kształcie litery T 9 otworowe, prawe i lewe, blokowane. DEPOZYT: 1 szt. | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
43 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, w kształcie litery T 11 otworowe, prawe i lewe, blokowane. DEPOZYT: 1 szt. | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
44 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, krótkie 10 otworowe, prawe i lewe, blokowane. DEPOZYT: 1 szt. | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
45 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, długie 11 otworowe, wąskie i krótkie 12 otworowe, szerokie i krótkie 14 otworowe, prawe i lewe, blokowane. DEPOZYT: 2 szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
46 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, wąskie i długie 13 otworowe, szerokie i długie 15 otworowe, prawe i lewe, blokowane. DEPOZYT: 2 szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
47 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line, z wycięciem na FPL, krótkie 10 otworowe oraz bez wycięcia 10 i 11 otworowe, dłoniowe, prawe i lewe, blokowane. DEPOZYT: 4 szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
48 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line, z wycięciem na FPL, długie 12 otworowe oraz bez wycięcia 12 i 13 otworowe, dłoniowe, prawe i lewe, blokowane. DEPOZYT: 4 szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
49 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line, krótkie i szerokie 13 otworowe, długie, i szerokie 15 otworowe, dłoniowe, prawe i lewe, blokowane. DEPOZYT: 4 szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
50 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.8 mm, z flapem pod śruby samowiercące 1.5 mm, anatomicznie ukształtowane, 13 otworowe, dłoniowe, prawe i lewe, blokowane. DEPOZYT: 2 szt. | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
51 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, z 2 haczykami, anatomicznie ukształtowane, typu lunate facet, 7 otworowe, dłoniowe, prawe i lewe, blokowane. DEPOZYT: 1 szt. | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
52 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, 12 otworowe, w kształcie litery H, grzbietowe, prawe i lewe, blokowane. DEPOZYT: 1 szt. | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
53 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, 18 otworowe, grzbietowe, prawe i lewe, blokowane. DEPOZYT: 1 szt. | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
54 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, 20 otworowe, grzbietowe, prawe i lewe, blokowane. DEPOZYT: 2 szt. | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
55 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, dłoniowe, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, 20 otworowe, w tym 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. DEPOZYT: 2 szt. | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
56 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, dłoniowe, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, 25 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. DEPOZYT: 2 szt. | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
57 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, dłoniowe, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, 29 otworowe, w tym 3 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. DEPOZYT: 2 szt. | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
58 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, grzbietowe, do czasowego unieruchomienia i stabilizacji złamań w obrębie dalszej nasady kości promieniowej, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.6-3.4 mm, wygięcie grzbietowe 12 °, 11 otworowe, szerokość 10 mm, długość 195 mm, proste, obejmujące drugą kość śródręcza, blokowane, sterylne. DEPOZYT: 1 szt. | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
59 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, grzbietowe, do czasowego unieruchomienia i stabilizacji złamań w obrębie dalszej nasady kości promieniowej, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.6-3.4 mm, wygięcie grzbietowe 12 °, 11 otworowe, szerokość 10 mm, długość 196 mm, prawe i lewe, obejmujące trzecią kość śródręcza, blokowane, sterylne. DEPOZYT: 1 szt. | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
60 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, w kształcie litery Y 7 otworowe, do dalszej nasady kości łokciowej, blokowane. DEPOZYT: 2 szt. | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
61 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, w kształcie litery Y 10 otworowe, do dalszej nasady kości łokciowej, blokowane. DEPOZYT: 2 szt. | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
62 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm w trzonie, 1.4 mm w części dystalnej, anatomicznie ukształtowane, 10 otworowe, do dalszej nasady kości łokciowej, prawe i lewe, blokowane. DEPOZYT: 2 szt. | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
63 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm w trzonie, 1.4 mm w części dystalnej, anatomicznie ukształtowane, 12 otworowe, do dalszej nasady kości łokciowej, prawe i lewe, blokowane. DEPOZYT: 2 szt. | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
64 | Płyty tytanowe | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 3.2 mm, do skrócenia kości łokciowej, 10 otworowe, wyposażone w bloczki umożliwiające docięcie kości pod kątem 45 oraz 90 stopni, blokowane. DEPOZYT: 2 szt. | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
65 | Śruba dedykowaną do uzyskania czasowej kompresji | Śruba dedykowaną do uzyskania czasowej kompresji w płycie do skrócenia kości łokciowej. DEPOZYT: 2 szt. | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
66 | Ostrza dedykowane do mechanizmu systemu do skrócenia kości łokciowej | Ostrza dedykowane do mechanizmu systemu do skrócenia kości łokciowej, grubość 0.4 mm, pakowane po 5 szt w opakowaniu, sterylne, z końcówką do systemu napędu Stryker / NSK; ConMed / Linvatec Hall / MicroAire / S&N Dyonics; Synthes /Zimmer UPS - do wyboru Zamawiającego. DEPOZYT: 5 szt. | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
67 | Płyty tytanowe, | Płyty tytanowe, pod śruby smowiercące 1.5 mm, profil 0.6 mm, 2 otworowe, z 2 haczykami. DEPOZYT: 1 szt. | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
68 | Płyty tytanowe, | Płyty tytanowe, pod śruby smowiercące 1.5 mm, profil 0.6 mm, 4 otworowe, z 4 haczykami. DEPOZYT: 1 szt. | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
69 | Płyty tytanowe, | Płyty tytanowe, pod śruby smowiercące 1.5 mm, profil 0.6 mm, 6 otworowe, z 2 haczykami. DEPOZYT: 1 szt. | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
70 | Płyty tytanowe, | Płyty tytanowe, pod śruby smowiercące 1.5 mm, profil 0.6 mm, 12 otworowe, z 4 haczykami. DEPOZYT: 1 szt. | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
71 | Śruby tytanowe, korowe | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. DEPOZYT: 15 szt. | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0
72 | Śruby tytanowe, blokowane, | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. DEPOZYT: 15 szt. | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0
73 | Śruby tytanowe, korowe, samowiercące, | Śruby tytanowe, korowe, samowiercące, średnica 1.5 mm dł. 8-14 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. DEPOZYT: 10 szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
74 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 1.7 mm, pod druty Kirschnera 0.6 mm. Śruby z częściowym gwintem i z efektem kompresji, dł. 8-20 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 6-16 mm, skok co 1 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. DEPOZYT: 10 szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
75 | Druty Kirschnera | Druty Kirschnera, średnica 0.6 mm, długość 100 mm, 1 szt w opakowaniu. DEPOZYT: 10 szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
76 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne. Średnica 2.2 mm, pod druty Kirschnera 0.8 mm, śruby z krótkim gwintem, dł. 10-30 mm, skok co 1 mm oraz z długim gwintem, dł. 22-40 mm, skok co 2 mm oraz średnica 3.0 mm, pod druty Kirschnera 1.1 mm, śruby z krótkim gwintem, dł. 10-40 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz z długim gwintem, dł. 26-40 mm, skok co 2 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. DEPOZYT: 10 szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
77 | Druty Kirschnera | Druty Kirschnera, średnica 0.8, 1.1 mm, długość 100 mm, 10 szt w opakowaniu. DEPOZYT: 10 szt. | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Suma | [5 empty] | 0 |  | 0
Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia w zakresie poprawnego zakładania implantów - miejsce szkolenia: siedziba Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania do używania niezbędnego instrumentarium i jego serwisowania w czasie trwania umowy lub do chwili wykorzystania przedmiotu dostawy.
Wykonawca jest zobowiązany do wymiany instrumentów zużytych lub uszkodzonych w trakcie użytkowania instrumentarium.
Część 16. | Jednorazowe wiertła kątowe i dreny płuczące kompatybilne z napędem MR8 Firmy Medtronic
L.p | Nazwa | Opis przedmiotu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Vat [%] | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
1 | Jednorazowe wiertła tnące, kątowe | Jednorazowe wiertła tnące, kątowe o średnicy od 1 do 4mm kompatybilne z napędem MR8 | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Jednorazowe dreny do wierteł kątowych | Jednorazowe dreny do wierteł kątowych, pakowane po 1 lub 5 szt. w op. kompatybilne z napędem MR8. | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Suma | [5 empty] | 0 |  | 0
DOTYCZY GRUP Z DEPOZYTEM I NA DOSTAWĘ
Wykonawcy z grup „depozytowych” są zobowiązani w momencie wstawienia depozytu udostępnić do każdej grupy osobny plik w formacie CSV – rozdzielone przecinkami, zawierający: nazwę produktu, ilość, cenę brutto, nr ref, kod kreskowy lub QR oraz datę ważności z każdego pojedynczego opakowania.
Wymagany układ kolumn pliku CSV do wczytania:
Nazwa Materiału ¦ Ilość ¦ Cena brutto ¦ REF ¦ Kod kreskowy lub QR ¦ Data Ważności ¦
------------------------¦-------¦------------------¦------¦------------------------------¦---------------------¦
------------------------¦-------¦------------------¦------¦------------------------------¦---------------------¦
------------------------¦-------¦------------------¦------¦------------------------------¦---------------------¦
Wykonawcy z grup „na dostawę” są zobowiązani po podpisaniu umowy do udostępnienia do każdej grupy osobnego pliku w formacie CSV – rozdzielone przecinkami, zawierający: nazwę produktu, ilość zgodną z przedmiotem zamówienia, cenę brutto, nr ref. Wymagany układ kolumn pliku CSV do wczytania: Nazwa Materiału ¦ Ilość ¦ Cena brutto ¦ REF ¦ -----------------------¦--------¦------------------¦-------¦ -----------------------¦--------¦------------------¦-------¦ -----------------------¦--------¦------------------¦-------¦