## Arkusz1
Załacznik nr 2 do SWZ (nr 1 do Umowy)
ZADANIE 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto [a] | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Rękawice chirurgiczne, jałowe, z lateksu, w kolorze jasnokremowym, pudrowane, o anatomicznym kształcie, z rolowanym mankietem i teksturowaną powierzchnią. Długość min. 280 mm. Grubość na palcu 0.15 +/- 0.02 mm, na dłoni 0.13 +/- 0.02 mm oraz na mankiecie 0.12 +/- 0.02 mm. Potwierdzone badaniem w niezależnym laboratorium: niski poziom protein lateksu poniżej 30 µg/g oraz siła zrywu przed starzeniem mediana min. 15 N i po starzeniu mediana min. 13 N. Poziom AQL 0.65. Wyrób medyczny klasy IIa zgodnie z zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG & 2007/47/WE oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN ISO 374-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN ISO 21420. Rękawice odporne na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Pakowane parami w szczelne opakowanie. Opakowanie zbiorcze po 50 par. Okres ważności 5 lat. Rozmiar od 6.0 do 9.0. |  |  |  |  | 40000 |  | 0 | 0 | 0
2. | Rękawice chirurgiczne, jałowe, z lateksu, w kolorze jasnokremowym, bezpudrowe, wewnętrznie polimeryzowane, o anatomicznym kształcie, z rolowanym mankietem i z teksturowaną powierzchnią. Długość min. 280 mm. Grubość na palcu 0.17 +/- 0.02 mm, na dłoni 0.15 +/- 0.02 mm oraz na mankiecie 0.13 +/- 0.02 mm. Potwierdzone badaniem w niezależnym laboratorium: niski poziom protein lateksu poniżej 20 µg/g oraz siła zrywu przed starzeniem mediana min. 16 N i po starzeniu mediana min. 14 N. Poziom AQL 0.65. Wyrób medyczny klasy IIa zgodne z Dyrektywą 93/42/EWG & 2007/47/WE oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN ISO 374-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN ISO 21420. Rękawice odporne na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Pakowane parami w szczelne opakowanie. Opakowanie zbiorcze po 50 par. Okres ważności 5 lat. Rozmiar od 6.0 do 9.0. |  |  |  |  | 56000 |  | 0 | 0 | 0
3. | Rękawice chirurgiczne do mikrochirurgii, lateksowe w kolorze brązowym (eliminujący refleks świetlny w polu operacyjnym), bezpudrowe. Jałowe, sterylizowane radiacyjnie (promieniami Gamma). Kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami. Mankiet o rolowanym zakończeniu z niechlorowaną opaską samoprzylepną. Powierzchnia zewnętrzna gładka z wykończeniem z mikroteksturą. Powierzchnia wewnętrzna ułatwiająca zakładanie rękawic zarówno na suchą jak i mokrą dłoń (zawierająca powłokę hydrofobową z hydrofilową substancją aktywowaną w zależności od środowiska). Długość min. 302 mm. Grubość na palcu 0.19 ± 0.02 mm, na dłoni 0.19 ± 0.03 mm, na mankiecie 0.16 ± 0.02 mm. Potwierdzony przez niezależne laboratorium niski poziom protein lateksu max. 10 µg/g. Poziom AQL 0.65. Typowa wartość siły zrywu przed starzeniem min. 16N i po starzeniu min. 13N. Wyrób medyczny klasy IIa zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice zgodne z EN 455 (1-4), EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5. Rękawice odporne na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 lub ASTM F1671. Potwierdzony przez producenta brak przebicia rękawicy dla min. 27 cytostatyków przez min. 240 min. zgodnie z ASTM D6978. Pakowane parami w szczelne opakowania foliowe odporne na wilgoć. Opakowanie zbiorcze po 50 par. Okres trwałości 3 lata. Rozmiar od 5.5 do 9.0. |  |  |  |  | 32000 |  | 0 | 0 | 0
4. | Rękawice chirurgiczne ortopedyczne, lateksowe w kolorze brązowym (eliminujący refleks świetlny w polu operacyjnym), bezpudrowe. Jałowe, sterylizowane radiacyjnie (promieniami Gamma). Kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami. Mankiet rolowany z niechlorowaną opaską samoprzylepną. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na palcach i we wnętrzu dłoni. Powierzchnia wewnętrzna ułatwiająca zakładanie rękawic zarówno na suchą jak i mokrą dłoń (zawierająca powłokę hydrofobową z hydrofilową substancją aktywowaną w zależności od środowiska). Długość min. 301 mm. Grubość na palcu 0.33 ± 0.03 mm, na dłoni 0.31 ± 0.03 mm, na mankiecie 0.25 ± 0.03 mm. Potwierdzony przez niezależne laboratorium niski poziom protein lateksu max. 10 µg/g. Poziom AQL 0.65. Typowa wartość siły zrywu przed starzeniem min. 27N i po starzeniu min. 21N. Wyrób medyczny klasy IIa zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice zgodne z EN 455 (1-4), EN ISO 21420, EN 388, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5. Rękawice odporne na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 lub ASTM F1671. Potwierdzony przez producenta brak przebicia rękawicy dla min. 27 cytostatyków przez min 240 min. zgodnie z ASTM D6978. Pakowane parami w szczelne opakowania foliowe odporne na wilgoć. Opakowanie zbiorcze po 50 par. Okres trwałości 3 lata. Rozmiar od 6.0 do 9.0. |  |  |  |  | 6500 |  | 0 | 0 | 0
5. | Rękawice chirurgiczne, neoprenowe w kolorze naturalnym, bezpudrowe. Wolne od lateksu i katalizatorów chemicznych, zapobiegające alergiom na lateks (typ I) i substancje chemiczne (typ IV). Jałowe, sterylizowane radiacyjnie (promieniami Gamma). Kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami. Mankiet o rolowanym zakończeniu z niechlorowaną opaską samoprzylepną. Powierzchnia zewnętrzna gładka z wykończeniem z mikroteksturą. Powierzchnia wewnętrzna ułatwiająca zakładanie rękawic zarówno na suchą jak i mokrą dłoń (zawierająca powłokę hydrofobową z hydrofilową substancją aktywowaną w zależności od środowiska). Długość min. 301 mm. Grubość na palcu 0.14 ± 0.03 mm, na dłoni 0.13 ± 0.03 mm, na mankiecie 0.14 ± 0.03 mm. Poziom AQL 0.65. Typowa wartość siły zrywu przed starzeniem min. 11N i po starzeniu min. 12N. Wyrób medyczny klasy IIa zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice zgodne z EN 455 (1-4), EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5. Rękawice odporne na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 lub ASTM F1671. Rękawice chroniące przed skażeniem radioaktywnym zgodnie z normą EN 421. Potwierdzony przez producenta brak przebicia rękawicy dla min. 27 cytostatyków przez min. 240 min. oraz Karmustyny do 30 min. zgodnie z ASTM D6978. Pakowane parami w szczelne opakowania foliowe odporne na wilgoć. Opakowanie zbiorcze po 50 par. Okres trwałości 3 lata. Rozmiar od 5.5 do 9.0. |  |  |  |  | 2000 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 2
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto [a] | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Rękawice chirurgiczne, sterylne bezpudrowe,neopronowo-nitrylowe. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Powierzchnia wewnętrzna ułatwiająca zakładanie rękawic zarówno na suchą jak i mokrą dłoń. Kolor antyrefleksyjny. Potwierdzony przez producenta brak przenikania dla min. 17 cytostatyków przez min. 240 min. wg ASTM D6978. Rękawice odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 lub ASTM F1671. Rozmiar 6-8,5 |  |  |  |  | 1800 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE 3
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto [a] | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Rękawice chirurgiczne, jałowe, syntetyczne z elastomeru, w kolorze zielonym, bezpudrowe, wewnętrznie polimeryzowane, o anatomicznym kształcie, z rolowanym mankietem i powierzchnią zewnętrzną mikroteksturowaną. Rękawice o zwiększonej wrażliwości dotykowej, stosowane jako rękawica spodnia w systemie podwójnym lub do mikrochirurgii. Długość min. 280 mm. Grubość na palcu 0,19±0,03 mm, na dłoni min. 0,14 mm, na mankiecie min. 0,13 mm. Siła zrywu przed starzeniem i po starzeniu min. 10N (potwierdzone badaniem niezależnym). AQL 0.10 (potwierdzone badaniem niezależnym). Wyrób medyczny klasy IIa zgodnie z dyrektywą MDD 93/42/EWG & 2007/47/EWG oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/425. Rękawice zgodne z EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN ISO 21420, EN 421, EN 455(1-4). Rękawice odporne na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Rękawice zapobiegające alergiom -wolne od szkodliwych akceleratorów chemicznych (potwierdzone niezależnym badaniem). Pakowane parami w szczelne opakowanie foliowe odporne na wilgoć. Opakowanie zbiorcze po 50 par. Okres ważności 3 lata. Rozmiar od 5.5 do 9.0. |  |  |  |  | 1800 |  | 0 | 0 | 0
2. | Rękawice chirurgiczne, jałowe, syntetyczne z elastomeru, w kolorze białym, bezpudrowe, wewnętrznie polimeryzowane, o anatomicznym kształcie, z rolowanym mankietem i powierzchnią mikroteksturowaną. Długość min. 280 mm. Grubość na palcu 0,22±0,02 mm, na dłoni min. 0,18 mm, na mankiecie min. 0,17 mm. Siła zrywu przed starzeniem min. 14N i po starzeniu min. 13N (potwierdzone badaniem niezależnym). AQL 0.10 (potwierdzone badaniem niezależnym). Wyrób medyczny klasy IIa zgodnie z dyrektywą MDD 93/42/EWG & 2007/47/EWG oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/425. Rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN ISO 21420, EN 421. Rękawice odporne na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Potwierdzony badaniem z niezależnego laboratorium brak przebicia rękawicy dla min. 17 cytostatyków przez min. 240 min. wg ASTM D6978. Rękawice zapobiegające alergiom -wolne od szkodliwych akceleratorów chemicznych (potwierdzone niezależnym badaniem). Pakowane parami w szczelne opakowanie foliowe odporne na wilgoć. Opakowanie zbiorcze po 50 par. Okres ważności 3 lata. Rozmiar od 5.5 do 9.0. |  |  |  |  | 1800 |  | 0 | 0 | 0
3 | Rękawice chirurgiczne, sterylne, bezpudrowe, neoprenowe wolne od akceleratów chemicznych wg EN455-3 z syntetyczną wielowarstwową powłoką polimerową z poliakrylanem. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Ciemno zielone, odpowiednie do podwójnego nakładania. średnia grubość na palcu 0,19-0,21. AQL 0,65, długość min. 280 dopasowana do rozmiaru. Rękawice zgodne z EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, EN 16523-1. Podwyższona ochrona przed przenikaniem cytostatyków, przebadane na co najmniej 20 lekach wg ASTMD 6978. Rozmiar 5,5-9,0 |  |  |  |  | 1800 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0