## Część 45
Załącznik Nr 2 do SWZ
Nr sprawy EZP-252-1/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY – Część 45 POTRZEBY NA 12 MIESIĘCY -paski diagnostyczne
Lp. | OPIS PRODUKTU | NAZWA HANDLOWA | J.M. | Ilość zamaw. | Cena jedn. Netto | Cena jedno. Brutto | Wartośc netto | VAT % | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
1 | Paski diagnostyczne przeznaczone do badania poziomu glucozy we krwi .Temperatura przechowywania do minimum 30°C.Metoda pomiaru fotometryczna lub biosensoryczna.. Rodzaj próbki krwi do badania: świeża krew włośniczkowa lub krew żylna.Paski testowe z kapilarą do automatycznego zasysania krwi.Zakres pomiaru 20-600mg/dl . Automatyczny wyrzut zużytego paska po pomiarze .Wymagana sygnalizacja pobrania zbyt małej próbki krwi. Ważność pasków testowych po otwarciu fiolki co najmniej 6 miesięcy. Możliwość kontroli na trzech poziomach stężenia płynów,ważność płynów kontrolnych po otwarciu 6 miesięcy . Wyraźna , odczytywalna data ważności i przydatności po otwarciu oraz seria na opakowaniu pasków i płynów kontrolnych, spójne informacje na opakowaniu i ulotce dotyczące w/w parametrów. W ulotce glukometru lub oddzielnej ulotce do płynów kontrolnych dokładny opis przeprowadzania badań kontrolnych przy użyciu płynów. Wymagamy, aby zgodnie z nową normą EN ISO 15197:2015 95% wyników pomiaru stężenia glukozy we krwi wykonanych przy użyciu glukometru zawierało się w przedziale obarczonym błędem nie większym niż ±15 mg/dl (0,83 mmol/l) w stosunku do pomiaru referencyjnego przy stężeniu glukozy < 100 mg/dl (<5,55 mmol/l) lub ±15% przy stężeniu glukozy ≥ 100 mg/dl (≥5,55 mmol/l).Wymagamy dołączenia do oferty certyfikatu z normy ISO 15197:2015 w języku polskim,wystawionego przez niezależną jednostkę notyfikowaną. Opakowanie zbiorcze 50pasków. Paski +120 płynów kontrolnych +50glucometrów |  | op | 1200
|  |  |  | Razem |  |  |  | X
................................................... podpis elektroniczny kwalifikowany osoby/-ób uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika