Oznaczenie sprawy: TP-39/25

Część nr 1: Pompy objętościowe - 6 sztuk

| Producent, typ (model) |  | Podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok produkcji (nie wcześniej niż 2024) nowe, nieużywane |  | Tak, Podać |  |
| Cena jednostkowa (jeśli poszczególne moduły nie obejmują całego zamówienia, opisać) |  |  |  |
| Termin dostawy nie później niż 30.06.2025 |  |  |  |
| Gwarancja minimum 24 miesiące |  |  |  |
| Zakres przetwarzania danych osobowych przez urządzenia |  | Opisać |  |
| LP. | Opis wymagania | Wartość wymagana |  |
|  | Napięcie zasilania 230V 50Hz | Tak |  |
|  | Instrukcja papierowa i elektroniczna w języku polskim | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu użytkowania | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu utrzymania technicznego (eksploatacja, czyszczenie, czynności serwisowe niewymagające specjalistycznych urządzeń pomiarowych i oprogramowania) | Tak |  |
|  | Zapewnienie pełnego wsparcia technicznego na czas gwarancji, w tym przeglądy jeśli są wymagane | Tak, jaka częstotliwość przeglądów |  |
|  | Jeśli wymagane przeglądy, wskazanie pełnego wykazu czynności serwisowych przewidzianych dla okresu 10 lat wraz ze wskazaniem wymiany części eksploatacyjnych. | Tak |  |
|  | Certyfikat CE i noty zgodności pozwalające na pracę w UE | Tak |  |
|  | Wykaz wszystkich części zamiennych, akcesoriów jedno- i wielorazowych koniecznych do wymiany okresowej przewidzianych przez producenta i określonych jako eksploatacyjne wraz ze wskazaniem okresu używalności poszczególnych elementów. Dokument w osobnym pliku ze wskazaniem numerów REF. | Tak |  |
|  | Pompa objętościowa sterowana elektronicznie, umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi, przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci oraz noworodków w celu okresowego lub ciągłego podawania leków zalecanych do terapii infuzyjnej, w skład których wchodzą min koloidy i krystaloidy, krew i składniki krwi, płyny używane do całkowitego żywienia pozajelitowego (TPN); lipidy i płyny stosowane w żywieniu dojelitowym, | Tak |  |
|  | Manu w języku polskim | Tak |  |
|  | Wewnętrzne źródło zasilania pozwalające na pracę bez podłączenia do sieci min. 15 godzin przy przepływie 25 ml/h | Tak |  |
|  | Zakres prędkości infuzji min 0,1 do 1 200 ml/h | Tak |  |
|  | Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h | Tak |  |
|  | Możliwość modułowego podłączenia pomp | Tak |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji | Tak |  |
|  | Biblioteka leków | Tak |  |
|  | Wypełnienie drenu ze stale widoczną na ekranie i możliwą do kontrolowania informacją o przetoczonej objętości | Tak |  |
|  | Zakres ciśnienia okluzji od 225 mmHg do 900mmHg | Tak |  |
|  | Pompy kompatybilne posiadanym przez Szpital systemem umożliwiającym pracę w środowisku MRI (BBraun SpaceStation MRI) lub przystosowane do pracy w środowisku MRI | Tak |  |
|  | Pompa wyposażona w wyświetlacz LCD | Tak |  |
|  | Automatyczne prowadzenie infuzji w trybie okresowym, składającym się z dwóch faz: bolusa i prędkości. | Tak |  |
|  | Automatyczne prowadzenie infuzji przy stopniowym wzroście i spadku prędkości. Infuzja składa się z trzech faz: wzrostu, utrzymania i spadku. | Tak |  |
|  | Możliwość podaży preparatów krwiopochodnych | Tak |  |
|  | Możliwość podaży żywienia dojelitowego | Tak |  |
|  | Możliwość wymiany akumulatora przez użytkownika bez użycia narzędzi. | Tak |  |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń. | Tak |  |
|  | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej | Tak |  |
|  | Bolus o określonej objętości . Bolus podawany na żądanie. Maksymalna objętość bolusa po alarmie okluzji ≤0,2ml | Tak |  |
|  | Możliwość precyzyjnej podaży, dodatkowe zabezpieczenie czujnikiem kropli (preparaty krwiopochodne dla noworodków) | Tak |  |
|  | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia przez użytkownika | Tak |  |
|  | Uchwyt pozwalający na przenoszenie i mocowanie pompy do rur, szyn medycznych w pionie i poziomie | Tak |  |

| Alarmy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nieprawidłowy dren | Tak |  |
|  | 5 min do końca infuzji | Tak |  |
|  | koniec infuzji | Tak |  |
|  | 30 min do rozładowania akumulatora | Tak |  |
|  | akumulator rozładowany | Tak |  |
|  | okluzja | Tak |  |
|  | pompa uszkodzona | Tak |  |

Część nr 2: Lampa diagnostyczno-zabiegowa – 1 sztuka

| Producent, typ (model) |  | Podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok produkcji (nie wcześniej niż 2024) nowy, nieużywane |  | Tak, Podać |  |
| Cena jednostkowa (jeśli poszczególne moduły nie obejmują całego zamówienia, opisać) |  |  |  |
| Termin dostawy nie później niż 30.06.2025 |  |  |  |
| Gwarancja minimum 24 miesiące |  |  |  |
| Zakres przetwarzania danych osobowych przez urządzenia |  | Opisać |  |
| LP. | Opis wymagania | Wartość wymagana |  |
|  | Napięcie zasilania 230V 50Hz | Tak |  |
|  | Instrukcja papierowa i elektroniczna w języku polskim | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu użytkowania | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu utrzymania technicznego (eksploatacja, czyszczenie, czynności serwisowe niewymagające specjalistycznych urządzeń pomiarowych i oprogramowania) | Tak |  |
|  | Zapewnienie pełnego wsparcia technicznego na czas gwarancji, w tym przeglądy jeśli są wymagane | Tak, jaka częstotliwość przeglądów |  |
|  | Jeśli wymagane przeglądy, wskazanie pełnego wykazu czynności serwisowych przewidzianych dla okresu 10 lat wraz ze wskazaniem wymiany części eksploatacyjnych. | Tak |  |
|  | Certyfikat CE i noty zgodności pozwalające na pracę w UE | Tak |  |
|  | Wykaz wszystkich części zamiennych, akcesoriów jedno- i wielorazowych koniecznych do wymiany okresowej przewidzianych przez producenta i określonych jako eksploatacyjne wraz ze wskazaniem okresu używalności poszczególnych elementów. Dokument w osobnym pliku ze wskazaniem numerów REF. | Tak |  |
|  | Zawieszenie ścienne czaszy składające się z 2 ramion – horyzontalnego oraz sprężystego. Obrót ramion o 360 stopni. | Tak |  |
|  | Łączny zasięg ramion min. 175 cm | Tak, podać |  |
|  | Obrót czaszy na przegubie ramienia sprężystego o 360 stopni. | Tak, podać |  |
|  | Czasza składająca się z min. 3 modułów świetlnych LED. | Tak, podać |  |
|  | Ilość wszystkich diod w czaszy min. 40 szt. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wymiany modułów za pomocą dedykowanego narzędzia, bez otwierania obudowy czaszy. | Tak |  |
|  | Oświetlenie w którym wszystkie diody są tego samego koloru, emitujące światło białe o jednakowej temperaturze barwowej. | Tak |  |
|  | Natężenie światła (z odległości 1m) min. 100.000 lux | Tak, podać |  |
|  | Panel membranowy znajdujący się na czaszy lampy, realizujący następujące funkcje: włącz/wyłącz oraz zmianę wartości natężenia światła. | Tak |  |
|  | Regulacja natężenia światła odbywająca się w min. 5 krokach | Tak, podać |  |
|  | Regulacja natężenia światła odbywająca się za pomocą membranowego panelu sterowniczego umieszczonego na czaszy lampy w zakresie min. 30 – 100%, | Tak, podać |  |
|  | Zapamiętywanie ostatniego ustawienia wartości natężenia światła przy ponownym uruchomieniu lampy. | Tak |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego Ra: ≥ 99 | Tak, podać |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9: ≥ 99 | Tak, podać |  |
|  | Stała temperatura barwowa 4300K (+/- 100K) | Tak, podać |  |
|  | Stała średnica pola bezcieniowego 17cm (+/- 2cm) | Tak, podać |  |
|  | Wgłębność oświetlenia (L1+L2) min. 160 cm | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie – 230 V (+/-) 10%, 50 Hz | Tak, podać |  |
|  | Zasilacz zintegrowany w czaszy lampy | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie bezpiecznikowe, znajdujące się pod pokrywą zawieszenia sufitowego. | Tak |  |
|  | Żywotność źródła światła min. 60 000h | Tak, podać |  |
|  | Pobór mocy przy maksymalnym natężeniu światła max. 39 VA | Tak, podać |  |
|  | Konstrukcja umożliwiająca czyszczenie i dezynfekcję powszechnie stosowanymi środkami | Tak |  |
|  | Stopień ochrony czaszy min. IP 42 oraz systemu ramion min. IP 30 | Tak, podać |  |
|  | Zamknięta szczelna obudowa czasz lampy z gładkimi konturami bez elementów śrubowych, wykonana z wysoko utwardzanego tworzywa sztucznego. | Tak |  |
|  | Czasza o konstrukcji „bez szybowej”, wyposażona w moduły światła ze zintegrowaną uszczelką zapobiegającą dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących. | Tak |  |
|  | Lampę należy wyposażyć w zapasowe uchwyty sterylizowane do pozycjonowania czaszy lampy min. 2 szt. | Tak, podać |  |
|  | Mocowanie uchwytu sterylizowanego na zatrzask „klikowy” realizowany za pomocą jednej ręki. | Tak |  |
|  | Montaż lampy do ściany po stronie wykonawcy. | Tak |  |

..…………………………………

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty