Załącznik Nr 2a

Nr sprawy EZP-252-9/2025

Wymagane parametry techniczne analizatora hematologicznego

|  | PODAĆ |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Typ/model: |  |
| Rok produkcji (min. 2022 r.): |  |

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów eksploatacyjno-technicznych i jakościowych analizatora | WARTOŚĆ OFEROWANA* Wpisać tak (gdy spełnia) Wpisać nie (gdy nie spełnia) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizator używany- rok produkcji nie starszy 2022 wraz z UPS i drukarką zewnętrzną |  |
| 2. | System flagowania próbek patologicznych |  |
| 3. | Aspirowana objętość próbki do 30 µl krwi pełnej |  |
| 4. | Rozdział krwinek białych na: limfocyty, neutrofile, eozynofile, bazofile, monocyty za pomocą flurescencyjnej cytomertrii przepływowej z laserem półprzewodnikowym. Frakcja IG obejmująca niedojrzałe leukocyty. Oznaczenie przez analizator mikrocytów i makrocytów jako parametrów diagnostycznych- raportowanych |  |
| 5. | Oznaczanie hemoglobiny w osobnym kanale pomiarowym |  |
| 6. | Minimalna liniowość analizatora z próbki pierwotnej (bez wstępnego rozcieńczania) WBC do 400 000/µl RBC do 7 mln /µl PLT do 4 mln /µl HGB do 20 g/dl |  |
| 7. | Automatyczne mycie sondy po każdym pomiarze |  |
| 8. | W pełni bezcyjankowe odczynniki (bez KCN nawet w śladowych ilościach) |  |
| 9. | Możliwość zdefiniowania w aparacie przedziałów wartości prawidłowych w zależności od płci i wieku |  |
| 10. | Program kontroli jakości na min. 3 poziomach, możliwość graficznego przedstawienia kontroli w postaci wykresu L-J , wyliczanie średniej, SD, CV . Możliwość wydruku wyników kontrolnych zbiorczych w postaci wykresów i statystyki. Kontrola policzona tylko z uwzględnieniem ważności fiolki na opakowaniu. Możliwość wpięcia analizatora do kontroli międzynarodowej producenta analizatora prowadzonej w oparciu o wyniki kontroli wewnątrzlaboratoryjnej – program kontroli musi posiadać certyfikat ISO 17043 |  |
| 11. | Dwukierunkowa transmisja danych |  |
| 12. | Podłączenie analizatora do sieci komputerowej Zamawiającego i skonfigurowanie z funkcjonującym u Zamawiającego systemem informatycznym Eskulap na koszt Wykonawcy |  |
| 13. | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej oraz elektronicznej - wbudowana w oprogramowanie analizatora z bezpośrednim odsyłaniem wyświetlonych błędów. Analizator posiada wbudowaną w oprogramowanie instrukcję obsługi w języku polskim z funkcją inteligentnego i automatycznego przekierowania poprzez automatyczne otwarcie przez aparat konkretnej strony wbudowanej instrukcji obsługi, dotyczącej danego błędu, informacji dotyczącej czynności konserwacyjnych, opisu działań naprawczych dotyczących aktualnie pojawiającego się błędu (komunikatu) bez konieczności manualnego wyszukiwania (wpisywania) kodu lub opisu błędów pliku PDF lub WORD na zewnętrznym komputerze lub oprogramowaniu |  |
| 14. | Bezpłatny serwis gwarancyjny, wszelkie naprawy oraz bieżące konserwacje na czas obowiązywania umowy. Zdalny serwis dostępny bezpośrednio na analizatorze |  |
| 15. | Bezpłatne przeglądy techniczne- wymagane lub zalecane przez producenta analizatora |  |
| 16. | Reakcja serwisu na wezwanie do 24 godzin |  |
| 17. | Analizator wyświetla datę przydatności odczynników i ich szacowane zużycie w formie graficznej oraz posiada czujnik ścieków |  |
| 18. | Analizator wpisany do rejestru wyrobów medycznych, posiada deklarację zgodności (certyfikat CE) |  |
| 19. | Dostawa, instalacja, uruchomienie analizatora oraz demontaż i zabezpieczenie do transportu po zakończonej umowie i transport zwrotny na koszt Wykonawcy |  |
| 20. | Bezpłatne przeszkolenie personelu obsługującego analizator potwierdzone protokołem oraz imiennymi certyfikatami dla wszystkich uczestników |  |

* W rubryce  należy wpisać TAK lub NIE  oferowanego parametru  w poszczególnych wierszach niniejszej tabeli

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne  – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak wpisu do tabeli wymaganych parametrów granicznych analizatora traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

.........................................................

podpis

elektroniczny kwalifikowany

lub podpis zaufany lub osobisty

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnik